## TLC skener vč. stínění

## Popis pořizovaných předmětů a technologického řešení / parametrů:

Univerzální TLC skener vč. stínění pro Oddělení nukleární medicíny – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Typ parametru | Nabízená hodnota* |
| Parametry přístroje |  |  |  |
| Univerzální TLC skener pro spolehlivou detekci radionuklidů na tenkých proužcích a destičkách | Ano | Absolutní |  |
| Skener pro rutinní kontrolu kvality radiofarmak - 68Ga, 177Lu, 90Y,18F, 99mTc, 123I a další radionuklidy zahrnující i alfa zářiče | Ano | Absolutní |  |
| Rozměry max. 360 x 210 x 520 mm (š x h x v) | Ano | Absolutní |  |
| Hmotnost max. 20 kg | Ano | Absolutní |  |
| Rozměry TLC desky min. 50 x 200 mm | Ano | Absolutní |  |
| Skenovací plocha min. 25 x 200 mm (š x h) | Ano | Absolutní |  |
| Nastavitelná rychlost skenování | Ano | Absolutní |  |
| Měření aktivity 370 Bq - 3,7 MBq (v závislosti na volbě detektoru) | Ano | Absolutní |  |
| Součástí dodávky musí být detektory: - NaI/PMT detektor pro vysokoenergetické gama (60-1500 keV) - Scintilátor na bázi PMT detektoru pro detekci vysokoenergetických beta, positronové zářiče | Ano | Absolutní |  |
| Možnost vícekanálového měření aktivity - možnost současného provozu dvou detektorů pro různé aplikace nebo v koincidenčním režimu (režim HPLC) | Ano | Absolutní |  |
| Chromatografický vyhodnocovací software - RaPET-Lab + snadná editace oblasti zájmu pro výpočet plochy píku při hodnocení naměřených dat | Ano | Absolutní |  |
| GMP compliant systém | Ano | Absolutní |  |
| Možnost provádění kalibrace přístroje – v rámci dodávky 1 ks 22Na kalibrační destičky | Ano | Absolutní |  |
| Stacionární stínění TLC přístroje s olovnatým sklem | Ano | Absolutní |  |
| Stínění v nerezovém provedení umístěné na pracovním stole před TLC přístrojem | Ano | Absolutní |  |
| Stínění musí být tvořeno pevnou přední stěnou se stíněním 10 mm Pb, v horní části přední stěny šikmá stěna nakloněná směrem dozadu pod úhlem 45°. Součástí šikmé horní části stínění 10 mm Pb a okno s olovnatým sklem v ekv. 10 mm Pb. Ve spodní částí stínění směrem dozadu umístěny 2 nohy při okrajích stínění pro umístěn TLC skeneru v prostoru mezi nohami – obrazová dokumentace v příloze „Příloha č. 2b_Výkres_stínění“. | Ano | Absolutní |  |
| Rozměry přední stěny – 36 x 39 cm (šířka x výška) | Ano | Absolutní |  |
| Rozměry šikmé stěny - 36 x 25 cm (šířka x výška) | Ano | Absolutní |  |
| Rozměry nohou max. – 3 x 30 cm (šířka x délka) | Ano | Absolutní |  |
| Rozměry olovnatého okna min. 25 x 20 cm (šířka x výška) | Ano | Absolutní |  |
| S ohledem na umístění přístroje a ergonomii používání jsou přípustné tolerance v rozsahu 0,5 cm | Ano | Absolutní |  |
| Maximální váha stínění 60 kg | Ano | Absolutní |  |

Další požadavky na předmět plnění:

- Pokud má přístroj instalovaný operační systém, musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím.