# Technická specifikace

Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní a.s.

Část 2: Monitory pro Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Litoměřice

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Obecné požadavky na pacientský monitor: |  |
| Přístroj s min. 13palcovou dotykovou obrazovkou, která je konfigurovatelná |  |
| Rozlišení obrazovky min. 1920 × 1080 pixelů |  |
| Monitor pro min. 2 věkové kategorie (neonatální a pediatričtí pacienty) |  |
| Současné zobrazení minimálně 8 stop pro libovolně zvolené křivky a 8 číselných parametrů |  |
| Standardní sledování EKG, respirace, NIPB, SpO2, teplota, tepové frekvence |  |
| Monitorace EKG z 3, 5 svodů |  |
| Analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech |  |
| Analýza QTc, QT a △QTc na všech monitorovaných svodech |  |
| Analýza arytmií v reálném čase |  |
| Rozhraní souhrnu EKG pacienta za posledních 24 hodin poskytující statistiky HR, statistiky měření QT/QTc, maximální a minimální ST odpovídající každému svodu a statistiky arytmií |  |
| Monitorace respirace impendační metodou |  |
| Měření SpO2 technologií s uživatelskou možností nastavení průměrování měřeného signálu (průměrování v čase), uživatelskou možností nastavení úrovně filtrace pohybových artefaktů a uživatelskou možností nastavení citlivosti |  |
| Možnost duální monitorace SpO2 |  |
| Funkce CCHD screeningu pro včasnou detekci u novorozenců |  |
| Oxykardiorespirogram (OxyCRG) pro novorozence |  |
| NIBP (oscilometrická metoda, možnost manuálního měření i měření v intervalech) |  |
| Statistika NIBP pacienta za zvolené období (24 hodin / denní dobu / noční dobu) - Průměrná SYS / DIA / MAP - Maximální SYS / DIA / MAP - Minimální SYS / DIA / MAP - Procento SYS a DIA v normálním rozmezí, pod normálním rozmezí a nad normálním rozmezím |  |
| Provoz na el. síť i baterie |  |
| Dobíjitelná baterie s kapacitou na min. 180 minut provozu při výpadku el. sítě |  |
| SW kompletně v českém jazyce |  |
| Optický a zvukový alarm při překročení hlídaných mezí |  |
| Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC |  |
| Možnost pře/nastavení alarmových mezí bez hesla |  |
| Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu |  |
| Ochrana stupně krytí vůči vodě min. IP22 |  |
| Monitor musí být připojen k systému pro vzdálený přístup pro náhled na obrazovku monitoru životních funkcí přes LAN z vybraných míst v nemocniční síti (součástí dodávky musí být veškeré komponenty a služby potřebné k propojení monitoru a jeho součástí s IT infrastrukturou KZ v nemocnicích Krajské zdravotní a.s. na úrovni HL7) |  |
| Připravenost monitoru na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 |  |
| Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice) |  |
| Možnost propojení s terapeutickými přístroji (plicní ventilátor, inkubátor, vyhřívané lůžko) pro přenos dat |  |
| Možnost připojení externího náhledového monitoru (duplicita obrazu) pomocí rozhraní HDMI |  |
| Připojení k síti pomocí RJ45 nebo Wifi |  |
| Možnost budoucího doplnění o centrální monitor |  |
| Možnost budoucího zabezpečeného přístupu z kteréhokoliv z lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování křivek a alarmového zabezpečení |  |
| Integrované madlo s možností zavěšení monitoru |  |
| Bez ventilátorová technologie chlazení |  |
| Konfigurovatelné klávesové zkratky |  |
| Váha s baterií max. 5 kg |  |
| Součástí dodávky bude všechno potřebné příslušenství pro uvedení přístroje do provozu |  |
| Příslušenství pro pacienty všech věkových skupin: |  |
| 2 ks Saturační čidlo na prst vč. propojovacího kabelu |  |
| 2 ks Saturačního čidla pro novorozence včetně propojovacího kabelu |  |
| 2 ks Manžeta pro NIBP dětská a neonatální |  |
| 2 ks Hadice NIBP prodlužovací |  |
| 2 ks 5 svodové EKG svody |  |
| 2 ks Teplotní čidlo |  |

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Pro účely této zakázky se pojmem integrovaný rozumí prvek, modul nebo zařízení, které je výrobcem určeno k použití jako nedílná součást hlavního přístroje nebo systému, je s ním konstrukčně a funkčně spojeno a není běžným příslušenstvím určeným k volnému odnímání nebo samostatnému provozu. Integrovaný prvek může být odnímatelný za účelem servisu, výměny nebo transportu, pokud je zachován jeho charakter součásti hlavního zařízení.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….