Stínící kontejnery k přepravě radiofarmak – 8 ks

## Popis pořizovaných předmětů a technologického řešení / parametrů:

Stínící kontejnery k bezpečné přepravě radiofarmak pro Oddělení nukleární medicíny – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – 8 ks

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Typ parametru | Nabízená hodnota |
| Parametry přístroje |  |  |  |
| Stínící kontejnery k bezpečné přepravě radiofarmak – 8 ks | Ano | Absolutní |  |
| Kontejner musí umožňovat vkládání vialky do objemu 15 ml. včetně | Ano | Absolutní |  |
| Certifikovaný obal určený pro bezpečnou přepravu radiofarmak v nukleární medicíně | Ano | Absolutní |  |
| Musí odolat běžným podmínkám přepravy, jako jsou pády, vibrace a déšť, aniž by došlo k úniku obsahu | Ano | Absolutní |  |
| Hmotnost obalového souboru – kontejneru: do 15 kg včetně, z důvodu snadné manipulace při přepravě radiofarmak a předpokladu četnějšího přenášení | Ano | Absolutní |  |
| Konstrukční provedení: kompaktní vícedílný kontejner s kovovým tělem a vnitřním fixačním systémem | Ano | Absolutní |  |
| Obalový soubor musí umožňovat bezpečnou manipulaci jednou osobou bez použití speciální zdvihací techniky | Ano | Absolutní |  |
| Velikost vnějšího obalu kontejneru nesmí přesáhnout ve všech směrech hodnotu 250 mm z důvodu menších prostor pro skladování | Ano | Absolutní |  |
| Kompatibilita s infuzním systémem MEDRAD® intego PET, který umožňuje PET pracovišti personalizovat dávky pro pacienty a snižuje zbytečné ozáření obsluhy | Ano | Absolutní |  |
| Stínící kontejnery musí být nesmazatelným způsobem označeny povinnými údaji dle dikce legislativy | Ano | Absolutní |  |
| Dodavatel musí být držitelem povolení k nakládání s jadernými materiály podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona č.263/2016 Sb., atomový zákon v aktuálním znění. | Ano | Absolutní |  |
| Vzorové typové a obchodní označení - Obalový soubor typu A pro přepravu radiofarmak | Ano | Absolutní |  |