## RB
Technické parametry skiagrafický rtg přístroj - RDG oddělení Nemocnice Teplice
P.č. | Popis požadovaného parametru položky | Podmínka pro požadovanou položku, která musí být splněna | Hodnota parametru položky nabídnutého řešení ( vyplní účastník )
1 | Moderní diagnostický DR skiagrafický systém, podporující současné skiagrafické snímkovací postupy s dobou využitelnosti nejméně 10 let od uvedení systému do provozu. Skiagrafický systém v konfiguraci - stropní závěs rentgenky, vyšetřovací stůl s detektorem, vertigraf s detektorem. Rutinní skiagrafická diagnostika v rozsahu: vyšetření stojících, sedících a ležících pacientů; celkové zobrazení orgánů hrudníku, plíce, srdce; celkové zobrazení orgánů břicha; celkové zobrazení orgánů malé pánve; zobrazení skeletu s možností snímkování dlouhých snímků, především snímků celé páteře a snímků dolních končetin.
2 | Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič
3 | Parametry generátoru, nastavení primární clony včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů jsou automaticky navoleny výběrem vyšetřovacích protokolů na systémové konzole | Ano
4 | Uživatelsky konfigurovatelné vyšetřovací protokoly v českém jazyce | Ano
5 | Rotace teleskopického sloupu kolem svislé osy | min. v rozsahu >270°
6 | Náklon rentgenky | min. v rozsahu ±120°
7 | Rotace primární clony (kolimátoru) kolem svislé osy | min. v rozsahu ±90°
8 | Výkon vysokofrekvenčního RTG generátoru | min. 65 kW
9 | Rozsah nastavení napětí | nejnižší max. 40 kV, nejvyšší min. 150 kV
10 | Rozsah nastavení proudu | nejnižší max. 10 mA, nejvyšší min. 800 mA
11 | Rozsah nastavení součinitele proudu a expozičního času | nejnižší max. 0,1 mAs nejvyšší min. 500 mAs
12 | Nejkratší expoziční čas | max. 1 ms
13 | Dvouohnisková rentgenka s rotační anodou | Ano
14 | Velikost malého ohniska | max. 0,6 mm
15 | Velikost velkého ohniska | max. 1,2 mm
16 | Tepelná kapacita anody | min. 400 kHU
17 | Tepelná kapacita krytu rentgenky | min. 2 MHU
18 | Expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa (stůl, vertikální stativ) | Ano
19 | Primární symetrická clona (kolimátor) čtvercového formátu se světelným znázorněním nastaveného primárního pole RTG svazku technologií LED (clona je ovládána ručně pomocí otočných knoflíků nebo je její rozevření automaticky přednastaveno individuálně v každém anatomickém programu), laserový lokalizátor, minimálně tři přídavné filtry (o velikosti 1mm Al, 0,1 – 0,2 mm Cu, možné v kombinaci s hliníkem), s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánové automatiky. | Ano
20 | Dotykový ovládací displej nad primární clonou na čelní straně krytu rentgenky s automatickým zachováním čitelnosti díky vodorovnému obrazu i při náklonu rentgenky o více než 89°, s možností ovládání v lékařských rukavicích, s identifikačními údaji vyšetřovaného pacienta, expozičními parametry s možností jejich změny a s náhledem snímku po expozici | velikost úhlopříčky min. 10″
21 | DAP metr pro měření a zobrazení plošné kermy měřící komůrkou integrovanou v primární cloně nebo s funkcí kalkulovaného výpočtu plošné kermy s možností exportu dat do PACS v DICOM hlavičce snímku a odděleně v souhrnném strukturovaném radiačním reportu | Ano
22 | Stropní stativ s RTG zářičem
23 | Autopoziční systém pro motorizovaný přesun rentgenky vůči RTG nářadí (vertikálnímu stativu nebo vyšetřovacímu stolu) dle předvolených autopozic, jež jsou automaticky navoleny výběrem vyšetřovacích protokolů na systémové konzole | Ano
24 | Funkce autotracking. Rentgenka je vůči detektoru automaticky centrována i při změně polohy nářadí (vertikálního stativu nebo vyšetřovacího stolu), pokud to není zrušeno obsluhou. | Ano
25 | Podélný a příčný pojezd stativu (osy X a Y) v souladu s rozměry vyšetřovny | min. 3 m v každém směru
26 | Motorizované výškové nastavení stativu s rentgenkou (osa Z) s rozsahem minimálně 175 cm | v rozsahu min. 175 cm
27 | Bezdrátový ovladač pro spouštění pohybů stropního závěsu | Ano
28 | Automatická centrace | Ano
29 | Vyšetřovací stůl včetně detektoru
30 | Výškově nastavitelný elevační stůl se dvěma teleskopickými sloupy a s volným prostorem pod plovoucí vyšetřovací deskou, Dvě synchronizované samostatné motorické nohy stolu, pro volný přístup pod stůl a pro lepší manipulaci s imobilními pacienty a jednodušší dodržování hygienických postupů | Ano
31 | Nosnost stolu | Min. 300 kg
32 | Nejnižší poloha desky stolu (od podlahy k desce stolu) | max. 55 cm od podlahy k desce stolu
33 | Motorizovaný vertikální rozsah pohybu | v rozsahu minimálně 35 cm
34 | Plovoucí deska vyšetřovacího stolu | Ano
35 | Šířka plovoucí desky vyšetřovacího stolu | min. 80 cm
36 | Délka plovoucí desky vyšetřovacího stolu | min. 240 cm
37 | Příčný pohyb desky vyšetřovacího stolu: | min. ± 15 cm
38 | Podélný pohyb desky vyšetřovacího stolu: | min. ± 48 cm
39 | Detektorová zásuvka pod plovoucí deskou vyšetřovacího stolu s expoziční automatikou s minimálně 3 ionizačními komůrkami a s vyjímatelnou sekundární clonou (minimálně 52 lp/cm) | Ano
40 | Detektorová zásuvka s funkcí autotracking pro synchronizaci pohybů detektoru se stropním závěsem v podélné ose vyšetřovacího stolu a s možností udržování ohniskové vzdálenosti během elevace vyšetřovacího stolu | Ano
41 | Odnímatelný ruční ovladač pro ovládání elevace a aretace plovoucí desky stolu | Ano
42 | Dvě expoziční tlačítka. Jedno v ovladovně a druhé | Ano
43 | u vyšetřovacího stolu pro mimořádné situace, kdy je třeba exponovat přímo od vyšetřovacího stolu. | Ano
44 | Mechanický držák pro upevnění detektoru při provádění bočných RTG projekcí vleže na vyšetřovacím stole | Ano
45 | Flat panel detektor technologie aSi se scintilátorem CsI | Ano
46 | Detektor musí umožňovat bezdrátový režim pro možnost vyjmutí z detektorové zásuvky vyšetřovacího stolu pro případ snímkování na lůžku. Po návratu do detektorové zásuvky je akumulátor detektoru automaticky dobíjen a komunikace s akviziční stanicí neprobíhá bezdrátově, nýbrž drátově prostřednictvím konektoru, který je pevnou součástí detektorové zásuvky. Zadavatel nepřipouští nutnost manipulace s dobíjecím kabelem. Detektor se musí začít nabíjet ihned po vložení do detektorové zásuvky | Ano
47 | Detekční plocha detektoru | min. (42±1) cm x min. (42±1) cm
48 | Velikost obrazového pixelu detektoru | max. 140 μm
49 | Počet akumulátorů dodaných s detektorem | min. 2
50 | Rychlost načtení náhledu snímku na přístroji | max. 2 s
51 | Rychlost načtení kompletního snímku | max. 6 s
52 | Virtuální mřížka. Softwarové potlačení artefaktů ze sekundárního záření bez použití fyzické sekundární clony (snížení radiační zátěže při výkonech na lůžku) | Ano
53 | Hmotnost detektoru včetně akumulátoru | max. 2,8 kg
54 | Odolnost proti tekutinám (prevence nenávratného poškození detektoru v oblasti urgentní medicíny) | min. IP57
55 | Expoziční automatika typu „cut off AEC“ (detektor detekuje akumulované záření a automaticky upozorní rentgenový generátor, že je dosaženo cílové expozice) | Ano
56 | Vertikální stativ včetně detektoru
57 | Výškově nastavitelný vertikální snímkovací stativ s možností ručního i motorizovaného vertikálního pojezdu | v rozsahu min. 155 cm
58 | Nastavitelná minimální výška středu vertikálního stativu vůči podlaze | maximálně 30 cm nad podlahou
59 | Expoziční automatika s minimálně 3 ionizačními komůrkami a s vyjímatelnou sekundární clonou (minimálně 52 lp/cm) | Ano
60 | Funkce autotracking pro synchronizaci výšky vertikálního stativu se stropním závěsem pro udržení centrace rentgenky se středem (nebo jiným bodem) detektoru | Ano
61 | Nožní spínač pro ovládání vertikálního pohybu stativu | Ano
62 | Ruční ovladač pro ovládání vertikálního pohybu vertikálního stativu | Ano
63 | Flat panel detektor technologie aSi se scintilátorem CsI | Ano
64 | Fixní, trvale napájený detektor, bez wifi modulu | Ano
65 | Detekční plocha detektoru | min. (42±1) cm x min. (42±1) cm
66 | Velikost obrazového pixelu detektoru | max. 140 μm
67 | Rychlost načtení náhledu snímku na přístroji | max. 2 s
68 | Rychlost načtení kompletního snímku | max. 6 s
69 | Zpracování obrazu
70 | Plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací pro online harmonizaci jednotlivých RTG snímků | Ano
71 | Výkonné PC s více jádrovým procesorem, diskem SSD pro systém a kapacitou minimálně 1 TB pro obrazová data. Gigabitová síťová karta. Klávesnice, myš, | Ano
72 | Pracovní LCD monitor 16:9, s rozlišením min. 2 Mpx o úhlopříčce min. 23″, dotykový pro ovládání pracovní stanice | Ano
73 | Výběr vyšetřovacího protokolu z anatomického obrazce nebo strukturovaného seznamu Automatický výběr následujícího předvoleného protokolu po každé expozici Možnost přerušení vyšetření, odeslání dílčích snímků a jeho pozdější dokončení. Mezi tím lze provádět jiná vyšetření. Odlišné nastavení postprocesingu pro různé protokoly ovládání, názvy protokolů v českém jazyce Postprocesing: jas, kontrast, zoom, měření, libovolná rotace, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez, výběr anatomického pohledu, zobrazení dávky, nástroje pro měření, vkládání textu a značek Po celou dobu vyšetření jsou uživatelům poskytovány údaje o plošné dávce, včetně parametrů generátoru. Pokročilý postprocesing: zpracování obrazu na základě předvolené projekce zvýraznění hran, nástroje k dosažení kontrastně vyváženého obrazu ve všech oblastech (včetně těch kontrastně hraničních). | Ano
74 | Virtuální mřížka (SW pro potlačení nežádoucích artefaktů ze sekundárního záření u snímků bez sekundární clony) | Ano
75 | Možnost provádět jiná vyšetření v jakékoliv fázi postprocesingu | Ano
76 | Systém musí být schopen vyhodnocovat počet jednotlivých snímků u každého anatomického protokolu, počet opakovaných expozic a důvod opakování za časové období nebo podle typu anatomického protokolu | Ano
77 | Možnost nastavení expozice manuálně nebo automaticky prostřednictvím AEC a předvoleného protokolu | Ano
78 | Rychlost zobrazení snímku v náhledu do 1 s, dostupnost celého snímku v plném rozlišení do 3 s | Ano
79 | Statistika opakovaných snímků | Ano
80 | Automatický oddělený export vyřazených snímků | Ano
81 | Expoziční index pro kontrolu adekvátní expozice | Ano
82 | Export expozičních parametrů z RTG systému v DICOM hlavičce obrazu + strukturovaný́ report o dávce | Ano
83 | DICOM 3,0 (Storage, Print, Send, Modality Worklist, MPPS) | Ano
84 | Kompatibilita a komunikace (export) s PACS, NIS (RIS) | Ano
85 | Možnost záznamu na CD/DVD | Ano
86 | Náhled obrazu musí zahrnovat i expoziční parametry – kV, mAs, součin kermy a plochy | Ano
87 | Automatický stitching
88 | Automatická akvizice i následné SW spojení dílčích RTG snímků páteře nebo dlouhých kostí končetin do jednoho výsledného snímku | Ano
89 | Možnost provedení stitchingu vleže na stole | Ano
90 | Možnost provedení stitchingu vestoje u vertikálního stativu | Ano
91 | Speciální stativ pro stitching – opora pro pacienta s transparentní deskou, odnímatelným schůdkem a rentgen kontrastním měřítkem | Ano
92 | Související dodávky a instalace
93 | Součástí nabídky musí být návrh prostorového uspořádání přístroje v prostorách pracoviště | Ano
94 | Technologický rozvaděč | Ano
95 | Kompletní instalace RTG systému součástí dodávky, vč kotvicích prvků, stropní konstrukce (případně její úpravy,úprava podlahových kanálů, pokládka podlahové antistatické krytiny ve vyšetřovně | Ano
96 | Instalovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím | Ano