Elektrokoagulace pro gastroenterologické oddělení

Popis:

Elektrochirurgická koagulační jednotka pro monopolární a bipolární elektrochirurgii u výkonů v gastroenterologii.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks …………… vysokofrekvenční koagulace (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Gastroenterologické oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vysokofrekvenční koagulace

- Elektrochirurgický generátor řízený mikroprocesorem pro výkony v gastroenterologii

- Pro výkony s flexibilními nástroji skrze flexibilní endoskopické přístroje

- Režimy monopolární i bipolární koagulace a řezu

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu zapnutého přístroje pro permanentní kontrolu bezpečnostních a výkonových systémů generátoru pro vyšší bezpečnost pacienta

- Aktivní systém automatického řízení dodávané vysokofrekvenční energie a homogenity elektrického oblouku, který zajišťuje eliminaci jiskření a umožňuje bezkontaktní koagulaci i u módů a nástrojů, jež k tomu nejsou určeny

- Optimalizace řezacího výkonu, aby nedocházelo ke zpoždění v počáteční fázi řezu a nežádoucímu tepelnému šíření

- Monopolární módy pro řezání i koagulaci

- Bipolární módy pro koagulaci

- Dosažitelný/aplikovatelný výstupní výkon minimálně 120 W

- Manuální uživatelské nastavování síly či efektu či výkonu (watty) pracovních (aplikačních) módů minimálně ve 3 úrovních

- Požadovaná konfigurace výstupních konektorů

  - Minimálně 1x monopolární

  - Minimálně 1x bipolární

- Aktivace / spuštění musí být pomocí nožního spínače

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu kvality spoje neutrální elektrody s pacientem

- Zobrazování a ovládání nastavení přístroje prostřednictvím ovládacích prvků na čelním panelu jednotky

- Čelní panel a kryt displeje s vyšší odolností proti rozbití, poškrábání a dezinfekčním prostředkům používaným v prostředí operačních sálů

- Vizuální i akustická alarmová oznámení

- Zobrazované texty a popisky v českém jazyce

- Kompaktní konstrukce zařízení s maximálními rozměry 300 × 120 × 400 mm (Š × V × H)

- Umístitelný do stávající endoskopické věže výrobce Olympus

- Pokud má přístroj instalovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím

Příslušenství a základní spotřební materiál v celkovém počtu minimálně:

  - 1 ks …………… dvoupedálový nožní ovladač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů řezu a koagulace

  - 20 ks …………… jednorázových dělených neutrálních elektrod

  - 1 ks …………… kabel pro připojení nejrůznějších endoskopických pracovních instrumentů používaných na pracovišti (druh konektoru je vyobrazen na přiložených snímcích, str. 3 a 4)

  - 1 ks …………… kabel pro jednorázové neutrální elektrody

Fotodokumentace:

- str. 3 a 4 …………… vybrané nástroje s požadovaným typem připojení (konektorem nástroje)