# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výzva č. 6: Myčka podlažních mís pro Oddělení jednodenní chirurgie nemocnice Teplice

Dynamický nákupní systém na dodávky myček podložních mís pro poskytovatele zdravotních služeb

Popis:

Myčka podložních mís pro dezinfekci toaletních potřeb na Oddělení jednodenní chirurgie Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Mycí automat podložních mís

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Myčka podložních mís určená k mytí a dezinfekci podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Přístroj musí splňovat požadavek normy EN 15883

- Veškeré materiály použité na přístroji musí být omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

- Samostatně stojící mycí automat

- Materiál opláštění i vnitřní kabiny z nerezu

- Mycí komora je z nerezové oceli a se zaoblenými rohy

- Jednodveřový přístroj

- Zámek dveří proti otevření během mycího cyklu/dezinfekce

- Mycí prostor velikostně vhodný pro umístění najednou minimálně 1 mísy a 1 láhve

- Součástí dodávky držák na podložní mísy a na láhve

- Možnost přizpůsobení držáku všem typům podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Musí umožnit úpravu programu dle přání zákazníka

- Automatické vyprázdnění celého systému na konci každého mycího cyklu

- Objem mycí komory minimálně 55 litrů

- Hlučnost maximálně 70 dB

- Napojení odpadu do zadní stěny

- Krátký program maximálně 9 minut

- Standardní program maximálně 10 minut

- Intenzivní program maximálně 12 minut

- Displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch

- Teplota vody musí odpovídat příslušným normám, při kterých výrobce garantuje dosažení hodnoty A0

- Napětí 380 V nebo 400 V

- Zaměření včetně umístění odpadu (v podlaze), přívodu vody a elektriky si provede dodavatel v rámci prohlídky místa plnění

- Termická dezinfekce díky zabudovanému parnímu vyvíječi

- Automatické ochlazení a sušení nádob před ukončením programu – systém s HEPA filtrem nebo bez něj, ale za splnění požadavku, že nebude docházet k vyšší kontaminaci prostředí vlhkostí a částicemi než při použití HEPA filtru

- Teplotní senzor v mycí komoře pro kontrolu správného průběhu tepelné dezinfekce

- Požadované příslušenství ke každému kusu myčky:

  - Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

    - Krajská zdravotní, a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

Pro účastníky zde uvádíme základní měrné údaje vztahující se k instalaci myček. V případě potřeby znalosti jiných měrných údajů než dále uvedených, budou mít účastníci možnosti si tyto individuálně zjistit v průběhu prohlídky místa plnění a zadavatel nebude na základě dodatečných dotazů další měření provádět.

Krajská zdravotní, a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu kupní smlouvy k tomuto zadávacímu řízení.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….