Systémový operační stůl

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………. Systémový operační stůl, COS, Nemocnice Litoměřice, o.z.

Operační stůl:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- univerzální systémový operační stůl pro operativu s výměnnými deskami s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů

- přemístitelná základna operačního stolu pomocí pedálového transportéru

- operační stoly jsou požadovány v konfiguraci:

  - celkem 1 ks - základny systému

  - celkem 2 ks - operační desky systému

  - celkem 2 ks - transportéry operačních desek

- základna včetně podvozku vyrobena z ocelové litiny nebo nerezové oceli

- nosný rám desky operačního stolu vyroben z ocelové litiny nebo nerezové oceli

- minimálně 9-segmentová operační deska (základní segment, spodní a horní zádový, hlavový, pánevní a 4-segmentová sekce pro dolní končetiny)

- elektrické polohování:

  - nahoru/dolu

  - Trendelenburg/antiTrendelenburg

  - laterální náklony

  - zádové sekce

  - nožní segmenty – dohromady i zvlášť v obou směrech

  - podélný posun

  - ostatní polohování stolu mechanicky

- RTG transparentní systémové desky operačního stolu vybavené bočními EURO lištami (nejsou RTG transparentní) po celé délce operační desky (všechny díly)

- kompletní modularita systémové operační desky tj. k základním dvěma segmentům možnost připojit zádové, hlavové, nožní i extenční segmenty z obou stran

- operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách v operativě všech odborností

- operační desky systému musí umožňovat polohy v rámci obecné chirurgie a břišní operace (základní poloha vleže na zádech), pro přístupy na retroperitoneální prostor (poloha na břiše s vychýleným bokem pro přístup k ledvinám) - lumbotomickou, litotomickou/gynekologickou a jiné běžné polohy pro všechny odbornosti

- desky s gynekologickým výřezem

- nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu minimálně 666 – 1 150mm (operační deska bez polsterů)

- minimálné rozmezí výškové stavitelnosti 500 mm

- operační desky s maximální šířkou 600 mm včetně EURO lišt

- délka operační desky při plném sestavení segmentů minimálně 2 000 mm

- rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg minimálně ±40°

- elektrický boční náklon operační desky	v rozsahu minimálně ±25°

- pozice „flex“ a „reflex“ operační desky

- elektricky pohyb základního zádového segmentu v rozsahu minimálně +90°/-50°

- stůl musí umožňovat nastavení laterálního náklonu minimálně ± 20°, a zároveň Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 30°, a to současně

- elektricky ovládaný sklon nožních segmentů volitelně společně i nezávisle v rozsahu minimálně ±90°

- abdukce nožních segmentů v rozsahu minimálně 0°až 85°

- nožní segmenty musí umožňovat polohování do „U“

- elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky minimálně 350 mm

- pánevní díl v dostatečné délce pro dosažení vyšetřovací délky desky pro využití RTG zobrazovacích metod v součtu minimálně 650 mm (maximální longitudinální posuv + délka pánevního dílu)

- pánevní díl uzpůsoben pro upevnění odtokové nádoby při zachování RTG transparentnosti sestavy

- polohovatelný hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvoukloubovým nastavením, pro všechny operační desky minimálně -30°až 45°

- antikolizní systém – k vyloučení nežádoucích extrémních poloh při motorickém posunu. Akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh.

- mechanická stabilita a nosnost operačního stolu minimálně 380 kg, a to i se všemi potřebnými zařízeními

- celková nosnost minimálně 225 kg při maximálním longitudinálním posunu

- základna konstrukčně uzpůsobena k celoplošné dekontaminaci a dezinfekci dle platného dezinfekčního řádu KZ (viz příloha ZD) popř. základna je opatřena funkcí pro uvedení do čistícího režimu

- zabudovaný záložní ovladač v boku základny operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu přístupné i s nasunutým transportérem.

- bezdrátové dálkové ovládání:

  - s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 3 přednastavených pozic

  - musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače.

  - součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače ke každé základně operačního stolu

  - ukazatel stavu baterie

  - požadovaný ovladač musí mít podsvícený displej a musí zobrazovat dosažené polohy

  - funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

- vysokokapacitní akumulátory v základně systému. Musí umožňovat provoz operačního stolu minimálně na 4 dny běžného provozu bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů) nebo minimálně na 60 operací tzn. 300 plných pohybů stolu; zadavatel umožňuje i prokázání vysokokapacitního akumulátoru (akumulátorů) prostřednictvím kapacity, a to minimálně 8,8 Ah

- Požadovány polstery:

  - snímatelné polstery pro každý díl

  - vyrobeno z paměťové pěny

  - odolné všem běžně používaným dezinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví

  - snižující riziko proleženin

  - výška minimálně 60 mm

- transportéry na přesun operační desek

  - mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu - podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem jednou osobou

  - nosnost transportéru minimálně 350 kg

  - transportér systému operačního stolu musí mít velká kolečka (min. 125 mm) pro snadný a dobře ovladatelný transport jednou osobou

  - pojezdový systém opatřen kolečky s 3 úrovněmi nastavení – brzda, volný pohyb a směrové jištění

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek

- Pokud má přístroj instalovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím.

Příslušenství:

- stojan na infuzi na eurolištu – otočný – celkem 1 ks

- úhlově i výškově stavitelná opěra ruky s uchycovacím páskem – celkem 4 ks

- anesteziologický rám – celkem 2 ks

- upínka končetiny (paže) k anesteziologickému rámu – celkem 2 ks

- pás pro fixaci pacienta (tělo) – celkem 2 ks

- nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg – celkem 1 pár

- boční (laterální) zarážky těla, polohovatelná – celkem 4 ks

- podpěra nohy - schaut – úhlově a výškově stavitelné, včetně fixace, typu Goepel - celkem 2 ks

- nádoba na jímání irigační tekutiny s odtokem do odpadu (včetně nutného materiálu) s možností úchytu na obě strany k operačnímu stolu (levá/pravá – zaměnitelné strany a upevněné na eurolištu nebo uchycení na obě strany zároveň) + sítko na zachycení pevných částek, musí umožňovat bezbariérový přístup operatéra a RTG polohy – celkem 1 ks

- nerezová sběrná nádoba dostatečného objemu s hygienickou úpravou pro přepouštění z jímací nádoby. – celkem 1 ks

- dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství

- polstrovaný válec/půlválec - malý - rozměr max. výška: 110 mm, max. průměr: 150 mm a délka: 500 mm, gel – celkem 4 ks

- stabilizační kruh pod hlavu - max. průměr vnější: 200 mm, max. výška: 70 mm, gel – celkem 4 ks