Chirurgický holmium laserový systém pro JEPL MNUL

Popis:

Chirurgický holmiový laser určený pro urologické výkony na oddělení JEPL Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. k provádění miniinvazivních endochirurgických výkonů. Je využíván zejména pro enukleaci prostaty metodou HoLEP, léčbu močových kamenů a endoskopické řešení litiázy či nádorů močových cest. Laser pracuje na principu aktivního prostředí Ho:YAG (holmium: yttrium‑aluminium‑garnet) a umožňuje použití flexibilních vláken při antegrádním i retrográdním přístupu. Jeho fyzikální vlastnosti zajišťují přesné působení na biologické tkáně i pevné struktury s minimální hloubkou účinku, což omezuje riziko poškození okolních tkání a umožňuje vysokou míru kontroly.

Požadovaný předmět plnění:

- 1 ks .............. holmiový laser

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Holmiový laser

- Určen k endoskopickým výkonům v urologii, zejména k litotrypsii (fragmentace a dusting), ablačním a koagulačním výkonům a metodě HoLEP (enukleace prostaty).

- Laserový systém typu Ho:YAG (holmium: yttrium‑aluminium‑garnetový krystal), pracující v pulzním režimu s krátkými energetickými pulzy vhodnými pro přesné chirurgické aplikace.

- Zařízení pracuje na vlnové délce 2100 nm.

- Výstupní pulsní energie v rozsahu 0,5 – 5,0 J.

- Pulsní frekvence v rozsahu 5 – 80 Hz.

- Délka pulsu v rozmezí 500 – 1100 µs.

- Maximální pulsní výkon dosahuje minimálně 100 W.

- Parametr špičkového výkonu v pulzním režimu musí být alespoň 10 kW, pokud jej výrobce uvádí.

- Přenos energie prostřednictvím světlovodných vláken doporučených výrobcem (dle návodu použití).

- Pomocný naváděcí paprsek pracuje na vlnové délce 532 nm (zelené světlo) a jeho výkon je nastavitelný alespoň do hodnoty 4 mW.

- Zařízení musí nabízet minimálně dva pracovní režimy litotrypse: dusting (rozprášení) a fragmentace.

- Součástí systému je technologie pro redukci retropulzace, založená na modulaci laserového pulzu (např. změna intenzity, tvaru nebo časového průběhu pulzu), která prokazatelně snižuje pohyb konkrementu během litotrypse. Konkrétní implementace může být dle výrobce a musí být kompatibilní se všemi typy vláken doporučenými v návodu použití.

- Umožňuje uživatelskou volbu provozních režimů s interním nastavením délky pulzu.

- Laser umožňuje použití standardních jednorázových nebo vícenásobně použitelných vláken dle pokynů výrobce.

- Automatická detekce poškození nebo přerušení vlákna s okamžitým přerušením emise pro zajištění bezpečnosti. - Nesplnění tohoto požadavku není důvodem k vyřazení nabídky. Parametr bude předmětem hodnocení.

- Ovládání přístroje je realizováno prostřednictvím barevné dotykové obrazovky o úhlopříčce minimálně 10“, která zobrazuje aktuálně nastavené parametry včetně pulzní energie, špičkového výkonu a doby trvání pulzu.

- Ovládání laseru je zajištěno nožním pedálem se dvěma funkčními stupni, z nichž každý aktivuje jiný režim laseru.

  - Pedál je vybaven třemi tlačítky pro změnu parametrů a aktivaci režimu Stand‑by.

- Přístroj je vybaven programovatelnou pamětí umožňující uchování minimálně pěti uživatelských nastavení.

- Je vybaven integrovaným aktivním chlazením, které umožňuje jeho použití i při dlouhodobých operacích a vysokých teplotách.

- Chlazení je zajištěno interním systémem, bez nutnosti připojení externího zdroje tekutiny.

- Napájení je zajištěno ze sítě 230 V / 50 Hz AC.

- Rozměry přístroje jsou maximálně 150 cm (v) x 60 cm (š) x 120 cm (h).

- Hmotnost přístroje nepřesahuje 300 kg.

- Pro snadný transport je vybaven čtyřmi kolečky s brzdou a dvěma transportními držadly.

- Zařízení je určeno pro nepřetržitý provoz během dlouhých operací.

- Pokud má přístroj instalovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím.

Příslušenství nebo spotřební materiál:

- 1 ks ............... dvojpedálový nožní ovladač

- 4 ks ............... ochranné brýle kompatibilní s vlnovou délkou 2100 nm

- 1 ks ............... opakovaně použitelné optické vlákno velikosti 200 – 300 µm, 10x použití

- 1 ks ............... opakovaně použitelné optické vlákno velikosti 365 µm, 10x použití

  - Optická vlákna musí být dodána v souladu s návodem k použití výrobce a připravená k okamžitému použití (pre‑stripped, pre‑cleaved). Pokud dodaná vlákna vyžadují přípravu před použitím, musí být součástí dodávky také odpovídající nástroje (např. stripper, fiber cleaver) dle návodu výrobce.