# Technická specifikace

Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní a.s.

- Část Monitorovací technika pro neurochirurgickou kliniku Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Obecné požadavky na pacientský monitor: |  |
| Přístroj s min. 12palcovou dotykovou obrazovkou, která je konfigurovatelná |  |
| Přednastavení monitoru pro min. 2 věkové kategorie (dítě, dospělý) |  |
| Zobrazení minimálně 8 křivek současně |  |
| Standardní sledování EKG, respirace, NIPB, SpO2, teplota, tepové frekvence (2 ks monitorů včetně monitorace IBP a CO2) |  |
| Monitorace EKG z 3, 5 a 12 svodů |  |
| Propojení na centrální monitor |  |
| Kompatibilní s nabízenou centrální monitorovací stanicí |  |
| Provoz na el. síť i baterie |  |
| Dobíjitelná baterie s kapacitou na min. 120 minut provozu při výpadku el. sítě |  |
| Bezpečný přístup z kteréhokoliv z lůžkových monitorů na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování křivek a alarmového zabezpečení |  |
| SW kompletně v českém jazyce |  |
| Optický a zvukový alarm při překročení hlídaných mezí |  |
| Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC |  |
| Možnost pře/nastavení alarmových mezí bez hesla |  |
| Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu |  |
| Současné zobrazení minimálně 8 stop pro libovolně zvolené křivky a 8 číselných parametrů |  |
| Připravenost monitoru na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 |  |
| Analýza arytmií v reálném čase |  |
| Ochrana stupně krytí vůči vodě min. IP22 |  |
| Součástí dodávky bude všechno potřebné příslušenství pro uvedení přístroje do provozu |  |
| Čtečka čárového kódu |  |
| Transportní monitor: |  |
| Modul fungující zároveň jako transportní monitor |  |
| Integrovaná barevná dotyková obrazovka velikosti alespoň 5 palců |  |
| Baterie na 120 minut standardního provozu bez připojení do externího zařízení (dokovací stanice, monitor vitálních funkcí) |  |
| Optické a akustické alarmy |  |
| Modul musí umožnit monitoraci: EKG z 3, 5 a 10, teplota, NIBP, IBP, Resp, SpO2, EtCO2, monitorace teploty močovým katetrem |  |
| Váha přístroje při transportu maximálně 3 kg včetně baterie |  |
| Integrované madlo, případně držadlo pro snadný transport modulu |  |
| Kompletní ovládání v českém jazyce (uživatelský interface stejný jako u monitorů vitálních funkcí) |  |
| Dokovací stanice sloužící pro nabíjení a uchycení modulu během transportu (součástí musí být mechanismus pro uchycení/zavěšení na rám postele) |  |
| Centrální monitorovací stanice: |  |
| připojení min. 8 monitorů/lůžek |  |
| uživatelské rozhraní kompletně v ČJ, ovládání z dotykového monitoru, z klávesnice a myší |  |
| kompatibilita s nabízenými monitory |  |
| režim současného zobrazení všech monitorů |  |
| komplexní multisvodová analýza arytmií, analýza ST úseku, monitorování QT úseku |  |
| v detailním režimu – zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim Standby atd.) |  |
| zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek |  |
| vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti dle doporučení IEC |  |
| zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů včetně křivek min. 120 h zpětně |  |
| možnost tisku pacientských údajů, naměřených dat a křivek z kteréhokoliv pacientského monitoru nebo z centrální monitorovací stanice |  |
| Držák pro uchycení na pacientské lůžko |  |
| Madlo pro jednoduchou manipulaci |  |
| Příslušenství pro pacienty všech věkových skupin: |  |
| 8 ks Saturační čidlo na prst vč. propojovacího kabelu |  |
| 8 ks Manžeta pro NIBP dospělá ve 3 velikostech |  |
| 8 ks Hadice NIBP prodlužovací |  |
| 8 ks 5 svodové EKG svody |  |
| 8 ks Teplotní čidlo |  |
| Další požadavky: |  |
| Pokud má přístroj instalovaný operační systém musí být po celou dobu životního cyklu podporovaný a aktuální. Přístroj tedy musí být způsobilý k aktualizacím operačního systému, případně dalším bezpečnostním aktualizacím. |  |

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici