Příloha č. 4 ZD (pro část VZ č. 3)

Technický list přístroje: 	Systém SPECT  (jednofotonová emisní výpočetní tomografie)

Název a výrobní označení dodávaného přístroje:………………………………………(vyplní uchazeč)

| Min. technický požadavek zadavatele | Splněno (ANO/NE) | Skutečná hodnota (je-li relevantní) nebo poznámka |
| --- | --- | --- |
| Detektory: |  |  |
| Dva plně digitální detektory |  |  |
| Možnost nastavení úhlů detektorů, alespoň 2 polohy: 180° a 90°(H-mode, L-mode) |  |  |
| Minimální energetický rozsah 60-400 keV |  |  |
| Digitální korekce homogenity v reálném čase |  |  |
| Vnitřní prostorové rozlišení |  |  |
| FWHM,CFOV <= 4mm |  |  |
| FWHM,UFOV <= 4mm |  |  |
| FWTM,CFOV <= 8mm |  |  |
| FWHM,UFOV <= 8mm |  |  |
| Linearita |  |  |
| Diferenciální CFOV <=0,2mm |  |  |
| Diferenciální CFOV <=0,2mm |  |  |
| Absolutní CFOV <=0,5mm |  |  |
| Absolutní CFOV <=0,5mm |  |  |
| Zařízení pro gateované kardiologické studie |  |  |
| Možnost sledování EKG na akviziční stanici, případně na samostatném displeji |  |  |
| Automatická detekce vln pro synchronizaci záznamu |  |  |
| Gantry: |  |  |
| Umožňující nastavení proměnlivého úhlu detektorů |  |  |
| Předprogramované pohyby gantry |  |  |
| Automatická kalibrace pohybů |  |  |
| Kontinuální Wholebody scan |  |  |
| Minimální průměr otvoru gantry 60 cm |  |  |
| Průměrná vzdálenost detektoru od těla pacienta při automatické nastavování |  |  |
| vzdálenosti <= 1,5 cm |  |  |
| Dálkové ovládání pro manuální ovládání pohybu |  |  |
| Kolimátory |  |  |
| Alespoň 3 včetně systému pro výměnu kolimátorů |  |  |
| Low energy high resolution – LEHR (140keV) |  |  |
| Low energy ultra high resolution - LEUHR (140keV) |  |  |
| Medium energy – general purpose – MEGP (300keV) |  |  |
| Prostorové rozlišení s LEHR kolimátorem |  |  |
| FWHM <=8mm |  |  |
| FWTM<=15mm |  |  |
| Pacientské lůžko |  |  |
| Nosnost lůžka min. 200kg |  |  |
| Motorizovaný automatický pohyb ve vertikálním a horizontálním směru |  |  |
| Nízké zeslabení (< 10%) lůžka pro vyšetření ve vysokém rozlišení |  |  |
| Možnost připojení dalších modalit lůžka – podpěry (držáky) rukou a hlavy |  |  |
| Umožňující kontinuální vyšetření v délce min. 190 cm |  |  |
| Akviziční stanice |  |  |
| Samostatná akviziční stanice |  |  |
| Jednoduché akviziční prostředí s plánováním akvizic |  |  |
| Možnost manuálního i automatického nastavení akvizic |  |  |
| Komunikace se systémem PACS |  |  |
| Plná kompatibilita DICOM, odesílání přijímaní a ukládaní do formátu DICOM |  |  |
| Barevný LCD monitor min. 19“(4:3) |  |  |
| 2 Vyhodnocovací stanice |  |  |
| 2 Samostatné vyhodnocovací stanice |  |  |
| 2 barevné LCD monitory s uhlopříčkami min. 19“ (4:3) |  |  |
| Software pro hodnocení planárních studií |  |  |
| Software pro hodnocení celotělových studií |  |  |
| Software pro hodnocení perfuze mozku |  |  |
| Software pro hodnocení perfuzních vyšetření myokardu |  |  |
| Export obrazových dat v základních obrazových formátech a formátu DICOM, ukládání do PACS |  |  |
| Kompatibilita se stávajícím vybavením |  |  |
| UPS |  |  |
| Napojení na stávající UPS systém nemocnice |  |  |
| Pomůcky a příslušenství pro provádění ZPS |  |  |
| Monitory kontaminace. Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných ZPS a ověřování technických parametrů zařízení, prováděných uživatelem. |  |  |
| Požadavky na specifikaci připojeni do PACS |  |  |
| rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 100Mbps, |  |  |
| konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (100BASE-TX, 1000BASE-T) |  |  |
| MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX, |  |  |
| 100BASE-SX, 1000BASE-SX) |  |  |
| komunikace přes protokol TCP/IP verze 4 |  |  |
| komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším |  |  |
| přístroj musí podporovat alespoň nasledujici DICOM vlastnosti: |  |  |
| DICOM Verification service |  |  |
| Storage of DICOM objects on a remote DICOM systém |  |  |
| Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system |  |  |
| Querying for data on a remote DICOM system. |  |  |
| Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system. |  |  |
| Basic Worklist Management |  |  |
| k přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement" |  |  |
| Akviziční stanice (modalita) musí podporovat min. tyto DICOM služby: |  |  |
| Modality Worklist |  |  |
| Store |  |  |
| Print |  |  |
| Off-line media (CD/DVD recorder) |  |  |
| V rámci možné volnosti interpretace DICOM 3 formátu zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření. |  |  |
| Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření. |  |  |
| Zařízení bude schopno předávat digitální snímky do PACS zadavatele a na minimálně tři zvolené vyhodnocovací stanice. |  |  |
| Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu v podobě příslušných DICOM TAGů. |  |  |
| Další příslušenství |  |  |
| dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM |  |  |
| rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu |  |  |
| kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, které nejsou součástí stavby |  |  |

Jménem uchazeče - ……………………………….., IČ……………… - prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V ……………….. dne ……….2014

……………………………………………………..

Podpis oprávněné osoby uchazeče