Příloha č. 4 ZD (pro část VZ č. 1)

Technický list přístroje: 	Univerzální digitální RTG skiagrafický přístroj s přímou či nepřímou konverzí obrazu

Název a výrobní označení dodávaného přístroje:………………………………………(vyplní uchazeč)

| Min. technický požadavek zadavatele | Splněno (ANO/NE) | Skutečná hodnota (je-li relevantní) nebo poznámka |
| --- | --- | --- |
| Sloupový stativ |  |  |
| podélně pojízdný sloupový stativ zářiče |  |  |
| motorizované pohyby |  |  |
| rozsah vertikálního pohybu zářiče cca 160 cm |  |  |
| antikolizní systém |  |  |
| automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče |  |  |
| display na sloupovém stativu zářiče - zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID |  |  |
| automatické nastavení detektoru a RTG zářiče do potřebné pozice pro předdefinované typy vyšetření |  |  |
| ovládání základních funkcí od vyšetřovacího stolu i z ovladovny |  |  |
| RTG generátor a RTG zářič |  |  |
| vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem min. 65 kW |  |  |
| rozsah napětí - cca 40 - 150 kVp |  |  |
| rozsah proudu - cca 10 - 700 mA |  |  |
| RTG zářič, s minimálně 2 ohnisky odpovídajícího výkonu |  |  |
| tepelná kapacita RTG zářiče cca 1500 kHU |  |  |
| měření a zobrazení celkové plošné dávky na pacienta dle platné legislativy a doporučení SÚJB, její export do PACS zadavatele |  |  |
| RTG zářič s automatickým kolimátorem se světelným zaměřovačem |  |  |
| optimalizovaná ochrana pacientů i personálu ve vyšetřovně: |  |  |
| Detektor |  |  |
| 2 digitální ploché detektory s přímou či nepřímou konverzí obrazu, jeden detektor - ve stole, jeden detektor – na pohyblivém stativu (vertigraf) |  |  |
| velikost min. 41 x 41 cm |  |  |
| co největší aktivní plocha detektoru, minim. 1681 cm2 |  |  |
| velikost obrazového bodu cca 150 µm |  |  |
| Vertigraf |  |  |
| motorizovaný vertikální posun detektoru |  |  |
| elektromagnetické brzdy |  |  |
| držáky pro pacienta |  |  |
| ruční ovládání pohybu na těle vertigrafu, pro snadné nastavení pozice z vyšetřovny |  |  |
| expoziční automatika AEC |  |  |
| naklápění detektoru min. v rozmezí od – 15º do 90º |  |  |
| nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy min. 40 cm |  |  |
| největší vzdálenost středu detektoru od podlahy cca 175 cm |  |  |
| automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče |  |  |
| automatické nastavení detektoru a RTG zářiče do potřebné pozice pro předdefinované typy vyšetření |  |  |
| Vyšetřovací stůl, výškově nastavitelný s plovoucí deskou |  |  |
| s motorizovaným pohybem |  |  |
| rozsah pohybu min. 57 - 82 cm |  |  |
| nosnost stolu min. 200 kg |  |  |
| plovoucí deska ve 4 směrech |  |  |
| Akviziční konzola |  |  |
| ovládací konsole zařízení s ovládáním všech funkcí obrazového systému |  |  |
| systémový stůl pro umístění monitoru a ovládací konsole |  |  |
| 1 x LCD monitor min 19“, rozlišení min. 1280 x 1024 |  |  |
| volba typu vyšetření z ovládací konsole systému |  |  |
| operační paměť RAM min. 2GB |  |  |
| úložný prostor na HDD |  |  |
| postprocesing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů a vzdáleností, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky, plošná dávka (vstupní povrchová kerma) v mGycm2, event. zobrazení dávky (dopadové kermy) v mGy |  |  |
| pokročilý processing obrazového zpracování (kontrastně vyvážený obraz ve všech oblastech, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran) |  |  |
| systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční techniku (kVp, mA, mAs a čas), zakalkulovanou expoziční dávku, popisky operátora, ID a jméno pacienta |  |  |
| záznam snímků na CD nebo DVD |  |  |
| zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do HIS/RIS (PACS) prostřednictvím DICOM |  |  |
| možnost nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky prostřednictvím AEC, anatomické předvolby |  |  |
| dostupnost náhledu snímku cca do 6 s |  |  |
| dostupnost plně zpracovaného snímku cca do 10 s |  |  |
| Požadavky na specifikaci připojeni do PACS |  |  |
| rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 100Mbps, |  |  |
| konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (100BASE-TX, 1000BASE-T) |  |  |
| MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX, |  |  |
| 100BASE-SX, 1000BASE-SX) |  |  |
| komunikace přes protokol TCP/IP verze 4 |  |  |
| komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším |  |  |
| přístroj musí podporovat alespoň nasledujici DICOM vlastnosti: |  |  |
| DICOM Verification service |  |  |
| Storage of DICOM objects on a remote DICOM systém |  |  |
| Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system |  |  |
| Querying for data on a remote DICOM system. |  |  |
| Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system. |  |  |
| Basic Worklist Management |  |  |
| k přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement" |  |  |
| Akviziční stanice (modalita) musí podporovat min. tyto DICOM služby: |  |  |
| Modality Worklist |  |  |
| Store |  |  |
| Print |  |  |
| Off-line media (CD/DVD recorder) |  |  |
| V rámci možné volnosti interpretace DICOM 3 formátu zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření. |  |  |
| Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření. |  |  |
| Zařízení bude schopno automaticky po expozici předávat digitální skiagramy do PACS zadavatele a na minimálně tři zvolené vyhodnocovací radiologické stanice. |  |  |
| Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu v podobě příslušných DICOM TAGů. |  |  |
| Další příslušenství |  |  |
| dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM |  |  |
| rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu |  |  |
| kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, které nejsou součástí stavby |  |  |

Jménem uchazeče - ……………………………….., IČ……………… - prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V ……………….. dne ……….2014

……………………………………………………..

Podpis oprávněné osoby uchazeče