Název veřejné zakázky

„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.“

- Technická specifikace -

Obsah:

1.	Sítnicová kamera	2

2.	Audiometrický přístroj	2

3.	Ultrazvukový přístroj pro dětskou neurologii	4

4.	Stomatologická mobilní souprava	5

5.	Čistící a mazací přístroj pro násadce	6

6.	Soubor nástrojů pro stomatologii	7

7.	Chirurgický set pro stomatologii	8

8.	Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení	8

9.	Oční refraktometr	11

10.	Přístroj na měření transkutánního bilirubinu	11

11.	Biochemický analyzátor	12

12.	ORL sestava pro endoskopii a stroboskopii	13

13.	Osmometr	14

14.	Spirometr	14

15.	Přístroj na měření otoakustických emisí	15

16.	Požadavek na úpravu pracoviště pro všechny části:	16

- Sítnicová kamera

Medicinský účel:

Přístroj je určen pro detekci anomálií sítnice u nezralých, předčasně narozených dětí, které velmi často trpí retinopatií. Detekuje i jiné anomálie vzniklé na sítnici, které mohou být detekovány v průběhu dalšího života těchto patologických novorozenců. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Kamera pro zpracování a záznam digitálních snímků i videa

- Kamera jako flexibilní hlavice (handpiece) připojená k pracovní stanici min. 1,8 m dlouhým kabelem

- Snímací čip s rozlišením obrazu alespoň 2 megapixel

- Vyměnitelná čočka se 130° zorným polem

- Čočka pro externí snímkování celého oka

- Záznam videa v délce alespoň 20 vteřin

- Pracovní stanice typu notebook

- Velikost obrazovky min. 15 palců

- Mechanika pro záznam na optické disky CD/DVD

- Software pro zpracování, záznam, správu a archivaci pacientských údajů a obrazových záznamů

- Software vhodný pro analýzu snímků makuly

- Funkce porovnávání snímků

- Software pro externí PC ke stahování dat z pracovní stanice kamery

- Světelný zdroj (jednotka) nastavován pomocí připojitelného ovládacího prvku

- Vozík integrující systém do jednoho mobilního celku s přihrádkami pro příslušenství

- Pedál pro nožní ovládání funkcí – snímání obrazu/videa a nastavení ohniska a intenzity světla

- Audiometrický přístroj

Medicinský účel:

Přístroj slouží k vyšetření vzniklých sluchových vad – percepčních, převodních či smíšených. Přístroj slouží k objektivnímu určení předpokládaného sluchového prahu a stavu sluchové dráhy, k vyšetření vzniklých sluchových vad. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších audiologických vyšetření, které se využívá u nespolupracujících pacientů (malé děti, děti s vadami řeči atd.)

Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

Audiometrický přístroj

- Měření BERA/ABR (Brainstem Evoked Response Audiometry / Auditory Brainstem Response) – měření odezvy na zvukový stimul ve sluchových drahách

- Možnost vyšetření ASSR/SSEP (Auditory Steady State Response / Steady State Evoked Potentials)- měření ustálených evokovaných potenciál

- Neinvazivní metoda vyšetření

- Přístroj určený pro novorozence i starší děti

- Alespoň tyto 4 frekvenční rozlišení stimulace - 500 Hz, 1 kHz, 2kHz, 4kHz

- Doba latence:

  - Krátká (0 -10ms)

  - Střední (10-50ms)

  - Dlouhá 50-600ms)

- Výstupní měniče

  - audiometrická sluchátka

  - vložná sluchátka

  - kostní oscilátor

- Jednorázové nalepovací měřící elektrody (součástí přístroje startovací sada těchto elektrod)

- Typ stimulace (Klik, Toneburst, Chirp)

- Kontralaterální maskování bílým šumem

- Baterie pro bateriový provoz (záložní zdroj)

- Export dat do počítače

Software:

- pro analýzu, archivaci a tisk naměřených dat

- archivace na CD, DVD, USB Flash Disk

- možnost zobrazení normativních latencí vln

PC sestava:

- procesor: min. (3,30 GHz, 3 MB mezipaměť, 2 jádra)

- RAM: min.4GB, 1600 MHz DDR3 SDRAM

- OS: Systém Windows 7 Professional

- min.3x USB 2.0 a vyšší

- display min. 15.6“

- CD-R/W

- Klávesnice (může být integrovaná v případě notebooku), externí myš

- HDD min. 500 GB

- Zálohovací USB Flash disk min. 64 GB

Příslušenství:

- Pojízdný stolek se šuplíkem na elektrody a sluchátka

- Ultrazvukový přístroj pro dětskou neurologii

Medicinský účel:

Diagnostický ultrazvukový přístroj určený pro diagnostiku dětských převážně neurologických postižení. Předpokládaná životnost přístroje min. 8 let.

Popis:

Diagnostický ultrazvuk určený pro neurovaskulární aplikace u dětských pacientů. Ultrazvukový přístroj vybaven A-M, B módem, s barevným dopplerovským zobrazením cév, lehce ovladatelný (s hmotností do max. 200 kg).

Minimální technické požadavky:

Parametry přístroje:

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný, mobilní

- vyšší harmonické zobrazení na všech sondách,

- připojení minim. 2 sond současně

- monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 17 palcový, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- obrazová frekvence musí být minim. 500 obr./s

- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů, včetně jejich ukládání,

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě min. 80 GB,

- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS

- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

Požadovaná zobrazení:

- Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení

- A-M mód

- D mód pro transkraniální doppler s funkcí barevného mapování

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- PW – pulzní doppler

- CFM – Color Flow Mode dopplerovské zobrazení

- laterální gain v B-módu

- duální dynamická zobrazení

Požadovaný post processing:

- standardní výpočty pro neurovaskulární vyšetření – hlavně RI a PI

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- s možností vaskulárních analýz

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

Parametry sond:

- Sonda pro transkraniální doppler s možností vícenásobné fokusace s minimálním frekvenčním rozsahem  1- 5 MHz (B mód), kde 1 MHz je nejvyšší možná spodní hranice rozsahu a 5 MHz nejnižší možná horní hranice rozsahu

- konvexní sonda s  frekvenčním rozsahem od 3 MHz do 8 MHz, kde 3 MHz je nevyšší možná spodní hranice rozsahu a 8 MHz je nejnižší možná horní hranice rozsahu

- mikrokonvexní sonda pro vyšetření dětí v rozsahu od 5 MHz do 10 MHz, kde 5 MHz je nejvyšší možná spodní hranice rozsahu a 10 MHz je nejnižší možná horní hranice rozsahu

- Stomatologická mobilní souprava

Medicinský účel:

Stomatologická souprava k ošetření ústní dutiny a to i v chirurgickém režimu. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let, u používaných nástrojů je předpokládaná životnost minimálně 2 roky.

Minimální technické požadavky:

Vzhledem k tomu, že tato stomatologická souprava je určená k ošetření ústní dutiny malých dětí, ale i mentálně a psychomotoricky handicapovaných dětských pacientů, požadujeme ucelený systém umožňující jak běžné ošetření ústní dutiny, tak ošetření v chirurgickém režimu bez nutnosti výměny chirurgické jednotky.

- Stomatologická mobilní souprava (unit)

- Na kolečkách

- S vlastním kompresorem

- S vlastním zásobníkem na vodu

- Provoz na el. síť 230V/50Hz

- Min. 3 pozice pro osazení násadců

- Se spodním vedením

  - 1x hadice turbíny s variabilní možností připojením pneumatické koncovky na odstraňování zubního kamene, může být nahrazena piezo scalerem

  - 1x třícestná pistole (vzduch / voda / spray)

  - 1x světelný mikromotor s vnitřním chlazením pro rovný násadec

  - 1x chirurgický mikromotor s peristaltickou pumpou pro použití soupravy i v chirurgickém režimu (sanace zubu bez zásahu do kosti) bez výměny násadců

- Nožní spínač s regulací otáček

- Stolek na odkládání

- Součástí dodávky i nástrojové vybavení:

  - Světelná turbína s rychlostí min. 310 000 ot./min., ocelový plášť, připojitelná rychlospojkou

  - Pneumatický set pro odstraňování zubního kamene

    - Připojení na rychlospojku

    - Min. 3 stupně regulace výkonu

    - Součástí 3ks hrotů (např. značení dle KaVo: č. 5, 6, 7)

  - Rychlospojka pro upevnění světelné turbíny a pneumatického odstraňovače zubního kamene

- Čistící a mazací přístroj pro násadce

Medicinský účel:

Přístroj je určen pro ošetření rotačních násadců po stomatologickém výkonu. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Čistící a mazací přístroj na ošetřování rotačních násadců s kompaktní hlavičkou

- Z důvodu vysoké průchodnosti stávajících stomatologických ambulancí zadavatel požaduje připojení min. 3 násadců

- Pro čištění stávajícího vybavení na oddělení – KaVo, Aesculap, NSK

- Součástí dodávky adaptéry pro čištění stávajícího vybavení

  - 3ks pro KaVo

  - 3ks pro Aesculap

  - 3ks pro NSK

- Součástí dodávky 1ks adaptér na kleštiny turbíny

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Zařízení s kompresorem, aby zařízení nebylo závislé na připojení stlačeného vzduchu

- Soubor nástrojů pro stomatologii

Medicinský účel:

Nástroje určené pro stomatologické ošetření. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let, u používaných nástrojů je předpokládaná životnost min. 2 roky

Minimální technické požadavky:

- 3ks světelné kolénko s vnitřním sprejem s převodním poměrem 1:1, s otáčkami v rozsahu od 60 do 40 000 ot./min, provedení contra-angle, s kompaktní hlavičkou

- 5 ks rovný násadec s externím sprejem, nesvětelný, s převodním poměrem 1:1

- 2ks nesvětelné kolénko s externím sprejem, s převodním poměrem 1:1, s oplachovacím setem, s kompaktní hlavičkou

- 2ks nesvětelný přímý násadec s externím sprejem, s převodním poměrem 1:1, pro maximální otáčky  40 000 ot./min

- 1ks polymerační lampa

  - LED technologie pracující na vlnových délkách v rozmezí 440 – 480 nm

  - Výkon lampy min. 1400 mW / cm2

  - Bezdrátové provedení

  - Držák lampy jako nabíječka

  - Bateriový provoz – baterie uživatelsky vyměnitelná

  - Z důvodů ošetření mentálně či psychomotoricky postižených dětských pacientů s různým stupněm postižení a poškození ústní dutiny zadavatel vyžaduje možnost použití různých stomatologických materiálů při ošetření těchto pacientů a tedy i použití různých pracovních režimů -  min. 3 různé pracovní režimy

  - Zabudovaný radiometr v základně

  - Sterilizovatelný světlovod – zahnutý min. 45°, průměr min. 8 mm

  - Ochranný kryt

- 1ks polymerační lampa

  - LED technologie pracující na vlnových délkách v rozmezí 440 – 480 nm

  - Výkon lampy min. 2000 mW / cm2

  - Pevná základna, napájení přímo z el. sítě

  - Z důvodů ošetření mentálně či psychomotoricky postižených dětských pacientů s různým stupněm postižení a poškození ústní dutiny zadavatel vyžaduje možnost použití různých stomatologických materiálů při ošetření těchto pacientů a tedy i použití různých pracovních režimů - min. 3 různé pracovní režimy

  - Zabudovaný radiometr v základně

  - Sterilizovatelný světlovod – zahnutý min. 45°, průměr min. 8 mm

  - Ochranný kryt

- Chirurgický set pro stomatologii

Medicinský účel:

Chirurgický set pro dentální zákroky. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Chirurgický set pro dentální zákroky obsahující:

  - Stolní konzola s peristaltickou pumpou

  - 1ks bezuhlíkový světelný mikromotor, chlazený vzduchem

  - Nožní ovladač

  - Držákem na oplachový roztok

- Nastavitelné otáčky v minimálním rozsahu 500 – 40 000 ot./min., kde 500 ot/min otáček znamená nejvyšší možnou spodní hranici rozsahu a 40 000 ot/min nejnižší možnou horní hranici rozsahu

- Nastavitelný směr otáčení

- Nastavitelný průtok peristaltické pumpy

- Integrovaná peristaltická pumpa

- Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení

Medicinský účel:

Diagnostický ultrazvukový přístroj určený pro primární i sekundární diagnostiku a kontrolu stavu patologických novorozenců prošlých perinatologickým centrem. Předpokládaná životnost přístroje min. 8 let.

Popis:

Ultrazvukový přístroj softwarově a hardwarově vybavený pro interní a kardiovaskulární vyšetřovací postupy u dětí, adolescentů, dospělých. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D a dopplerovské zobrazování srdce a cév, s možností kalkulací a reportů.

Minimální technické požadavky:

Lehce ovladatelný ultrazvuk, vybavený sondami umožňující 2D zobrazení

- plně digitální mobilní přístroj, zadavatel nepřipouští tabletový typ

- s váhou max. 110 kg

- širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách,

- B-mód, M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód, barevné dopplerovské mapování, Pulzní Doppler, kontinuální Doppler – včetně automatické optimalizace nastavení energie Dopplera, doppler včetně HPRF módu, možnost automatického nastavení úhlové korekce, tkáňové dopplerovské zobrazení pro kardiologické vyšetření

- Duplexní i triplexní režim zobrazení

- plochý barevný monitor min. 15" s vysokou rozlišovací schopností, výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni,

- laterální gain nebo obdobná technologie umožňující zlepšit kvalitu obrazu v laterálním směru

- aplikační software kardiologický, vaskulární, radiologický

- archivační zařízení – integrovaná pracovní databázová stanice včetně softwaru pro uchovávání obrázků a smyček a možnost jejich následného exportu (integrovaná mechanika)

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 100 GB

- Standby režim

- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS

- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

Požadavek na sondy:

Multifrekvenční s vícenásobnou aktivní fokusací nebo technologií, která ji nahrazuje a s možností zobrazení na různých harmonických kmitočtech, určené pro požadované zobrazovací módy (2D) včetně dopplerovských:

- 2 ks sond pro pediatrickou echokardiografii pro vyšetření malých i velkých dětských pacientů

  - s minimálním frekvenčním rozsahem od 2 MHz do 4 MHz, kde 2 MHz znamená nejvyšší možnou spodní hranici rozsahu a 4 MHz nejnižší možnou horní hranicí rozsahu

  - neonatální s minimálním frekvenčním rozsahem od 3 MHz do 7 MHz, kde 3 MHz znamená nejvyšší možnou spodní hranici rozsahu a 7 MHz nejnižší možnou horní hranicí rozsahu

- 2 ks konvexních sond pro vyšetření celého břicha malých i velkých dětských pacientů

  - s minimálním frekvenčním rozsahem od 3 MHz do 8 MHz (pro malé pacienty, možno nahradit mikrokonvexní sondou), kde 3 MHz znamená nejvyšší možnou spodní hranici rozsahu a 8 MHz nejnižší možnou horní hranicí rozsahu

  - s minimálním frekvenčním rozsahem od 2 MHz do 4 MHz, kde 2 MHz znamená nejvyšší možnou spodní hranici rozsahu a 4 MHz nejnižší možnou horní hranicí rozsahu

- lineární multifrekvenční triplexní sonda s nejvyšší frekvencí minim. 12 MHz (B mód) pro vyšetření cév

- mikrokonvexní sonda s frekvenčním rozsahem od 5 MHz do 8 MHz, kde 5 MHz znamená nejvyšší možnou spodní hranici rozsahu a 8 MHz nejnižší možnou horní hranicí rozsahu.

Požadovaný post processing:

- Standardní výpočty pro cévní vyšetření, kardiologií a obecnou radiologii

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- veškerý software pro kardiovaskulární aplikace (měření a výpočty) již v přístroji – konfigurovatelnost nabídky funkcí (minimálně 20 uživatelských přednastavení na jednu sondu)

- měření a kalkulace délek, ploch, objemů (simpsonova a l-A metody včetně bi- a multiplane kalkulací)

- M-mód měření délek, času, akcelerace

- doppler. měření rychlosti, tlak. gradientu, srdečního výdeje, rovnice kontinuity, PHT, podílová měření, pulsatilní a resistenční index,

- průtok včetně časového integrálu rychlosti, indexů, diferenciálních parametrů (dp/dt atd.)

- volumetrie levé komory, kalkulace objemů, stroke volume a ejekční frakce

Zvláštní požadavky:

- Archivace dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček přístrojem – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu na harddisk a DVD/CD-RW, USB port.

- SW pro archivaci a správu pacientských dat na ultrazvukovém přístroji musí být součástí dodávky

- Oční refraktometr

Medicinský účel:

Přístroj určený k diagnostice očních vad – určení počtu dioptrií, zakřivení rohovky a astigmatismu. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Ruční přenosný přístroj

- Držení v jedné ruce

- Mód refraktometru:

  - Měření sférické hodnoty v rozsahu alespoň od -18 D do +23 D

  - Měření cylindrické hodnoty v rozsahu alespoň od -12 D do +12 D

  - Krok měření alespoň 0,25 D

  - Měření v osovém úhlu v rozsahu alespoň 1°až 180°

  - Krok měření v osách alespoň 1°

- Mód keratometru:

  - Zakřivení rohovky v rozsahu alespoň 5 mm až 10 mm

  - Krok měření alespoň 0,01 mm

  - Rohovková refrakce (síla rohovky) alespoň v rozsahu od 30 D do 67,5 D

  - Rohovkový astigmatismus v rozsahu alespoň ±10 D

  - Krok měření alespoň 0,25 D

  - Měření v osovém úhlu v rozsahu alespoň 1°až 180°

  - Krok měření v osách alespoň 1°

- Minimální měřitelný průměr zornice alespoň 2,3 mm

- Displej či náhledový okulár s korekcí minimálně ±8 D pro vyšetřujícího

- Paměť minimálně pro 50 pacientů (párů očí)

- Obrázky jako fixační bod

- Akustická stimulace k vyvolání zájmu u malých dětí

- Bateriově napájený

- Tiskárna pro tisk výsledků z přístroje

- Potřebné propojovací kabely

- Dobíjecí stanice nebo jiný způsob dobíjení přístroje

- Brašna či kufr pro uložení a přenos přístroje včetně příslušenstvím

- Snadná manipulace a ovládání

- Přístroj na měření transkutánního bilirubinu

Medicinský účel:

Přístroj určený k měření hladiny bilirubinu u novorozenců. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Ruční malý přenosný přístroj pro neinvazivní měření bilirubinu

- Bateriově napájený

- Displej k zobrazení výsledku měření

- Snadná manipulace a ovládání

- Brašna či kufr pro uložení a přenos přístroje včetně příslušenství

- V případě nutnosti užití spotřebního materiálu (nástavec či předsádka) požadujeme balení pro změření minimálně 600 pacientů

- Biochemický analyzátor

Medicinský účel:

Přístroj k měření a výpočtu biochemických parametrů u patologických novorozenců. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

Biochemický analyzátor

- Měřené parametry

  - pH, pCO2, pO2

  - Hct, tHb

  - Na+, K+, Ca2+, Cl-

  - Bilirubin

- Počítané parametry

  - HCO3-, BE, BB, AaDO2, a/AO2

- objem vzorku pod 100 µl

- modulární typ analyzátoru

- zcela bezúdržbové analyzátory (elektrody), jednoduše vyměnitelné

- automatická detekce stavu reagencií a odpadu

- odpad v bezpečně uzavřené nádobě

- plně automatická analýza a kalibrace

- doba trvání analýzy do 60 vteřin

- vstup pro vzorek ze stříkačky nebo z kapiláry

- automatické nasávání a zpracování vzorku

- automatické ukládání a tisk výsledků

- možnost dodatečného exportu či zálohování dat

- archiv pro min. 400 pacientských výsledků

- základní spotřební materiál pro měření:

  - pH, pCO2, pO2

  - Hct, tHb

  - Na+, K+, Ca2+, Cl-

  - Bilirubin

- čtečka čárových kódů pro čtení veškerých alfanumerických údajů

- vestavěná tiskárna

- dotyková vestavěná ovládací obrazovka

- možnost připojení k PC

- možnost připojení do nemocniční sítě a LIS

- integrovaná baterie či záložní zdroj

- software v českém jazyce

- bezplatný upgrade softwaru

- ORL sestava pro endoskopii a stroboskopii

Medicinský účel:

ORL sestava pro vyšetření videonasofaryngoskopem, videootoskopem, stroboskopií s mikrofonem s PC a vozíkem. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

Jednoduchá vysoce mobilní ORL sestava se záznamovým zařízením umožňujícím archivaci a záznam videosekvencí i snímků vyšetření potřebných pro konsilia i nález pacienta. Sestava bude sloužit jako převozná pro provoz na ambulantních pracovištích ORL nemocnice Most.

- ORL sestava skládající se z těchto součástí:

  - Vozík

  - PC s dotykovým LCD monitorem s úhlopříčkou min. 19“

  - SW v českém jazyce umožňující vytvořit pacientskou databázi, ukládání a archivaci snímků a videonahrávek

  - Flexibilní videonasofaryngoskop

  - Mikrofon pro stroboskopii

  - Videootoskop

  - Kamerovou hlavu připojitelnou k optikám různých výrobců (např. Richard Wolf, Karl Storz, Olympus)

  - LED zdroj světla s mikrofonem

- Flexibiní videonasofaryngoskop

  - S čipem umístěným na distálním konci

  - Pracovní délka min. 300 mm

  - Vnějším průměr min. 3,2 mm

  - Bez pracovního kanálu

- Videootoskop

Určený pro vyšetřování ušních dutin novorozenců i malých dětí vyžadující vzhledem k požadavkům na rychlé, netraumatizující a přesné vyšetření tuto technickou specifikaci

  - Nastavitelný fokus

  - S integrovaným předhříváním

  - Připojitelný přes USB k PC

- Kamerová hlava

  - Připojitelná přes USB k PC

  - Možnost připojení optik od minimálně 2 různých výrobců

- Osmometr

Medicinský účel:

Přístroj k měření osmolality krve u patologických novorozenců. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Podavač pro minimálně 20 vzorků

- Průchodnost minimálně 35 vzorků za hodinu

- Malý objem vzorku – maximálně 50 µl

- Rozsah měření 0 – 2000 mOsm/kg

- Přesnost minimálně 1 mOsm/kg

- Displej pro zobrazování stavových informací

- Tisk výsledků z přístroje

- Připojení k PC

- Spirometr

Medicinský účel:

Přístroj k měření průtoku vzduchu a objemu vzduchu v plicích při funkčních vyšetření plic. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- použití jednorázových snímačů

- vysoká přesnost měření dle kritérií ERS / ATS

- provedení měření bez nutnosti kalibrace

- bez nutnosti použití bakteriálních filtrů

- bez potřeby desinfekce

- automatické stanovení všech důležitých spirometrických parametrů

- měření průtok/objem

- grafické a numerické porovnání s náležitými hodnotami

- určení pro ambulantní složku dětského a dorostového oddělení

- propojení s PC pomocí USB

- v případě nutnosti užití spotřebního materiálu (náhubek, snímač), požadujeme balení pro měření minimálně 1000 pacientů

- Přesnost měření:

  - FVC - usilovná vitální kapacita: <±3%

  - FEV1 - usilovně vydechnutý objem za první sekundu: <±3%

  - PEF – vrcholový výdechový průtok: <±5%

- Software:

  - pro analýzu, archivaci a tisk naměřených dat

  - archivace na CD, DVD, USB Flash Disc

  - přenos výsledků do nemocničního informačního systému

  - Software v českém jazyce

- Notebook:

  - OS: Systém Windows 7 Professional

  - display min. 15.6“

  - CD-R/W

  - externí myš

  - HDD min. 500GB

- Zálohovací USB Flash disk 64 GB

- Přístroj na měření otoakustických emisí

Medicinský účel:

Přístroj bude sloužit k měření otoakustických emisí sluchu u novorozenců jako nová screeningová metoda. Toto vyšetření zjišťuje stav sluchového aparátu a umožňuje tak rychlé adekvátní řešení nalezeného problému např. implantaci kochleárního implantátu, který umožní děťátku od počátku života slyšet a rozvíjet řeč. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

- Ruční malý přenosný přístroj

- Připojení k počítači

- Software do počítače pro analýzu a archivaci diagnostických dat

- Export dat do počítače

- Měření TEOAE (Transient Evoked OtoAcoustic Emissions) – měření otoakustických emisí

- Měření ABR (Auditory Brainstem Response) – měření odezvy na sluchový stimul ve sluchových drahách

- Vnitřní paměť pro uložení posledních alespoň 250 vyšetření

- Zadávání údajů o pacientovi přes PC aplikaci i v přístroji

- Tisk výsledků měření z počítače i z malé přenosné termotiskárny

- Příslušenství

  - Sonda pro měření OAE

  - Elektrody pro měření ABR

  - Startovací sada ušních koncovek – min. 10 ks od každé velikosti

  - Baterie pro bateriový provoz

  - Kufřík/brašna pro přenášení přístroje i s příslušenstvím

- Požadavek na úpravu pracoviště pro všechny části:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.