Nemocniční elektrické lůžko

Popis:

Nemocniční elektrické lůžko se zábranami, hrazdou, zdravotní matrací.

Technická specifikace:

**Elektrické lůžko**

* shoda s platnou normu EN 60601-2-52
* stabilní konstrukce lůžka
* vnější šířka lůžka max. 102cm
* ložná plocha min. 200x90 cm
* bezpečná pracovní zátěž min. 230 kg
* zdvih ložné plochy od plochy podlahy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 40-70 cm
* čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů
* zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil (prevenci dekubitů)
* integrované prodloužení/zkrácení lůžka vč. aretace
* prodloužení/zkrácení lůžka o min. 15 cm
* náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. +12°/-12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta
* mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)
* kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací (zámky) proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů
* kompaktní plastové dělené sklopné nebo otočné postranice s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla a možností výběru barevných dekorů
* centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, Trendelenburgova poloha, případně další)
* pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování
* kolečka s centrálním ovládáním brzd o průměru min. 120 mm
* oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství na bocích lůžka
* výsuvná polička na lůžkoviny u nožního čela
* ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
* zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači
* svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel

**Příslušenství:**

* teleskopický nerezový infuzní stojan, 4 kovové háčky, aretace proti samovolnému otáčení
* hrazda lakovaná zesílená, hrazdička plastová včetně popruhu s navijákem
* kovový držák nádoby a kovový držák sáčku na moč
* veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu lůžka

**Zdravotní matrace**

* pasivní antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu
* jádro ze studené nebo PUR pěny, zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách
* rozměr matrace dokonale kopírující tvar lůžka, výška matrace min. 14 cm
* potah snadno snímatelný se zipem dokola 360° s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000mm vodního sloupce), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech