Příloha č. 2

Obsah:

část 1.

Plicní ventilátor – MNUL (2 ks), TP (3 ks)	2

část 2.

Plicní ventilátor – Chomutov (1 ks)	3

část 3.

Plicní ventilátor – Most (1 ks)	4

# část 1.

# Plicní ventilátor – MNUL (2 ks), TP (3 ks)

- 1ks -  Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem – oddělení infekce JIP

- 1ks - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem – oddělení kardiologie

- 1 ks - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. Duchcovská 53,415 29, Teplice – oddělení interny

- 2 ks - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. Duchcovská 53,415 29, Teplice – oddělení chirurgie JIP

Popis:

5ks ventilační přístroj pro dlouhodobou ventilaci pacientů na infekčním oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. , na kardiologickém JIP oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. a na oddělení interní JIP a chirurgie JIP v Nemocnici Teplice, o. z. Ventilační přístroj s automatickým režimem ventilace po zadání základních údajů o pacientovi tj. se snadnou ventilací pro lékaře s menšími zkušenostmi s UPV pracující na JIP.

Technická specifikace:

- ventilační parametry: ventilace dospělých pacientů a dětí, široká nabídka ventilačních režimů: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV ventilační režimy s garantovaným objemem, ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou, APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, BiLEVEL – ventilace na dvou tlakových hladinách

- I: E dle měření plicní mechaniky pacienta, apnoe zálohová

- Nastavitelná kompenzace odporu endotracheální rourky

- sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách

  - objem: jednotlivý a minutový objem

  - tlak: PEEP/CPAP, peak, mean

  - čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechové frekvence

  - průtok: inspirační a expirační špička

- grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu

- monitorace plicní mechaniky – alespoň poddajnost, rezistence, expirační časová konstanta, automatické měření

- vestavěná kapnometrie

- měření autopeep a inflekčních bodů včetně grafiky

- akustické a optické alarmy chybových stavů – alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnoe interval, koncentrace O2, vadná čidla

- přehledná, barevná dotyková obrazovka minimálně 15“

- Jednoduché intuitivní ovládání, změna režimů pomocí dotykové obrazovky i ovládacího kolečka

- 3 stopy na obrazovce uživatelsky konfigurovatelné

- připojení na rozvod medicinálních plynů

- rezervní zdroj napětí (bateriový provoz na min. 60min v ceně nabídky)

- pojízdný vozík / podvozek pro přístroj

- příslušenství:

  - tlaková hadice na přívod o délce min. 3m

  - držák dýchacího okruhu

  - 2ks pacientský okruh

  - 2ks expirační ventil s membránou

- vestavěná nebulizace min. 8ml pro podávání léků

- tepelný zvlhčovač podobný typu HME Booster

- procedury: podání 100 % O2, odsávání, manuální ventilace, měření okluzního tlaku, Intrinsic PEEP, pozastavení inspirace a exspirace, poloautomatické odvykací režimy, index mělkého dýchání RSBI

- snadná dekontaminace po použití u infekčního pacienta

- Záruka min. 24 měsíců na přístroj i na příslušenství

# část 2.

# Plicní ventilátor – Chomutov (1 ks)

- 1ks -  Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185, 430 12, Chomutov – dětské oddělení

Popis:

Plicní ventilátor s monitorováním ventilačních parametrů pro ventilaci pacientů od kojeneckého věku do 19 let pro dětské oddělení.

Technická specifikace:

- Ventilace pacientů od kojenecké hmotnosti do dospělosti

- široká nabídka ventilačních režimů (min. CMV, SIMV, PCV, P-SIMV,  APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV)

- nastavení PEEP min 0 - 45 cm H2O

- nastavitelný inspirační tlak min 5-80 cm H2O

- nastavitelný dechový objem od 2 ml, dechový objem musí splňovat parametry pro dětské pacienty kojeneckého věku i pacienty do 19 let)

- nastavitelná dechová frekvence min. 5-110 dechů/min

- nastavitelný flow trigger min. 0,5-10l/min

- nastavitelný náběh tlaku

- nastavitelný expirační trigger

- nastavitelná kompenzace endotracheální rourky

- automatická kompenzace poddajnosti okruhů

- nastavení O2: 21-100%

- monitorace: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách

- monitorace plicní mechaniky – min. rezistence, poddajnost, autoPEEP

- akustické a optické alarmy chybových stavů

- ovládání v českém jazyce

- funkce StandBy

- připojení na stávající rozvod medicinálních plynů

- vozík pro přístroj

- kompletní zvlhčovač (pro děti i dospělé)

- rezervní zdroj napětí (bateriový provoz) min. na 30min provozu v ceně nabídky

- napájení 230 V/50 Hz

- Příslušenství:

  - Tlaková hadice na přívod kyslíku min. 4 metry

  - Držák dýchacího okruhu

  - 2ks pacientský okruh pro dětské, pro opakované použití

  - 2ks pacientský okruh pro dospělé, pro opakované použití

- Záruka min. 24 měsíců i na příslušenství

# část 3.

# Plicní ventilátor – Most (1 ks)

- 1ks -  Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Most, o.z., J.E. Purkyně 270, 434 64 Most – dětské oddělení

Popis:

Plicní ventilátor pro novorozence a kojence pro dětské oddělení.

Technická specifikace:

- Ventilace novorozenců a kojenců

- široká nabídka ventilačních režimů (min. CMV, SIMV, PCV, P-SIMV,  APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, HFO, VG)

- nastavení PEEP min 0 - 30 cm H2O

- nastavitelný inspirační tlak min 5 - 50 cm H2O

- nastavitelný dechový objem od 2 – 200 ml

- nastavitelná dechová frekvence min. 5-150 dechů/min

- nastavitelný flow trigger min. 0,1-1 l/min

- nastavitelný náběh tlaku

- nastavitelný expirační trigger

- automatická kompenzace poddajnosti okruhů

- nastavení O2: 21-100%

- monitorace: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách

- monitorace plicní mechaniky – min. rezistence, poddajnost,

- akustické a optické alarmy chybových stavů

- ovládání v českém jazyce

- funkce StandBy

- připojení na stávající rozvod medicinálních plynů

- vozík pro přístroj

- kompletní zvlhčovač (pro děti i dospělé)

- rezervní zdroj napětí (bateriový provoz) min. na 30min provozu v ceně nabídky

- napájení 230 V/50 Hz

- Příslušenství:

  - Tlaková hadice na přívod kyslíku min. 4 metry

  - Držák dýchacího okruhu

  - 2ks pacientský okruh pro dětské, pro opakované použití

- Záruka min. 24 měsíců i na příslušenství