Technická speciiikace - anesteziologický přístroj pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Teplice, o.z. - ARO

Technická specifikace:

Anesteziologický přístroj

- 1ks anesteziologický přístroj vč. anesteziologického monitoru

- Pojízdný přístroj

- Elektronicky řízený s mechanickými nebo elektronickými rotametry

- Barevná dotyková obrazovka o minimální velikosti 15“, umístěná na rameni

- Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (O2, AIR, apod.)

- Příprava pro uložení záložních tlak.nádob

- Integrovaný odvod anesteziologických plynů

- Monitorace ventilačních parametrů:

  - Vt insp/exp

  - Vmin exp

  - PEEP

  - Ppeak

  - Pplat

- Schopnost vedení anestezie Low-flow a minimal Low-Flow

- Modul pro analýzu plynů (hodnoty O2,N2O,CO2,anest.plynů) - metoda sidestream

- zobrazení pole průtokoměrů, monitorování 3 grafických průběhů (Tlak, Průtok, CO2) a smyček plicní mechaniky (Pressure/Volume, Flow/Volume, Pressure/Flow)

- Kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu

- Nemožnost podání hypoxické směsi

- Nastavitelný dechový objem min. 20 – 1400 ml

- Nastavitelná dechová frekvence min. do 80 dechů/min

- Poměr I:E min. od 2:1 do 1:4

- PEEP nastavitelný cca. 0 – 20 cm H2O

- Nastavení inspirační pauzy cca. 5 – 50 %

- Ventilační režimy:

  - Objemově-řízená ventilace

  - Tlakově řízená ventilace

  - SIMV/PS

  - Spontánní ventilace s tlakovou podporou

  - Manuální, spontánní

  - Tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem

- Pracovní plocha pro anesteziologa

- Integrovaná odsávačka

- Akustické a vizuální alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti

- Jednoduchý testovací režim

- Připojení jak dvoucestných, tak i jednocestných ventilačních okruhů

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- Příprava pro dva odpařovače (Desfluran,Sevofluran)

- Odpařovač pro Sevofluran jako součást dodávky

- Příslušenství potřebné pro uvedení přístroje do provozu

- Lampička pro anesteziologa

- Záložní napájení přístroje – min. 60 minut

- Konstrukce vaku ve válci umístěného v zorném poli obsluhy, stojatá konstrukce

- Monitor a anesteziolog. přístroj dodaný od jednoho výrobce

Anesteziologický monitor

- Barevný LCD displej min. 12“

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- Modulární konstrukce-moduly pro měření vitálních funkcí

- Měření parametrů:

  - EKG (3, 5 svodový)

  - SpO2

  - NIBP (dospělá i dětská)

  - 2x IBP

  - Teplota

- Hodnocení ST segmentu, analýza arytmií

- Detekce stimulačního impulsu

- Příslušenství potřebné pro uvedení přístroje do provozu

- Záložní napájení přístroje – min. 60 minut

U uvedených podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah ± 10 %, pokud není uvedeno jinak.

Záruční a pozáruční podmínky

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v  kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží.

- Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích) poruch a závad zboží tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů a v případě poruchy zboží, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce.

- Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.

- Záruka na příslušenství je min. 24 měsíců

- V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu.

- Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě kupujícího do 3 kalendářních dnů, poskytne kupujícímu až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, e- mailem, příp. poštou) vad prodávajícímu. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.

- V případě, že nebylo možné opravit zboží na místě ve výše uvedené lhůtě a náhradní zboží nebylo poskytnuto do 24 hodin, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího ve výši 0,2 % z ceny reklamovaného zboží za každý den až do doby opravy zboží.

Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:

-	výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a ověření

-	odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.

-  	revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.

- 	náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně.

-	provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů.

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži,

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou případně zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě přístroje se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění,

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

- Uchazeč v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.