Optický koherentní tomograf (OCT) – technická specifikace pro část 1

Popis

Spektrální optický koherentní tomograf (SD - OCT) pro diagnostiku sítnice s možností skenování předního segmentu oka. Zobrazení vrstev sítnice, choriokapilaris, zrakového nervu a vyšetření předního segmentu.

Parametry

- Vysokorychlostní spectral domain OCT

- Rychlost skenování minimálně 40 000 A-skenů/s

- Hloubka skenu minimálně 1,9 mm

- Rozlišovací schopnost axiální 5 µm a méně

- Rozlišovací schopnost transverzální 15 µm a méně

- Šíře skenu minimálně 9 mm

- Délka skenu minimálně 9 mm

- Aktivní trasování (sledování) oka v reálném čase aktivním eyetrackingem

- Reprodukovatelnost detekce progrese v čase s nejmenším měřitelným rozdílem maximálně 5 µm

- Maximální přesnost a reprodukovatelnost prvotního a následných měření

- Vnitřní fixace oka pacienta s možností paměťového uložení nejpoužívanějších pozic

- Vnější fixace hlavy pacienta

- Dioptrická korekce alespoň ± 12 D

- Světelný zdroj – superluminiscenční dioda

- Technologie redukce šumu

- Automatické ladění a kalibrace

- Modul pro vyšetřování očního pozadí (funkce fundus kamery) nebo samostatný přístroj (musí být vyhovující i ostatním parametrům OCT přístroje)

  - Automatická monochromatická autofluorescence (FAF)

  - Infračervené snímkování

  - Možnost rozšíření o snímkování s potlačením červeného spektra

  - Možnost rozšíření o fluoresceinovou angiografii (FA/FAG snímkování)

  - Možnost rozšíření o indocyaninovou angiografii (ICGA snímkování)

  - Průměr zorničky min. 3,8 mm

  - Zobrazovací barevný LCD monitor s úhlopříčkou min. 21 palců

  - Řídící počítačová stanice odpovídající současné technologické úrovni

- Modul pro vyšetřování předního segmentu oka

- Modul pro detekci a sledování pacientů s glaukomem

- Modul pro pacienty s onemocněním zrakového nervu

- Rozšiřitelnost o modul pro neinvazivní angiografické snímání (bez použití kontrastní látky)

- Rozšiřitelnost o širokoúhlé snímání

- Měření vrstev zrakového nervu (RNFL)

- Objemové skeny

- Automatická nebo uživatelem definovaná analýza progrese v libovolné lokaci sítnice

- Automatická nebo uživatelem definovaná segmentace vrstev sítnice

- Úplná SW analýza makulární, papilární, peripapilární a periferní oblasti

- Analýza symetričnosti pravého, levého oka

- Normativní databáze

- Stolek s motorizovaným pohybem, na kterém bude vše umístěno

- Vyhodnocovací PC včetně monitoru s úhlopříčkou min. 21 palců

- Barevná laserová tiskárny

- Přepěťová ochrana

- Zálohování dat na externí síťový disk jako součást dodávky a dále možnost zálohy dat na síťové uložiště zadavatele

- Instalace a používání vyhodnocovacího softwaru s napojením na pacientskou databázi přístroje alespoň na dvou dalších PC, které jsou součástí NIS zadavatele