# Návazná péče MNUL, o.z. - Dodávka zdravotnických přístrojů

Obsah

1 Laboratorní mikroskop	1

2 Pohonná jednotka pro enteroskop	1

3 Oplachová pumpa	1

4 Přístroj pro endoskop – zavádění stentů	2

5 Autokláv pro dekontaminaci	3

# 1 Laboratorní mikroskop

Badatelský mikroskop (1 ks)

Technická specifikace

- 1ks laboratorní mikroskop nejvyšší třídy

- Trinokulární tubus se závitem C-mount pro připojení kamery – delší provedení

- Pozorovací tubus - širokoúhlý naklápěcí binokulár

- 2ks okulár - široké zorné pole 12,5x

- Odnímatelná revolverová hlava s min. 2 polohami

- Součástí nabídky musí být tyto objektivy:

  - 1ks planapochromát zvětšení 10x

  - 1ks planapochromát zvětšení 100x im.oil

- Integrovaný LED světelný zdroj s manuální regulací osvětlení nebo automatickou regulací osvětlení v závislosti na zvětšení objektivu

- Zařízení musí splňovat normu „Directive 98/79/EC“

- Držák preparátů

- Posun pracovního stolu v rovině X-Y

- Protiprachový obal

- Provoz na 230 V / 50Hz

# 2 Pohonná jednotka pro enteroskop

Jednotka pro jednobalónkový videoenteroskop (1 ks)

Technická specifikace

- Ovládací jednotka pro nafukování/vyfukování balónku

- Dálkový ovladač

- Propojitelné a vhodné pro použití se stávajícími enteroskopy SIF-Q180

# 3 Oplachová pumpa

Irigační pumpa k endoskopům – 4ks

- Peristaltická pumpa

- Připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopů Olympus

- Nastavení výkonu

- Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem

- Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby s fyziologickým roztokem

- Nejvyšší rychlost průtoku alespoň 500ml/min. přes pracovní kanál

- Nejvyšší rychlost průtoku alespoň 230ml/min. přes přídavný oplachový kanál

- Držák pro přenášení

- Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)

- Držák na nádobu na vodu

- Ovládací pedál

- Nádoba na vodu - objem min. 2 L, autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy

- Použitelné a propojitelné (dodání potřebného příslušenství) s endoskopy Olympus

# 4 Přístroj pro endoskop – zavádění stentů

Instrumentárium na zavádění tracheobronchiálních stentů (1 sada)

Popis

Instrumentárium pro zavádění silikonových stentů pomocí rigidního bronchoskopu u dospělých pacientů. V rámci instrumentária požadujeme dvě různé velikosti tubusů vhodné pro intervenční bronchoskopii, při které se rekanalizuje bronchus a zavádí stenty.

Technická specifikace

- Pro zavádění silikonových stentů pomocí rigidního bronchoskopu

- Pro zavádění celého spektra silikonových stentů mimo pediatrických

- Tracheální stenty průměru od 11 do 20 mm všech možných délek,

- Bronchiální stenty průměru od 10 do 12 mm všech možných délek,

- Y stenty 14-10-10mm, 15-12-12mm, 16-13-13mm, 18-14-14mm.

Aplikátoru stentů – 2 kusy

- Pro aplikaci výše uvedených stentů

- Resterilizovatelný

Tubusy rigidního bronchoskopu – 2 kusy

- Vhodný pro použití s výše uvedenými aplikátory k zavedení specifikovaného spektra stentů o délce min. 30 cm, v případě že pro oba nabízené aplikátory je vhodný stejný tubus, požadujeme dodat pouze jeden tubus vhodný pro použití s výše uvedenými aplikátory a k němu jeden užší tubus s průměrem 11 mm ± 1 mm a délkou min. 38 cm

- Možnost připojení k tryskovému ventilátoru

- Příslušenství ke každému tubusu:

- nástavec pro tryskovou ventilaci,

- univerzální nastavitelný uzávěr bronchoskopu,

- proximální osvětlení,

- veškeré potřebné příslušenství pro odsávací kanyly

Optika k rigidním bronchoskopům – 1 kusy

- resterilizovatelná

- přímý pohled

- použitelná s nabízenými tubusy

- Světlovodný kabel o délce min. 2 m ke každé optice připojitelný ke stávajícímu světelnému zdroji Olympus CLV-190 (provedeno přechodkou nebo redukcí ke stávajícímu světelnému zdroji)

Optické kleště – 2 kusy

- použitelné s nabízenou optikou a tubusy

- úchopové kleště – 1 kus

- universální (pro biopsii, odstranění cizích těles, denaturované tkáně) – 1 kus

Neoptické kleště – 2 kusy

- kleště úchopové (na odstranění cizích těles) – 1 kus

- universální (pro biopsii, odstranění cizích těles, denaturované tkáně) – 1 kus

Odsávací kanila – 2 kusy

# 5 Autokláv pro dekontaminaci

Technická specifikace

- Parní laboratorní sterilizátor vyhovující normám pro provoz v ČR

- pro mikrobiologické oddělení

- k dekontaminaci materiálu

- Provedení s vertikálním plněním

- Přístroj s integrovaným, avšak od komory odděleným vyvíječem páry, materiál AISI 316L

- Vakuové vybavení umožňující vakuové i parní pulsy

- Nominální objem komory minimálně 75 litrů

- Minimální rozměry komory – válcová komora, průměr 380 mm, hloubka 690 mm

- Materiál komory – AISI 316L nebo lepší

- Rozsah pracovních teplot minimálně v rozmezí od 121°C do 134°C (odchylka 0°C až +4°C)

- Integrovaná tiskárna pro záznam průběhu cyklu, včetně chybových hlášení

- Flexibilní referenční PT100 čidlo, chráněno teflonovým obalem (bezpečná sterilizace kapalin a kapalného odpadu)

- Rychlé nepřímé chlazení vodou s podporou tlaku vzduchu včetně kompresoru pro vysoce efektivní chlazení, účinné i pro lahve hermeticky uzavřené

- Možnost případného rozšíření o radiální ventilátor uvnitř komory pro zrychlené chlazení kapalin

- Elektromagneticky ovládané ventily

- funkce F0 (přepočítání přijatého tepla a zkrácení expozice)

- dva kontrolní manometry, zvlášť pro komoru i parní generátor

- Zvuková i vizuální signalizace ukončení cyklu pro upozornění obsluhy

- Mikroprocesorové ovládání, možnost nastavení min. 12 programů včetně vakuového testu a BD testu (plně modifikovatelné)

- Nastavitelná doba sterilizace 60 minut - inaktivace prionů

- filtr odpadního vzduchu při sterilizaci nebezpečného odpadu

- Velký a snadno ovládaný display se zobrazením aktuálních údajů (datum, čas, číslo programu, fáze cyklu, aktuální teplota a tlak v komoře, tlak ve vyvíječi, chybová hlášení)

- Ethernet komunikační porty

- Min. 1x USB nebo RS232 port

- Bezpečnostní zámek

- Validační port a možnost vzdáleného přístupu při rozšíření o SW

- demineralizační patrona s mechanickým předfiltrem včetně indikace vodivosti

- připojení na vodovodní řád a odpad

- napájení 380-400 V, 3 fáze, 9kW

- Koše umožňující sterilizaci v několika patrech a tím optimální využití komory přístroje 2ks

- V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady, včetně dopravy na místo, instalace a zaškolení obsluhy včetně dokumentace - pasportu tlakové nádoby a návodu k obsluze v českém jazyce

Požadavek na úpravu pracoviště

- Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany Krajské zdravotní, a.s. (dále jen „KZ a.s.“) (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.) - v případě že ano, uvede jaké.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Pokud budou potřeba některé úpravy pracoviště, tak součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- Krajská zdravotní, a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- Krajská zdravotní, a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.