## Endoskopická věž pro ORL
příloha č. 4 - Verifikační tabulka pro splnění požadovaných parametrů
Účastník: (vyplnit název společnosti a IČO) | Podpis:
Endoskopická věž pro ORL
Popis:
Kompletní sestava endoskopické věže s úzkopásmovým zobrazením pro ambulantní výkony na ORL klinice.
POŽADAVKY NA PARAMETRY | SPLŇUJE ANO/NE
Kamerová řídící jednotka (videoprocesor)
· Pro zpracování obrazu níže specifikované kamery
· Pracující ve Full HD rozlišení, progresivní snímání (1080p)
· Automatické řízení jasu zdroje světla dle světelnosti operačního pole
· Musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení pomocí osvětlení v oblasti vlnových délek 415 nm a 540 nm pro lepší zobrazování struktur obsahujících krevní barvivo
· Podpora používání flexibilních HD videoendoskopů se snímacím CCD prvkem v distálním konci endoskopu
· Výstupy HD/3G-SDI, DVI-D, RGB komponentní, RGB kompozitní, S-video (Y/C)
· Ovládací prvky (dotyková obrazovka nebo klávesnice s myší či jiné) pro ovládání jednotky a zadávaní textových údajů k snímkům
· Vytváření jednotlivých snímků ukládaných přímo na paměťové medium připojené do USB
· Příslušenství: - USB flash disk s kapacitou alespoň 32 GB
Kamerová hlava
· CCD technologie snímání
· S objektivem se zvětšením 1,2x
· Ovládací tlačítka na kameře min. 2, pro nastavení funkcí
· Moiré filtr
· Propojovací kabel do kamerové jednotky
Zdroj světla
· Samostatný nebo integrální část kamerové jednotky
· LED technologie
· Předpokládaná životnost lampy min. 2 000 hodin nebo garance bezplatné výměny před dosažením požadované doby (doložení dodáním čestného prohlášení v samostatném dokumentu)
· Manuální i automatické nastavení jasu
Světlovodný kabel – 2ks
· Autoklávovatelný
· Délka min. 3m
· Dva různé vnější průměry – 2,8 a 4,2 mm
Flexibilní video-rhino-laryngoskop – pro dospělé
· Flexibilní endoskop
· CCD technologie snímání
· Snímací čip na distálním konci
· Full HD rozlišení 1080p
· Pracovní délka 300 mm +/-10%
· Průměr na distálním konci max. 3,9 mm
· Zorné pole min. 110°
· Pozorovací vzdálenost v rozsahu 3-50 mm
· Ohyb distálního konce min. 130°nahoru i dolu
· Použití s technologií úzkopásmového zobrazení (viz kamerová jednotka)
· Tester těsnosti endoskopu
Flexibilní video-rhino-laryngoskop – pro dětské
· Flexibilní endoskop
· CCD technologie snímání
· Snímací čip na distálním konci
· Rozlišení formátu PAL min. 720x576
· Pracovní délka 300 mm +/-10%
· Průměr na distálním konci max. 2,6 mm
· Zorné pole min. 90°
· Pozorovací vzdálenost v rozsahu 3-50 mm
· Ohyb distálního konce min. 130°nahoru i dolu
· Použití s technologií úzkopásmového zobrazení (viz kamerová jednotka)
· Tester těsnosti endoskopu (nemusí být v případě totožného testeru u předchozího endoskopu)
Medicínský monitor – primární
· Úhlopříčka obrazovky min. 23 palců
· Full HD nativní rozlišení min. 1920x1080
· Pozorovací úhel minimálně 160° horizontálně i vertikálně
· Antireflexní úprava obrazovky
· Funkce obraz v obraze
· Stabilní fixní umístění na endoskopickém vozíku
· Uchycení standardu VESA
· Umístění na pohyblivé kloubové noze
· Vstupy DVI, VGA, HDMI
Ovládací monitor – sekundární
· Dotykový monitor pro ovládání přidružené pracovní stanice
· Upevněn na kloubovém pohyblivém rameni vozíku
Stroboskopický zdroj světla
· LED technologie
· Předpokládaná životnost lampy min. 2 000 hodin nebo garance bezplatné výměny před dosažením požadované doby (doložení dodáním čestného prohlášení v samostatném dokumentu)
· Možnost přepnutí zdroje do kontinuálního svícení
· Automatické naladění na frekvenci hlasu
· Stroboskopický mód musí umožňovat tzv. pomalý pohyb a fixní fázi hlasivek
· Zobrazení údajů o frekvenci
· Bezkontaktní mikrofon
· Ovládání stroboskopu na čelním panelu přístroje nebo nožním pedálem
Rigidní laryngoskop
· Délka 175 mm +/-10%
· Průměr 10 mm
· Úhel pohledu 90°
· Autoklávovatelný při 134°C
· Bez ostřícího kroužku
Pojízdný vozík pro sestavu
· Umístění všech výše uvedených komponent
· 4 kolečka - brzditelná alespoň 2
· Vhodný pro medicínské použití
· Snadno omyvatelný a antistatický povrch
· Madla pro snadnou manipulaci s vozíkem
· Rameno pro pozicování sekundárního monitoru
· Uchycení primárního monitoru
· Uchycení primárního monitoru
· Zásuvka pro klávesnici ke kamerové jednotce
· Možnost připevnění kamerové hlavy (držák kamery)
· Držák flexibilního endoskopu
· 1x držák pro ovládací pedál (nebo řešeno jiným způsobem)
Pracovní stanice pro zpracování snímků s PACS připojením
· Stanice spojená s výše uvedenou endoskopickou sestavou
· Možné ovládat pomocí dotykového monitoru umístěného na pohyblivém rameni endoskopického vozíku (zadávání pacientských dat, spuštění foto/video nahrávání)
· Počítač pracovní stanice:
- min. Intel i5 3. generace
- min. 4GB RAM
- pevný SSD disk s kapacitou min. 250GB
- Operační systém min. Windows 7 PRO
- LAN až 1000mbit
· Záznam videa ve formátu FullHD až 1080p
· Formát videa MPEG4 H.264
· Konverze do MPEG-2 či MPEG-4
· Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení min. 1920x1080pixelů (JPEG, BMP)
· Zadávání pacientských dat k záznamům
· Podpora formátu DICOM verze 3.0
· Automatické odesílaní snímků/videa do PACS
· Automatické načítání pacientských dat z NIS – HL7/worklist
· Obrazové výstupy: digitální dle kompatibility s endoskopickou sestavou
· Obrazový vstup: digitální dle kompatibility s endoskopickou sestavou
· Ovládání z tlačítek endoskopu foto/video vč. vizuální kontroly pomocí LED indikátoru
· Export obrazových záznamů na CD/DVD, přes USB na externí paměťové médium, či síťový disk ve formátech spustitelných v počítači