Příloha č. 2

Obsah:

1.	Ultrazvukový přístroj pro celotělové zobrazení pro urgentní příjem	2

2.	Ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení	3

3.	Přenosný ultrazvukový přístroj pro urologické oddělení	4

4.	Přenosný ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení	5

5.	Přenosný ultrazvukový přístroj pro oddělení NIP/DIOP	6

6.	Požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – pro všechny části VZ	7

- Ultrazvukový přístroj pro celotělové zobrazení pro urgentní příjem

Popis:

Přístroj střední třídy s podporou nejmodernějších pokročilých zobrazovacích modalit, s podporou nejmodernějších typů sond, dobrou ergonomií a vynikající mobilitou

Technické parametry:

- cévní, kardiologické, radiologické a měkkotkáňové aplikace + softwarové balíčky k jejich aplikaci

- požadované zobrazovací modality:

B-mod, M-mod včetně AMM, Barevný doppler - Color Flow (CFM), Power Doppler (PDI), PW Doppler(PWD),CW Doppler(CWD), a jejich základní kombinace včetně duálních módů a triplexního módu.

- pokročilé harmonické zobrazení (HD, coded harmonics), pokročilé řiditelné technologie pro filtraci šumu (speckle reduction, compound imaging)

- vypínatelná automatická optimalizace (pro B-mód. a dopplerovský mód)

- nedopplerovské zobrazení krevního toku na cévních sondách (např. B-flow)

- software pro panoramatické zobrazení

- kompletní nabídka běžných měření pro všechny výše uvedené aplikace, kalkulace, u doppler. vyšetření v reálném čase

- archivace obrazových dat, nejlépe v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain. atd. – formát raw)

- Standby mód

- 21" plochý monitor s vysokým rozlišením, stranově i výškově nastavitelný

- stranově i výškově nastavitelný ovládací panel, funkce ovládané dotykovým konfigurovatelným screenem

- 4 aktivní porty pro připojení sond,

- alespoň 128 MB cine smyčka

- minim. 150GB interní hard disk pro primární archivaci dat,  DVD-R mechanika pro zálohování

- počítačová konektivita s možností připojení na vzdálené počítače, servery či pracovní stanice, podpora formátu DICOM i formátu RAW

- rozhraní DICOM se všemi běžnými službami (store, print,worklist atd.)

- uživatelem programovatelná přednastavení, uživatelem programovatelné sady měření

- možnost exportu dat v běžných počítačových formátech (AVI, MPG, JPG) na CD/DVD, USB paměťová média i na vzdálené síťové počítače

- snadná mobilita, váha do 80kg

- záruční doba min. 24 měsíců i na příslušenství

Sondy:

- sektorová sonda pro kardiologická i cévní vyšetření s technologií nabízející kvalitní zobrazení s vysokým rozlišením. Kmitočtový rozsah cca 1,7-4 MHz

- lineární sonda pro běžná měkkotkáňová i vaskulární vyšetření s technologií nabízející kvalitní zobrazení a vysokou citlivost dopplerovských modalit. Kmitočtový rozsah cca 4-9 MHz

- konvexní sonda pro běžná abdominální vyšetření s technologií pro kvalitní zobrazení hlubokých částí obtížně vyšetřitelných pacientů. Kmitočtový rozsah cca 1,4-5 MHz

- Ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení

Popis:

Ultrazvukový přístroj pro gynekologické a fetální vyšetřovací postupy s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, dopplerovského zobrazování. S možností kalkulací a reportů pro porodnické a gynekologické aplikace.

Technická specifikace:

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný

- čisté harmonické zobrazení (příp. druhé i vyšší harmonické)

- připojení minim. 4 sond současně

- elektronické přepínání sond

- LCD monitor, minim. 18“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení

- Dotykový panel o úhlopříčce min. 8“ pro nastavení vyšetření

- obrazová frekvence musí být minim. 500 obr./s

- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 500 GB

- archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF

- export nebo archivaci záznamů na CD/DVD, USB, síťové připojení k PACS

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- záruční doba min. 24 měsíců i na příslušenství

Požadovaná zobrazení:

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- PW – pulzní doppler

- power doppler

- barevné dopplerovské zobrazení

- úhlové zobrazení (compound)

- mód pro obtížně vyšetřitelné pacienty

- nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování

- duplexní a duální zobrazení

- automatická optimalizace obrazu (auto gain) s vlastním ovládacím prvkem pro B-mód i doppler

- možnost budoucího rozšíření o 3D vyšetření a připojení 4D sondy

Požadovaný post-processing:

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

- Aplikace/funkce pro gynekologicko-porodnickou diagnostiku včetně měření

- Fetální měření včetně sledování gestačního věku

- Možnost měření i ZOOM hold image (zmrazený obraz)

- Funkce Cine Lope min. 30s

Parametry sond:

- Konvexní abdominální, minimální frekvenční rozsah cca. 2 – 5 MHz

- Endovaginální, minimální frekvenční rozsah cca. 4 - 9 MHz

- Přenosný ultrazvukový přístroj pro urologické oddělení

Popis:

Přenosný diagnostický ultrazvukový přístroj na urologické oddělení pro základní ultrazvukovou diagnostiku cév a břišní dutiny.

Technická specifikace:

- přenosný diagnostický ultrazvukový přístroj

- notebookový typ

- 2D zobrazení

- plně digitální přístroj

- interní min. 12“ LCD displej

- integrovaná klávesnice

- integrovaná baterie s výdrží min. 0,5 hodiny provozu

- HDD o kapacitě min. 100GB

- konektor pro připojení min. 1 sondy

- základní softwarové vybavení pro vyšetření cév, břišní dutiny a pro urologické vyšetření

- umožnění vytvářet a ukládat presety

- přednastavené presety

- měření a zoom v živém i zmraženém obraze

- archivace na HDD USB, PACS (LAN připojení)

- archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI

- provoz na 230V / 50 Hz i na interní baterii (součástí dodávky)

- váha max. 7,5kg

- Parametry sond

  - konvexní sonda s minimálním frekvenčním rozsahem cca. 2 – 5 MHz

- záruční doba min. 24 měsíců i na příslušenství

- Přenosný ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení

Popis:

Přenosný ultrazvukový přístroj pro gynekologické a fetální vyšetřovací postupy s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, dopplerovského zobrazování. Je požadován software pro kompletní měření a výpočty v gynekologii, perinatologii i porodnictví. Přístroj musí umožňovat diagnostiku fetálního srdce.

Technická specifikace:

Přenosný ultrazvuk

- Notebookový typ

- Nízká hmotnost max. 7,5kg včetně baterie

- Alespoň jedna hodina provozu na baterii, neomezená doba síťového provozu mimo vozík

- Obrazovka s úhlopříčkou min. 15“ a dotykovou ovládací funkcí

- Interní SSD disk (bez pohyblivých součástí) s kapacitou min. 180 GB

- Možnost připojení externí obrazovky přes DVI nebo HDMI

- Snadná obsluha přes samostatné ovládací prvky k jednotlivým parametrům (tlačítka/přepínače/klávesy/páčky), ale i pomocí dotykové obrazovky

- Dynamický rozsah více než 200dB, snímková frekvence více než 1250 snímků/sec.

- Rychlý start do plné funkce, maximálně do 30 sec.

- Automatická optimalizace obrazu (auto gain) s vlastním ovládacím prvkem

- Mody zobrazení:

  - B-mód

  - Duální zobrazení

  - Duplexní zobrazení

  - M-mód

  - Doppler barevný (CFM)

  - Doppler pulzní (PW)

  - Doppler výkonový (Power)

  - Doppler CW

  - Tkáňový doppler barevný i spektrální

- Současné připojení alespoň 2 sond (možné řešit přepínačem na vozíku nebo adaptérem)

- Možnost nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování

- Zobrazování v harmonických frekvencích (harmonické zobrazování)

- Multipaprsková technologie snímání (compounding nejméně ve třech stupních)

- Software pro redukci specklí v obrazu

- Software pro zvýraznění punkční jehly

- Hloubka vyšetření minimálně 30 cm

- Alepsoň 10x zoom v živém i zmrazeném obrazu

- Aplikace/funkce pro gynekologicko-porodnickou diagnostiku včetně měření

- Záznam jednotlivých snímků i videosekvencí (smyček)

- Maximální délka smyčka alespoň 20 vteřin

- Editace smyček (střih)

- Měření a popisy v uložených obrazech

- Snadné a rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (dočasné/emergentní ID)

- Rozhraní pro export či archivaci záznamů:

  - Alespoň 4 x USB

  - Síťové připojení k PACS a to i bezdrátově

  - Formáty exportovaných záznamů: DICOM 3, JPEG, AVI

- Vozík pro fixaci a převoz s držáky na sondy a gel – součástí nabídky

- Vozík musí mít integrovaný systém nabíjení přístroje automaticky po fixaci přístroje ve vozíku

- Sondy:

  - Konvexní abdominální, minimální frekvenční rozsah cca. 1,5 – 5 MHz

  - Endovaginální, minimální frekvenční rozsah cca. 3,5 - 10 MHz s punkčním zařízením

- záruční doba min. 24 měsíců i na příslušenství

- Přenosný ultrazvukový přístroj pro oddělení NIP/DIOP

Popis:

Přenosný ultrazvukový přístroj pro oddělení NIP/DIOP. Přístroj by měl splňovat níže uvedené parametry, měl by být lehký, přenosný, umístitelný na vozík.

Technická specifikace:

Přenosný přístroj

- Notebookový typ

- Velikost LCD displeje min. 15“

- Váha max. 7,5 kg

- Provoz na baterii min. 30 minut

- Současné připojení minimálně dvou sond (pomocí adaptéru nebo vozíku s přepínačem sond)

- Interní SSD disk nebo hybridní disk s kapacitou min. 120 GB

- Umožnění připojení externí obrazovky, PC tiskárny přes USB

- Snadná obsluha přes samostatné ovládací prvky k jednotlivým parametrům (tlačítka/přepínače/klávesy/páčky/dotyk)

- Dynamický rozsah min. 120 dB

- Automatická optimalizace obrazu (auto gain) s vlastním ovládacím prvkem

- Snadné a rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (dočasné/emergentní ID)

- Přednastavené presety a umožnění ukládání vlastních presetů

- Záruční doba min. 24 měsíců i na příslušenství

Mody zobrazení:

- B-mód

- Duální zobrazení

- Duplexní zobrazení

- M-mód

- Doppler barevný (CFM)

- Doppler pulzní (PW)

- Doppler kontinuální (CW)

- Doppler výkonový (Power)

- Možnost nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování

- Zobrazování v harmonických frekvencích (harmonické zobrazování)

- Multipaprsková technologie snímání

- Záznam jednotlivých snímků i videosekvencí (smyček)

- Maximální délka smyčka alespoň 20 vteřin

- Měření a popisy v uložených obrazech

- Mód pro zobrazení jehly

- Nastavitelný zoom min. 8x

Rozhraní pro export či archivaci záznamů:

- Optická mechanika (CD/DVD/BR – RW), externí nebo interní

- USB, minimálně 2x

- Síťové připojení k PACS

- HDMI / DVI / VGA konektor – pro připojení externí obrazovky

- Formáty exportovaných záznamů: DICOM, JPEG, AVI, MP4

- Vozík pro fixaci a převoz - součástí nabídky

- Přepravní kufr pro přenášení přístroje – součástí nabídky

Sondy:

- Lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4 - 13 MHz

- Konvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 2 – 5 MHz

- Sektorová kardiologická sonda s frekvenčním rozsahem min. 2-4 MHz

- Požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – pro všechny části VZ

  - Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

  - Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.