Motorová dlaha pro rehabilitaci kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu

Popis:

Motorová dlaha pro rehabilitaci kolenního a kyčelního kloubu s rozšířením o pohyb hlezna (1 kus) na Oddělení následné péče Zahražany Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Technická specifikace:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

* Motorová dlaha pro rehabilitaci kolenního a kyčelního kloubu (1 kus)
* s rozšířením o rehabilitaci kotníku
* Snadná manipulace
* Použití pro levou i pravou končetinu
* Použití dlahy bez přestavby z pravé na levou končetinu
* Nastavení všech léčebných parametrů minimálně:
  + rychlost
  + rozsah
  + doba
* Možnost manuálního nastavení úhlů dle potřeb pacienta
* Ovládání dálkovým ovladačem
* Rozsahy pohybů:
  + extenze/flexe kolene – alespoň v rozsahu 0° až 110°
  + extenze /flexe kyčle – alespoň v rozsahu 10°až 115°
  + extenze /flexe kotníku - alespoň v rozsahu -20°až 40°
* Nastavitelná rychlost min. v rozsahu 48°/min až 200°/min
* Pro dospělé pacienty – výška pacienta v rozmezí minimálně 145 až 195 cm
* Nastavitelná délka dlahy pro končetiny
* Možnost okamžitého vypnutí dlahy pacientem
* Snadné omývání a dezinfekce
* Transportní vozík
* Napětí 100–240 V, 50–60 Hz
* Veškeré potřebné příslušenství a pomůcky nutné pro provoz přístroje