Bronchoskop

Popis:

Fibrobronchoskop pro diagnostiku, odsávání, laváž, odběr vzorků a intubaci pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Děčín, o.z.

Technická specifikace:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

- Fibrobronchoskop (1 kus)

- Bronchoskop pro diagnostiku, odsávání, laváž, odběr vzorů a intubaci

- vnější průměr distálního konce max. 5.9 mm

- Zevní průměr tubusu max. 6.4 mm

- Pracovní délka min. 540 mm

- Vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 2.6 mm (Pracovní kanál má sloužit i k odsávání sekretů z dýchacích cest. Má umožnit efektivní odsávání i s nástroji v pracovním kanálu, například s bioptickými a úchopovými kleštěmi Karl Storz (11001KL, 11002KS).)

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru min. 180°

  - Dolů min. 90°

- Zorné pole min. 90°

- Hloubka ostrosti min. (5 – 50) mm

- Směr pohledu přímý

- Možnost plného ponoření do desinfekčních roztoků

- Bronchoskop oddělitelný od světlovodného kabelu

- Zajištění napojení na stávající světlovodným kabelem KARL STORZ, nebo dodání světlovodného kabel o délce min. 2 m k nabízenému bronchoskopu připojitelný ke stávajícímu světelnému zdroji KARL STORZ LED NOVA 150 (provedeno redukcí ke stávajícímu světelnému zdroji)

- Musí být plně použitelný se stávajícím zdrojem světla KARL STORZ LED NOVA 150

- Příslušenství

  - Čistící kartáč

  - Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím

  - Kufr pro přenos bronchoskopu včetně příslušenství