Nemocniční mechanicky polohovatelné lůžko

Popis:

10ks nemocniční mechanicky polohovatelné lůžko do standardního provozu se zábranami, hrazdou, zdravotní matrací a nočním stolkem.

Technická specifikace:

Mechanické lůžko – 10ks

- shoda s platnou normu EN 60601-2-52

- stabilní konstrukce lůžka

- vnější rozměry lůžka: max. 98x215 cm, při odejmutí postranic je šířka lůžka max. 90 cm

- ložná plocha max. 200x85 cm

- bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg

- čtyřdílná ložná plocha, minimálně zádový a stehenní díl mechanicky polohovatelný (pomocí pístnice)

- ložná plocha – kovové lamely

- lýtkový díl - polohování hřeben

- hydraulický zdvih ložné plochy, od plochy podlahy v rozsahu min. 40-75 cm

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka vč. aretace o min. 15 cm

- autoregrese - zádový díl min. 10cm , stehenní díl min. 5cm

- náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. +12°/-12°

- odnímatelná čela pro případ kardiopulmonální resuscitace, možnost výběru barevných dekorů

- úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

- 2x postranice sklopné kovové lakované odnímatelné s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla, odnímatelné bez nutnosti použití nářadí

- kolečka kovová o průměru min. 120 mm, 3x brzda, 1x směrová aretace

- 2x univerzální držák příslušenství - hlavová část

- 2x eurolišta na příslušenství na bocích lůžka vč. 6ks závěsných háčků

- ochranná nárazová plastová kolečka ve všech 4 rozích lůžka

- před dodáním lůžek zadavatel požaduje možnost volby barevných dekórů

- postele a matrace musí být dezinfikovatelné používanými dezinfekčními přípravky – Hexaquart plus, Melsept SF, Hexaquart Forte, Desam OX, Oxiper

Příslušenství ke každé posteli:

- teleskopický infuzní stojan nasazovací do držáku hrazdy, 4 háčky

- hrazda, hrazdička plastová vč. popruhu

- veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu lůžka

Zdravotní matrace – 10ks

- jednostranná antidekubitní zdravotní matrace se zpevněnými okraji

- matrace vhodná pro pacienty se středním stupněm rizika vzniku dekubitů (II. stupeň)

- jádro matrace vyrobeno ze studené HR nebo PUR pěny, alespoň 5 anatomických zón

- boční okraje ze zpevněné PUR pěny pro snadnější vstávání pacienta

- min. 5 anatomických zón zajišťujících rovnoměrné rozložení hmotnosti

- výška matrace min. 12 cm

- vhodná pro pacienty s hmotností až 130 kg

- rozměr matrace dokonale kopírující tvar lůžka,

- potah snadno snímatelný se zipem do L s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000mm vodního sloupce), materiál potahu bakteriostatický, antialergický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, stálý a pružný v podélném i příčném směru, pratelný do 95°C

Noční stolek – 10ks

- Oboustranné kovové provedení

- Rozdělení stolku – zásuvka, nika, dvířka

- Prostor pro obuv ve spodní části stolku

- Odkládací deska se zvýšeným okrajem z vysoce odolného ABS plastu

- Vyjímatelná plastová vložka zásuvky z ABS se dvěma přihrádkami

- Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET láhev

- Držák na ručník

- Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek

- Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru min. 65 mm

- Korpus stolku bílá barva

- Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek