Obsah:

1.	Ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení	2

2.	Ultrazvukový přístroj pro porodní sál	3

3.	Přenosný echokardiografický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení	5

4.	Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení	7

5.	Přenosný ultrazvukový přístroj pro chirurgické oddělení	9

6.	Požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – pro všechny části VZ	10

- Ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení

Popis:

Ultrazvukový přístroj SW a HW vybavený pro gynekologické a fetální vyšetřovací postupy, s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, 3D, 4D a dopplerovského zobrazování k prenatální detekci těžkých VVV, poruch prenatálního vývoje CNS, srdce, plic a dalších orgánových systémů, s možností kalkulací a reportů pro porodnické a gynekologické aplikace.

Technická specifikace:

Lehce ovladatelný, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu.

Parametry přístroje:

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný,

- výškově nastavitelná klávesnice

- čisté harmonické zobrazení, bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)

- připojení minim. 4 sond současně

- elektronického přepínání sond

- frekvenční rozsah přístroje min. 16 MHz

- obrazová frekvence min. 1000 obr./s

- LCD monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 19“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- dotykový displej o úhlopříčce min. 10“

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 500 GB,

- přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD, barevnou tiskárnou

- schopnost přímého tisku na laserovou tiskárnu

- archivace na USB, CD, DVD, PACS

- přítomnost alespoň 3x port USB

- archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF

- datové výstupy: LAN, USB

- video výstupy: DVI / VGA / S-video

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

- ohřívač ultrazvukového gelu

- držák kabelů ultrazvukových sond

- možnost bateriového provozu nebo dodání UPS

- možnost budoucího rozšíření o elastografii

- možnost budoucího rozšíření o kontrastní zobrazení

- možnost budoucího rozšíření o IVF aplikace

- schopnost bezdrátového přenosu obrázků do telefonu pacienta

- splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz níže

Požadovaná zobrazení:

- dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení, s možností duálních dynamických zobrazení panoramatické zobrazení, multiplanární zobrazení

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- PW – pulzní doppler

- spektrální doppler

- barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku (power a angio doppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství

- ZOOM s vysokou citlivostí, vysokou rozlišovací schopností

- automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky jedním tlačítkem

- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- vytváření presetů pro jednotlivé sondy

- compoudní zobrazení

- redukce ultrazvukových specklí

Požadovaný post processing :

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur

- SW pro prohlížení a semiautomatické měření objemu ze 3D, 4D nasnímaných datasetů (v přístroji)

- 3D/4D rendering

- 3D/4D MPR

- automatická měření

- možnost měření i v MPR

- plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze

Požadavky na sondy:

- 4D konvexní abdominální sonda, cca 2 - 8 MHz s minimálním počtem elementů 128

- 2D mikrokonvexní endovaginální sonda, cca 3 - 10 MHz s minimálním počtem elementů 128

- Ultrazvukový přístroj pro porodní sál

Popis:

Ultrazvukový přístroj SW a HW vybavený pro gynekologické a fetální vyšetřovací postupy, s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, 3D, 4D a dopplerovského zobrazování k prenatální detekci těžkých VVV, poruch prenatálního vývoje CNS, srdce, plic a dalších orgánových systémů, s možností kalkulací a reportů pro porodnické a gynekologické aplikace.

Technická specifikace:

Lehce ovladatelný, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu.

Parametry přístroje:

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný,

- výškově nastavitelná klávesnice

- monitor samostatně výškově a stranově nastavitelný oproti pozici klávesnice

- čisté harmonické zobrazení, bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)

- připojení minim. 4 sond současně

- elektronického přepínání sond

- frekvenční rozsah přístroje min od 1,5 MHz do 16 MHz

- maximální možná obrazová frekvence min. 1500 obr./s

- LCD monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 19“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- dotykový displej o úhlopříčce min. 10“

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 500 GB,

- přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD, barevnou tiskárnou

- schopnost přímého tisku na laserovou tiskárnu

- archivace na USB, CD, DVD, PACS

- přítomnost alespoň 4x port USB 3.0

- archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF

- datové výstupy: LAN, USB

- video výstupy: DVI / VGA / S-video / HDMI

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

- ohřívač ultrazvukového gelu

- držák kabelů ultrazvukových sond

- možnost bateriového provozu nebo dodání UPS

- možnost budoucího rozšíření o elastografii

- možnost budoucího rozšíření o kontrastní zobrazení

- možnost budoucího rozšíření o IVF aplikace

- schopnost bezdrátového přenosu obrázků do telefonu pacienta

- splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz níže

Požadovaná zobrazení:

- dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení, s možností duálních dynamických zobrazení panoramatické zobrazení, multiplanární zobrazení

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- PW – pulzní doppler

- spektrální doppler

- barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství

- ZOOM s vysokou citlivostí, vysokou rozlišovací schopností

- automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky jedním tlačítkem

- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- vytváření presetů pro jednotlivé sondy

- compoudní zobrazení

- redukce ultrazvukových specklí

Požadovaný post processing :

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur

- SW pro prohlížení a semiautomatické měření objemu ze 3D, 4D nasnímaných datasetů (v přístroji)

- 3D/4D rendering

- 3D/4D MPR

- automatická měření

- možnost měření i v MPR

- plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze

Požadavky na sondy:

- 4D konvexní abdominální sonda, cca 3 - 8 MHz s minimálním počtem elementů 128

- 2D mikrokonvexní endovaginální sonda, cca 2 - 12 MHz s minimálním počtem elementů 160

- 2D konvexní abdominální sonda, cca 1,5 – 6 MHz s minimálním počtem elementů 128

- Přenosný echokardiografický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení

Popis:

Přenosný diagnostický ultrazvukový přístroj na interní oddělení pro základní ultrazvukovou diagnostiku srdce, cév a břišní dutiny. Přenosný přístroj musí umět podporovat ultrazvukové sondy typu matrix z důvodu možné fokusace ve dvou rovinách. Je možné nabídnout i demonstrační přístroj za podmínky splnění požadované délky záruční doby.

Technická specifikace:

Přenosný echokardiograf

- LCD dotykový monitor 15” s vysokým rozlišením min. 1280 x 800, sloužící i k ovládání přístroje

- klávesnice s minimem ovládacích prvků a trackpadem odolná proti potřísnění

- Váha max. 7,5 kg vč. baterie

- Transportní vozík s funkcí "dokování" pro připojení napájení a datových komunikačních linek s vahou max. 64kg

- Transportní vozík s brzditelnými kolečky

- Interní paměť - SSD min. 180 GB nebo HDD min. 1TB

- Externí přepínací box na sondy s možností současného aktivního připojení 4sond

- Provoz na baterie po dobu min. 1 hodiny

- Záruční doba na vše min. 24 měsíců

Módy zobrazení:

- Podpora sond typu matrix pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI)

- Podpora sond pro intrakardiální echokardiografii včetně software, včetně podpory mapovacích programů pro elektrofyziologii

- 2D zobrazení

- kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách

- anatomický M-mód

- s možností volby vice harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate)

- Kompaundní zobrazení na lineárních sondách

- PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách

- duplexní i triplexní zobrazení

- CW doppler na všech kardiologických sondách

- PW tkáňový doppler na všech kardiologických sondách

- CFM barevný doppler na všech sondách

- TDI/TVI barevný tkáňový doppler

- Automatická optimalizace obrazu (auto gain) s vlastním ovládacím prvkem

- Možnost nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování

Komunikace a připojení

- Plná kompatibilita DICOM – Worklist, Storage, Query

- Komunikace s PACS přes LAN

- Archivace obrazových dat v původní formě – RAW data

- Možnost exportu obrazových dat a reportů v běžných formátech (AVI, MPG, JPG,PDF,TXT)

- Možnost exportu dat na externí CD/DVD a USB média

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz níže

Požadovaný post processing :

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

- s možností vaskulárních analýz

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- Zoom v živém i zmrazeném obrazu alespoň 8x

- funkce Cine Lope minim. 20 s

Sondy:

Důvod požadavku na matrixovou sondu vychází z jejího technického řešení uspořádání krystalů v několika řadách. To znamená, že sonda má významně lepší fokusaci v blízkém a vzdáleném poli. V praxi se to odráží tak, že UZ paprsek je fokusován významně lépe v celé hloubce zobrazovaného pole a nejen v oblasti nastavené fokusační zóny.

V našem regionu a Teplicích významně stoupá počet obtížně vyšetřitelných pacientů – obézních a s plicními nemocemi, u kterých ultrazvukový paprsek nemá optimální prostup hrudníkem a výsledkem je nekvalitní obraz v detailech. Přístroj je dále plánován jako mobilní pro potřeby v nemocnici, včetně vyšetření na ARO u ventilovaných pacientů, kde jsou podmínky ještě mnohem více ztížené. Navíc přístroj s podporou matrixových sond s požadovanými parametry je plánován použít i nejen v kardiologické indikaci, ale k orientačnímu vyšetření i měkkých tkání a orgánů dutiny břišní. Také v intenzivní medicíně přináší významné zpřesnění a zrychlení diagnózy díky tomu, že při vyšetření srdce není nutné pohybovat a otáčet sondou, ale lze fokusovat na druhou rovinu díky uspořádání krystalů v několika řadách.

Díky začlenění požadované technologie do přenosného typu přístroje bude ultrazvukový přístroj obrovským přínosem pro pacienty z hlediska rychlosti a kvality vyšetření.

- 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách - matrix, kmitočtový rozsah min. 1,7 - 4 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)

- 2D lineární sonda pro cévní aplikace s kmitočtovým rozsahem 5 - 13 MHz harmonické zobrazení

- 2D konvexní sonda pro celotělové aplikace s kmitočtovým rozsahem 2 - 5 MHz harmonické zobrazení

Požadované možnosti rozšíření:

- Barevné offline parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek.

- Barevné offline parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů.

- Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek.

- SW pro kontrastní echokardiografii

- Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení

Popis:

Diagnostický ultrazvukový přístroj určený pro interní diagnostiku v pediatrii a neonatologii. Vybavený pro interní vyšetřovací postupy dětí, adolescentů, dospělých. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D a dopplerovské zobrazování cév, s možností kalkulací a reportů. Přístroj bude používán také na vyšetření novorozeneckých a kojeneckých kyčlí, novorozeneckého, kojeneckého a dětského mozku včetně barevného dopplerovského mapování a měření.

Technické požadavky:

Lehce ovladatelný ultrazvuk, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu, vybavený sondami nejvyšší kvality umožňující 2D zobrazení

Parametry přístroje:

- plně digitální mobilní přístroj

- širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód,vyšší harmonické zobrazení na všech sondách

- plochý barevný LCD monitor min. 17" s vysokou rozlišovací schopností, stranově stavitelný

- výškově nastavitelný ovládací panel

- aktivní porty pro připojení min. 3 sond

- dotykový LCD displej o úhlopříčce min. 10“

- frekvenční rozsah přístroje min. 18 MHz

- obrazová frekvence min. 400 snímků/s

- aplikační software vaskulární a radiologický

- HDD musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 500 GB

- archivace na USB, CD, DVD, PACS

- archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- přístroj musí umět pracovat s monokrystalickými sondami

- černobílá tiskárna

- nožní pedál s dvěma programovatelnými pedály

- splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz níže

Zobrazovací módy:

- B-mód

- B-mód na harmonických frekvencích

- M-mód

- anatomický M-mód

- barevný M-mód

- barevné doplerovské mapování

- PW Doppler

- CW Doppler – včetně automatické optimalizace nastavení energie dopplera

- Power Doppler pro zobrazení pomalých toků

- doppler včetně HPRF módu

- možnost automatického nastavení úhlové korekce

- duplexní i triplexní zobrazení

- redukce ultrazvukových specklí

- compaudní zobrazení

- automatická optimalizace obrazu jedním tlačítkem (jak pro B-mód i pro doppler)

- panoramatické zobrazení

- funkce současného měření dvou dopplerovských vzorků v reálném čase (současné měření dvěma vzorky v jedné cévě na dvou různých místech, současné měření dvěma vzorky ve dvou srdečních chlopních apod.)

Požadavek na sondy:

Multifrekvenční s možností změny vysílací frekvence a s možností zobrazení na různých harmonických kmitočtech, určené pro požadované zobrazovací módy (2D) včetně dopplerovských

- konvexní sonda s monokrystalickou technologií či technologií lepených vrstev pro abdominální vyšetření s min. frekvenčním rozsahem 5-1MHz, CW doppler na konvexní sondě

- lineární multifrekvenční triplexní sonda s frekvenčním rozsahem minim. 5 -18 MHz (B mód) pro vyšetření cév, kontinuální CW doppler na lineární sondě k vyšetřování velmi rychlých toků s využitím celé šíře sondy k vyšetřování stenóz, píštělí a malformací

- mikrokonvexní sonda pro vyšetření CNS u novorozenců, s frekvenčním rozsahem min. 4 - 8 MHz, CW doppler na mikrokonvexní sondě (měření AV malformací na Wilisově okruhu apod.)

Požadovaný post processing :

- Standardní výpočty pro cévní vyšetření a obecnou radiologii

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

Zvláštní požadavky:

- Archivace dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček přístrojem – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu na harddisk a DVD/CD-RW, USB porty.

- SW pro archivaci a správu pacientských dat na ultrazvukovém přístroji musí být součástí dodávky

- Přenosný ultrazvukový přístroj pro chirurgické oddělení

Popis:

Přenosný ultrazvukový přístroj pro chirurgické oddělení pro použití při operaci varixů, napichování portů a centrálních katetrů. Přístroj by měl splňovat níže uvedené parametry, měl by být lehký, přenosný, umístitelný na vozík.

Technická specifikace:

Přenosný přístroj

- Notebookový typ

- Velikost LCD displeje min. 15“

- Váha max. 7,5 kg

- Provoz na baterii min. 30 minut

- Současné připojení minimálně dvou sond (pomocí adaptéru nebo vozíku s přepínačem sond)

- Interní SSD disk nebo hybridní disk s kapacitou min. 120 GB

- Umožnění připojení externí obrazovky, PC tiskárny přes USB

- Snadná obsluha přes samostatné ovládací prvky k jednotlivým parametrům (tlačítka/přepínače/klávesy/páčky/dotyk)

- Dynamický rozsah min. 120 dB

- Automatická optimalizace obrazu (auto gain) s vlastním ovládacím prvkem

- Snadné a rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (dočasné/emergentní ID)

- Přednastavené presety a umožnění ukládání vlastních presetů

- Záruční doba min. 24 měsíců i na příslušenství

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz níže

Mody zobrazení:

- B-mód

- Duální zobrazení

- Duplexní zobrazení

- M-mód

- Doppler barevný (CFM)

- Doppler pulzní (PW)

- Doppler výkonový (Power)

- Možnost nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování

- Zobrazování v harmonických frekvencích (harmonické zobrazování)

- Multipaprsková technologie snímání

- Záznam jednotlivých snímků i videosekvencí (smyček)

- Maximální délka smyčka alespoň 20 vteřin

- Měření a popisy v uložených obrazech

- Mód pro zobrazení jehly

- Nastavitelný zoom min. 8x

Rozhraní pro export či archivaci záznamů:

- Optická mechanika (CD/DVD/BR – RW), externí nebo interní

- USB, minimálně 2x

- Síťové připojení k PACS

- HDMI / DVI / VGA konektor – pro připojení externí obrazovky

- Formáty exportovaných záznamů: DICOM, JPEG, AVI, MP4

- Vozík pro fixaci a převoz - součástí nabídky

- Přepravní kufr pro přenášení přístroje – součástí nabídky

Sondy:

- Lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 6 - 13 MHz

- Konvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 2 – 5 MHz

- Požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – pro všechny části VZ

  - Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

  - Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.