Ultrazvuková myčka

Popis:

Automatická ultrazvuková myčka je určena jako součást předsterilizační přípravy na Centrální sterilizaci Centrálních operačních sálů Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Slouží k intenzivnímu čištění chirurgických a lékařských nástrojů a endoskopů, tedy tvarově složitých, dutých a drobných předmětů z různých materiálů.

Technická specifikace:

- Automatická ultrazvuková myčka se zabudovaným ohřevem pro předsterilizační přípravu na Centrální sterilizaci (1 ks)

- Provoz na 230 V/ 50 Hz

- Objem lázně:  45 ± 5 litrů

- Frekvence čištění: 37 ± 3 kHz

- Výkon ultrazvuku: 1600 ± 200 W

- Vypouštěcí ventil min. 1/2“ (1/2 palce)

- Čistící proces spustitelný automaticky na základě dosažení požadované teploty

(Požadováno z důvodu ušetření času a většího komfortu pracovníků v rámci náročného provozu na Centrální sterilizaci.)

- Ohřev s ochranou proti chodu na sucho

(Požadováno z bezpečnostních důvodů, kvůli možnosti omylného spuštění ultrazvukové myčky bez čistícího roztoku. Tepelnými účinky by mohlo dojít ke zranění personálu a dále ke zničení lékařských a chirurgických nástrojů a endoskopů i samotné myčky.)

- Manuální nebo digitální ovládání myčky

- Jednoduché a přehledné ovládání přístroje

- Elektronické nastavení času a teploty čištění

- Ukazatel zbývajícího času čištění na displeji

- Krátkodobý nebo dlouhodobý provoz: min. 1-30 minut

- Nastavení teploty v rozmezí 30-70°C v krocích po 5°C

- Nastavená a skutečná teplota musí být viditelná na displeji

- Automatické vypnutí přístroje po 12 hodinách (Požadováno z bezpečnostních důvodů, kvůli zapomenutí myčku po čistícím procesu vypnout a zamezení tak případnému zranění personálu. Dále z důvodu zamezení velkým energetickým ztrátám.)

- Integrovaná značka hladiny plnění

- Funkce:

  - SWEEP (prostřednictvím modulace frekvence tato funkce zajišťuje optimální distribuci zvuku v čistící kapalině)

  - DEGAS (funkce sloužící k efektivnímu urychlení odplynění čistící kapaliny)

- Součástí dodávky musí být příslušenství:

  - Nerezový koš

    - Rozměry: kompatibilní s velikostí objemu lázně

  - Nerezové víko

    - Rozměry: kompatibilní s velikostí myčky

  - Hadice přípojná na vypouštěcí ventil pro vypouštění odpadu

  - Síťový kabel pro napájení myčky