Transportní ventilátor MR kompatibilní

Popis:

Transportní ventilátor MR kompatibilní pro novorozenecké pacienty v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Technická specifikace:

- 1ks přenosného plicního ventilátoru pro použití v prostředí magnetické rezonance 3T

- Plicní ventilátor určený pro novorozenecké pacienty

- Provoz bez potřeby elektrické energie, pneumatický pohon

- Provoz i pouze s jedním tlakovým plynem při zachování plynule nastavitelné koncentrace O2

- Ventilační režimy minimálně IMV/CPAP s plynule nastavitelnou koncentrací O2 i frekvencí

- Indikátor cyklování, alarmy překročení tlaku, rozpojení/nedosažení tlaku, selhání dodávky tlakových plynů, apnoe

- Tlakové omezení max. do 80 cmH2O

- Indikátory připojení tlakových plynů

- Nastavitelný PEEP min. v rozsahu 0 - 20 cmH2O

- Nastavitelný FiO2

- Akustické i optické alarmy

- Příslušenství pro novorozenecké pacienty kompatibilní s prostředím MR 3T

- Hmotnost max. 4 kg

- Záruka na vše min. 24 měsíců