Operační oftalmologický mikroskop – technická specifikace

Popis

Mobilní operační mikroskop s kamerou pro operativu pro operační výkony na předním i zadním segmentu oka.

Parametry

- Operační mikroskop oftalmologický na mobilním podstavci vhodný pro operace předního i zadního segmentu oka

- Kolečka s brzdami pro větší stabilitu při operaci

- Uzavřený a kompaktní design s plně integrovanou (zakrytovanou) kabeláží

- Maximální flexibilita ramene mikroskopu pro ideální nastavení při operaci

- Pohyblivost ramene:

  - Okolo vertikální osy (stabilního podstavce) min. v rozsahu 270°

  - Samotné rameno min. v rozsahu 270°

  - Otáčení optické hlavy min. v rozsahu 335°

  - Náklon optické hlavy v rozsahu min. v rozsahu 10° - 50°

- Délka ramene min. 1223 mm od osy nosného sloupku stojanu

- Elektromagnetický brzdný systém pohybu konstrukce ramene

- Optickou hlavu možno naklonit a pohybovat s ní ve všech směrech

- Kompletně celá apochromatická optická soustava

- Hloubka ostrosti min. 1,5 cm

- Binokulární tubus pro operatéra s naklápěním v rozsahu minimálně 0 – 180° a zároveň polohování v horizontální i vertikální rovině a nastavitelným PD

- Širokoúhlé binokuláry pro operatéra (8,33x nebo 10x nebo 12,5x)

- Nastavení dioptrické korekce v rozsahu alespoň ± 5D

- Pracovní vzdálenost 250 mm ± 100 mm

- Polohovatelný stereoasistent v pozici do boku s přímým binokulárním tubusem a nastavitelným PD

- Motorizovaný fokusační systém

- Motorizovaný zoom bez generování artefaktů v zobrazení (jako například zdvojení obrazu)

- Motorizovaný posun hlavy ve třech osách

- Rozsah ostření alespoň 50 mm

- Integrovaný světelný zdroj

- Světelný LED zdroj o výkonu minimálně 45 W nebo jiný světelný zdroj s odpovídajícím výkon respektive svítivostí

- Teplá barva světla

- Plynule nastavitelná intenzita osvětlení

- Stereokoaxiální osvětlení pro dosažení maximálního reflexu od očního pozadí

- Přepnutí na záložní světelný zdroj

- Systém ochrany sítnice pacienta proti fototoxicitě

- Integrovaný UV filtr pokud zdroj světla takové záření generuje

- Integrovaný filtr modrého světla pokud zdroj světla takové záření generuje

- Ovládání pomocí programovatelného dálkového nožního pedálu s min. 12 funkcemi

- Full HD kamera pro videozáznam (rozlišení min. 1080p)

- Záznamové zařízení pro nahrávání videa v rozlišení min. 1080p

  - Export obrazových záznamů nebo přímý záznam přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

  - Externí USB disk s kapacitou min. 500 GB

  - Přípojka k LAN síti pro odesílání záznamů na síťová úložiště

- Monitor pro zobrazení obrazu z kamery či ovládacích možností mikroskopu (možno řešení i samostatným menším monitorem), úhlopříčka min. 21"

- Videovýstup pro připojení druhého externího monitoru (HDMI nebo DVI)

- Napájení z el. sítě 230V / 50Hz

- Stabilní podvozek, brzditelná kolečka