Operační světlo (Oční – Teplice) – technická specifikace

Popis

Dvousvítidlové operační světlo na oční operační sál.

Parametry

- Operační světlo na stropní závěs

- Dvouramenné (dvousvítidlové)

- Zdroj studeného světla - LED diody

Hlavní svítidlo:

- Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1 m min. 115 000 lx

- Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m min. 18 cm

Satelitní svítidlo:

- Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min. 100 000 lx

- Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m min. 16 cm

Ostatní parametry svítidel:

- Systém LED diod umístěných do korpusu svítidla s mísením světla přímo v jednotce LED

- Nastavitelný průměr osvětleného pole

- Teplota barev (CCT)  z intervalu 3900°K až 4800°K

- Index podání barev (Ra) min. 95

- Hloubka osvětlení L1 + L2 (60%) min. 320 mm

- Plynulé nastavení intenzity obou světel i samostatně pro hlavní či satelitní svítidlo v rozsahu alespoň od 50% do 100%

- Homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů

- Ovládání na panelu na stěně nebo dálkovým ovládáním

- Rozměr korpusu svítidla může mít průměr maximálně 50 cm, u kruhových tvarů bez úplného vyplnění plochy je uvažována opsaná kružnice, u nekruhových tvarů nesmí v žádném směru být rozměr větší než 55 cm a plocha ze dvou rozměrů půdorysu kopule nesmí být větší než 1600 cm2

- Součástí dodávky sterilizovatelné rukojeti min. 5 ks pro každé svítidlo

- Snadné čištění a dezinfekce

- Kompatibilita s laminárním prouděním

- Pozice hlavy světla výškově nastavitelná v rozsahu alespoň 100 cm

- Možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla

- Polohovatelná hlava světla i nosné rameno

- Veškerý pohyb bez akustických projevů (např. vlivem tření, volnosti spojů a jiné)

- Garance životnost LED zdrojů min. 40 000 hodin s kontrolním mikroprocesorem

- Připojení na el. rozvod 230V / 50Hz

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité kovové materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Plastové dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany)

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení