## Část 1
Skupina 1) Polyuretanová kanyla jednoduchá
Položka | Rozměr v G | Délka v mm | Spotřeba za 24 měsíců |  | Nabídková cena za kus |  |  |  | Nabídková cena za 24 měsíců při uvedené spotřebě (sloupec D)
|  |  | Množství | MJ | bez DPH | sazba DPH | částka DPH | včetně DPH | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
1 | 18 | 32 | 11000 | ks
2 | 18 | 45 | 1600 | ks
3 | 20 | 32 | 75800 | ks
4 | 22 | 25 | 95200 | ks
5 | 24 | 19 | 15800 | ks
Nabídková cena za skupinu 1 celkem:
Technická specifikace - PU kanyla jednoduchá
· jednoduchá kanyla bez křídel
· požadované velikosti – dle tabulky výše
· zadavatel požaduje kanyly s RTG označením – kontrastní značky viditelné na těle kanyly pod rentgenem
· zadavatel požaduje biokompatibilitu – snášenlivost kanyly s nízkým výskytem tromboflebitid
· dobrá vizuální identifikace rozměru – barevné rozlišení velikostí dle normy ISO 10555-5:2013
· snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot, větší rozsah úhlů pro kanylaci
· kanyla s transparentní zpětnou komorou
· bezpečnostní systém
Pozn: Zadavatel připouští toleranci ±10% u rozměru délky.
Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jako i se zákonem č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
Skupina 2) Polyuretanová kanyla s fixačními křídly
Položka | Rozměr v G | Délka v mm | Spotřeba za 24 měsíců |  | Nabídková cena za kus |  |  |  | Nabídková cena za 24 měsíců při uvedené spotřebě (sloupec D)
|  |  | Množství | MJ | bez DPH | sazba DPH | částka DPH | včetně DPH | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
1 | 20 | 32 | 29900 | ks
2 | 22 | 25 | 48900 | ks
3 | 24 | 19 | 4900 | ks
Nabídková cena za skupinu 2 celkem:
Technická specifikace - PU kanyla s fixačními křídly
· kanyla s fixačními křídly
· požadované velikosti – dle tabulky výše
· zadavatel požaduje kanyly s RTG označením – kontrastní značky viditelné na těle kanyly pod rentgenem
· zadavatel požaduje biokompatibilitu – snášenlivost kanyly s nízkým výskytem tromboflebitid
· dobrá vizuální identifikace rozměru – barevné rozlišení velikostí dle normy ISO 10555-5:2013
· snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot, větší rozsah úhlů pro kanylaci
· kanyla s transparentní zpětnou komorou
· bezpečnostní systém
Pozn: Zadavatel připouští toleranci ±10% u rozměru délky.
Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jako i se zákonem č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
Skupina 3) Polyuretanová kanyla s fixačními křídly a portem
Položka | Rozměr v G | Délka v mm | Spotřeba za 24 měsíců |  | Nabídková cena za kus |  |  |  | Nabídková cena za 24 měsíců při uvedené spotřebě (sloupec D)
|  |  | Množství | MJ | bez DPH | sazba DPH | částka DPH | včetně DPH | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
1 | 18 | 45 | 6308 | ks
2 | 20 | 33 | 61742 | ks
3 | 22 | 25 | 75050 | ks
4 | 24 | 19 | 3510 | ks
Nabídková cena za skupinu 3 celkem:
Technická specifikace - PU kanyla s fixačními křídly a portem
· kanyla s fixačními křídly a portem
· požadované velikosti – dle tabulky výše
· zadavatel požaduje kanyly s RTG označením – kontrastní značky viditelné na těle kanyly pod rentgenem
· zadavatel požaduje biokompatibilitu – snášenlivost kanyly s nízkým výskytem tromboflebitid
· dobrá vizuální identifikace rozměru – barevné rozlišení velikostí dle normy ISO 10555-5:2013
· snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot, větší rozsah úhlů pro kanylaci
· kanyla s transparentní zpětnou komorou
· bezpečnostní systém
Pozn: Zadavatel připouští toleranci ±10% u rozměru délky.
Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jako i se zákonem č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
[5 empty] | Souhrn |  |  |  | Nabídková cena za 24 měsíců
[9 empty] | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
Nabídková cena celkem za všechny skupiny:

## Část 2
Skupina 1) Polyuretanová kanyla jednoduchá
Položka | Rozměr v G | Délka v mm | Spotřeba za 24 měsíců |  | Nabídková cena za kus |  |  |  | Nabídková cena za 24 měsíců při uvedené spotřebě (sloupec D)
|  |  | Množství | MJ | bez DPH | sazba DPH | částka DPH | včetně DPH | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
1 | 16 | 32 | 3600 | ks
Nabídková cena celkem:
Technická specifikace - PU kanyla jednoduchá
· jednoduchá kanyla bez křídel
· požadované velikosti – dle tabulky výše
· zadavatel požaduje kanyly s RTG označením – kontrastní značky viditelné na těle kanyly pod rentgenem
· zadavatel požaduje biokompatibilitu – snášenlivost kanyly s nízkým výskytem tromboflebitid
· dobrá vizuální identifikace rozměru – barevné rozlišení velikostí dle normy ISO 10555-5:2013
· snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot, větší rozsah úhlů pro kanylaci
· kanyla s transparentní zpětnou komorou
· bezpečnostní systém
Pozn: Zadavatel připouští toleranci ±10% u rozměru délky.
Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jako i se zákonem č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
Skupina 2) Polyuretanová kanyla s fixačními křídly
Položka | Rozměr v G | Délka v mm | Spotřeba za 24 měsíců |  | Nabídková cena za kus |  |  |  | Nabídková cena za 24 měsíců při uvedené spotřebě (sloupec D)
|  |  | Množství | MJ | bez DPH | sazba DPH | částka DPH | včetně DPH | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
1 | 20 | 25 | 2000 | ks
Nabídková cena celkem:
Technická specifikace - PU kanyla s fixačními křídly
· kanyla s fixačními křídly
· požadované velikosti – dle tabulky výše
· zadavatel požaduje kanyly s RTG označením – kontrastní značky viditelné na těle kanyly pod rentgenem
· zadavatel požaduje biokompatibilitu – snášenlivost kanyly s nízkým výskytem tromboflebitid
· dobrá vizuální identifikace rozměru – barevné rozlišení velikostí dle normy ISO 10555-5:2013
· snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot, větší rozsah úhlů pro kanylaci
· kanyla s transparentní zpětnou komorou
· bezpečnostní systém
Pozn: Zadavatel připouští toleranci ±10% u rozměru délky.
Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jako i se zákonem č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
Skupina 3) Polyuretanová kanyla s fixačními křídly a portem
Položka | Rozměr v G | Délka v mm | Spotřeba za 24 měsíců |  | Nabídková cena za kus |  |  |  | Nabídková cena za 24 měsíců při uvedené spotřebě (sloupec D)
|  |  | Množství | MJ | bez DPH | sazba DPH | částka DPH | včetně DPH | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
1 | 20 | 25 | 9000 | ks
Nabídková cena celkem:
Technická specifikace - Kanyla s fixačními křídly a portem
· kanyla s fixačními křídly a portem
· požadované velikosti – dle tabulky výše
· zadavatel požaduje kanyly s RTG označením – kontrastní značky viditelné na těle kanyly pod rentgenem
· zadavatel požaduje biokompatibilitu – snášenlivost kanyly s nízkým výskytem tromboflebitid
· dobrá vizuální identifikace rozměru – barevné rozlišení velikostí dle normy ISO 10555-5:2013
· snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot, větší rozsah úhlů pro kanylaci
· kanyla s transparentní zpětnou komorou
· bezpečnostní systém
Pozn: Zadavatel připouští toleranci ±10% u rozměru délky.
Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jako i se zákonem č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
[5 empty] | Souhrn |  |  |  | Nabídková cena za 24 měsíců
[9 empty] | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
Nabídková cena celkem za všechny skupiny: