# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Anesteziologické přístroje

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

Obsah:	1

1. část:	Anesteziologický přístroj s monitorem vč. Elektronického vedení záznamu (EMR) a s možností extrémně nízkých dávkování anestetik	2

2. část:	Anesteziologický přístroj včetně monitoru	6

### Anesteziologický přístroj s monitorem vč. Elektronického vedení záznamu (EMR) a s možností extrémně nízkých dávkování anestetik

Popis: Anesteziologického přístroje s monitory vitálních funkcí s elektronickým vedením anesteziologického záznamu a extrémně nízkým dávkováním anestetik pro použití na novorozených a nedonošených pacientech a při gynekologických operačních v Nemocnici Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

Systém č. 1 – 2 ks (Nemocnice Most, dětské a dorostové oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení)

- 1 ks	Anesteziologický přístroj

- 1 ks	Monitor vitálních funkcí

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Anesteziologický přístroj

- pojízdný přístroj s hlavní psací deskou a minimálně jednou zásuvkou na materiál

- integrované osvětlení pracovní plochy

- uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce

- záložní napájení celého přístroje minimálně na 45 minut

- hmotnost celého přístroje do 250 kg

- kolečka s možností aretace (zabrzdění)

- připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný)

- elektronický směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systém zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 a méně procent)

- plynulá regulace průtoku čerstvých plynů minimálně do 10 litrů za minutu

- elektronické průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii

- elektronické řízení anesteziologického přístroje s možností nastavení cílových hodnot anestetik a kyslíku ve vydechované směsi nebo cílových hodnot anestetik ve vydechované směsi

- pozice alespoň pro dva odpařovače

- použití odpařovačů pro sevofluran a desfluran (odpařovače musí být součástí dodávky)

- elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných ekonomických nákladů za výkon

- integrovaný odvod anesteziologických plynů

- automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu

- samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle)

- samostatný výstup čerstvých plynů

- přepnutí ruční a řízené ventilace

- zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta

- minimálně 3 elektrické zásuvky (220 – 240V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji

- držáky pro upevnění monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou nebo vedle sebe

- přístroj musí mít v návodu k použití deklarováno použití i pro novorozence

- integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání

- akustické i vizuální alarmy s řazení dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů

- anesteziologický přístroj, monitor i ventilátor dodaný od jediného výrobce

- modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2, použitelný jak v anesteziologickém přístroji a také v monitoru životních funkcí dle volby uživatele nebo vše integrováno v anesteziologickém přístroji

Parametry ventilátoru

- display s úhlopříčkou minimálně 15 palců

- monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak

- nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml

- nastavitelná dechová frekvence minimálně do 60 dechů za minutu

- nastavitelný poměr inspiria k exspirium minimálně 2 : 1 až 1 : 4

- elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O

- nastavení inspirační pauzy minimálně 20 až 50% doby trvání inspiria

- kompenzace úniku v okruhu a poddajnosti ventilačního okruhu

- těsný pacientský okruh o objemu do 3 litrů

- možnost připojení jednocestného systému pro anestezii nejnižších váhových skupin

- automaticky aktivovaný záložní apnoe režim, s nastavitelným dechovým objemem a frekvencí pro ventilaci pacientů

- měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu z tracheální rourky pacienta

- ventilační režimy:

  - objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

  - tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

  - spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou

  - manuální, spontánní

  - tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem

- měření spirometrie z tracheální rourky nebo integrované ve ventilátoru se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy

Parametry anesteziologického monitoru

- displej úhlopříčky minimálně 15 palců

- ovládání pomocí dotykové obrazovky

- modulární konstrukce – základní multiparametrový modul a další sloty pro parametrové moduly, tak aby bylo možné monitorovat současně všechny požadované parametry (lze splnit i dodáním samostatného zařízení pro monitoraci požadovaných parametrů za podmínky dodržení možnosti přenosu všech parametrů do klinického informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 – viz požadované body pro komunikaci s NIS uvedené níže)

- schopnost identifikaci pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky)

- připravenost celého přístroje na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu

- grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením 1 minuta

- současné zobrazení minimálně 6 stop pro libovolně zvolené křivky a 10 číselných parametrů

- měřené parametry:

  - zobrazení libovolné křivky EKG při snímání z 3 a 5 svodů včetně zobrazení tepové frekvence

  - automatická analýza a záznam základních arytmií z minimálně 4 svodů současně

  - analýza ST úseku ze všech připojených svodů současně, s grafickým zobrazením trendu a aktuální změny ST úseku na průměrném QRS komplexu

  - SpO2

  - vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2 nebo EKG (tuto položku je možno splnit externím přístrojem)

  - neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty

  - měření minimálně 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty

  - měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty

  - kapnografie (zadavatel neakceptuje měření technologií mainstream capnography)

  - modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG (technologie BIS nebo Entropy)

  - modul měření hloubky svalové relaxace (Train-Of-Four)

- veškeré příslušenství přístroje pro pacienty všech věkových kategorií – pro každý přístroj minimálně:

  - 1 ks manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou věkovou/hmotnostní kategorii

  - 1 kus opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst pro každou věkovou kategorii (pro novorozence možno splnit dodání min. 50ks jednorázového čidla)

  - 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho pro každou věkovou kategorie

  - 1ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty pro každou věkovou kategorii

  - 1 ks teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu) pro každou věkovou kategorii

  - minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences

  - příslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu elektrod

  - příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace

  - tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR)

  - 2ks resterilizovatelný pacientský hadicový set

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

### Anesteziologický přístroj včetně monitoru

Popis: Anesteziologický přístroj včetně monitoru vitálních funkcí pro gynekologicko-porodnickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.. Sestava musí být vhodná pro převoz mezi operačním sálem a zákrokovým sálkem.

Seznam požadovaných položek:

Sestava č. 1 – 1 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, gynekologicko-porodnická klinika)

- 1 ks	Anesteziologický přístroj

- 1 ks	Monitor vitálních funkcí

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Sestava č. 1 – Anesteziologický přístroj

- Pojízdný přístroj s hlavní psací deskou a minimálně 2 zásuvkami na materiál

- Integrované osvětlení pracovní plochy

- Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce

- Záložní napájení celého přístroje minimálně na 60 minut

- Hmotnost celého přístroje do 250 kg

- Aretace pohybu celé sestavy centrální brzdou

- Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný)

- směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systémem zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 a méně procent) a zobrazením průtokoměrů na obrazovce ventilátoru

- Plynulá regulace průtoku čerstvých plynů minimálně do 10 litrů za minutu

- Elektronické průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii

- Použití mechanicky ovládaných odpařovačů pro isofluran, sevofluran a desfluran (odpařovače nejsou součástí dodávky)

- Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných ekonomických nákladů za výkon, včetně možnosti zobrazení okamžité spotřeby anestetik v Kč

- Integrovaný odvod odpadních plynů

- Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu, včetně testu těsnosti odpařovačů

- Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle)

- Samostatný výstup čerstvých plynů

- Přepnutí ruční a řízené ventilace

- Musí umět zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta formou použití předefinované procedury přístroje

- Minimálně 4 elektrické zásuvky (220 – 240V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji

- Držáky pro upevnění monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou

- Integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání

- možnost tisku pacientské zprávy, včetně dat z ventilátoru na laserové síťové tiskárně (tiskárna je součástí dodávky)

- Musí umět zobrazení EKG pacienta z nemocniční databáze v systému MUSE

- Akustické i vizuální alarmy s řazení dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů

- Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice)

- Připravenost celého přístroje na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu

- Modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2, použitelný jak v anesteziologickém přístroji a také v monitoru životních funkcí dle volby uživatele

- Display ventilátoru s úhlopříčkou minimálně 15 palců

- Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 1 – 60 dechů za minutu

- Nastavitelný poměr inspiria k exspirium minimálně 2 : 1 až 1 : 6

- Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O

- Nastavení inspirační pauzy minimálně 0 až 50% doby trvání inspiria

- Kompenzace příkonu čerstvých plynů a poddajnosti ventilačního okruhu

- Těsný pacientský okruh

- Automaticky aktivovaný záložní apnoe režim, s nastavitelným dechovým objemem a frekvencí pro ventilaci pacientů

- Měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu z tracheální rourky pacienta

- Ventilační režimy:

  - Objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

  - Tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

  - Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou

  - Manuální, spontánní

  - Tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem

- Měření spirometrie z tracheální rourky nebo ventilátoru dle volby obsluhy se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy

Sestava č. 1 – Monitor vitálních funkcí

- Displej úhlopříčky minimálně 15 palců

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Modulární konstrukce – základní multiparametrový modul s vlastní obrazovkou pro zobrazení vitálních funkcí pacienta během transportu plus další minimálně 4 sloty pro parametrové moduly

- Analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

- Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením až 1 minuta

- Současné zobrazení minimálně 6 stop pro libovolně zvolené křivky a 8 číselných parametrů

- Monitor musí být připojen ke stávajícímu systému pro vzdálený přístup pro náhled na obrazovku monitoru životních funkcí přes LAN z vybraných míst v nemocniční síti

- Měřené parametry:

  - EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc automatická analýza a záznam základních arytmií z minimálně 4 svodů současně

  - Měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst nebo ucho

  - Stanovení dechové frekvence impedanční metodou

  - Vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2 nebo EKG (možno splnit externím přístrojem)

  - Neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty

  - Měření minimálně 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty

  - Měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty

  - Kalkulátor dávek léčiv

  - Modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG (technologie BIS nebo Entropy)

  - Modul měření hloubky svalové relaxace

- Příslušenství přístroje pro dospělé pacienty minimálně:

  - 1 ks 	manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých pacientů

  - 1 ks 	opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst

  - 1 ks 	opakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho

  - 1ks 	opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty

  - 1 ks 	teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu)

  - Minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences

  - 1 ks 	kabelu pro připojení monitorace teploty z močového katétru s termistorem

  - Příslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu elektrod

  - Příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace, propojovací kabel pro synchronizaci s externími zařízeními

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.