# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Plicní ventilátory

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Ventilátor pro novorozence a dětské pacienty MR kompatibilní	2

2. část:	Ventilátory k resuscitačním inkubátorům	3

3. část:	Ventilátor s HFO k resuscitačním inkubátorům	5

4. část:	Ventilátory s nCPAP k resuscitačním inkubátorům	7

5. část:	Ventilátory s nCPAP	9

6. část:	Vysokofrekvenční plicní ventilátor	11

7. část:	Vysokoprůtoková zvlhčovací kanyla (HFNC)	13

### Ventilátor pro novorozence a dětské pacienty MR kompatibilní

Popis:

Transportní ventilátor pro novorozence MR kompatibilní pro dětské a dorostové oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Transportní ventilátor do MR

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- 1ks přenosného plicního ventilátoru pro použití v prostředí magnetické rezonance 3T

- Plicní ventilátor určený pro novorozenecké a dětské pacienty

- Provoz bez potřeby elektrické energie, pneumatický pohon

- Provoz i pouze s jedním tlakovým plynem při zachování plynule nastavitelné koncentrace O2

- Ventilační režimy minimálně IMV/CPAP s plynule nastavitelnou koncentrací O2 i frekvencí

- Indikátor cyklování, alarmy překročení tlaku, rozpojení/nedosažení tlaku, selhání dodávky tlakových plynů, apnoe

- Tlakové omezení max. do 80 cmH2O

- Indikátory připojení tlakových plynů

- Nastavitelný PEEP min. v rozsahu 0 - 20 cmH2O

- Nastavitelný FiO2

- Akustické i optické alarmy

- Příslušenství pro novorozenecké pacienty kompatibilní s prostředím MR 3T

- Hmotnost max. 4 kg

### Ventilátory k resuscitačním inkubátorům

Popis:

Ventilátory pro novorozenecké pacienty pro novorozeneckou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Plicní ventilátor pro novorozence se zvlhčovačem

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plicní ventilátor pro novorozence se zvlhčovačem

- Plicní ventilátor pro novorozence a kojence

- Široká nabídka ventilačních režimů (minimálně CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, VG – Volume Guarantee)

- Nastavení PEEP minimálně 0 - 30 cm H2O

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 5 - 50 cm H2O

- Nastavitelný dechový objem od 2 – 200 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 5 - 150 dechů/min

- Nastavitelný flow trigger minimálně 0,2 - 2 l/min

- Nastavitelný náběh tlaku

- Nastavitelný expirační trigger v rozsahu minimálně do 35 %

- Automatická kompenzace poddajnosti okruhů nebo proximální měření tlaku u pacienta

- Automatická kompenzace úniků

- Připojení nasálních nCPAP aplikátorů s jednou inspirační větví a otevřenou exspirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku

- Nastavení bi-level druhé (vyšší) úrovně nasálního CPAPu s nezávislým tlakem a časem (Bipap, DuoPAP, nAPRV) s volitelnou možnosti synchronizace pomocí průtokového triggeru

- Možnost budoucího rozšíření o průtokový NIV-trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5-ti stupních

- Nastavení O2: 21-100%

- Monitorace: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách

- Monitorace plicní mechaniky – minimálně rezistence, poddajnost

- Integrovaná kapnometrie metodou sidestream

- Akustické a optické alarmy chybových stavů

- Integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji

- Closed Loop FiO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta) - obecně známé jako „Funkce smyčka SpO2“

- Automatická kalibrace O2 při uvedení přístroje do provozu

- Ovládání v českém jazyce

- Ovládání pomocí dotykového displeje

- Funkce StandBy

- Kompletní test přístroje

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů

- Vozík pro přístroj s držákem infuzních vaků, háky pro zavěšení hadic nebo kabelů a eurolištou

- Kompletní zvlhčovač (pro novorozence)

  - Zvlhčovač se servorežimem

  - Kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem

  - Automatické i manuální nastavení

  - Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních při zachování stejné cílové teploty u pacienta

  - Vyhřívání inspirační i expirační větve

  - Nastavení vyhřívání expirační větve dýchacího okruhu bez vlivu na teplotu inspirační větve

  - Monitorace množství vody ve zvlhčovači

  - Alarmy min. nízké a vysoké hladiny vody

  - Manuální nastavení teploty dýchacího plynu min. od 28°C do 40°C

  - Držák

  - Teplotní sonda

  - 10 ks jednorázová komora

  - Kompletní příslušenství ke zvlhčovači, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta

- Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz) minimálně na 120 minut provozu v ceně nabídky

- Napájení 230 V/50 Hz

- Příslušenství ke každému přístroji:

  - 1 ks	Tlaková hadice na přívod kyslíku minimálně 4 metry

  - 1 ks	Tlaková hadice na přívod vzduchu minimálně 4 metry

  - 1 ks	Držák dýchacího okruhu

  - 10 ks	Pacientský okruh pro novorozence

### Ventilátor s HFO k resuscitačním inkubátorům

Popis:

Ventilátory pro novorozenecké pacienty pro novorozeneckou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Plicní ventilátor s HFO pro novorozence se zvlhčovačem

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plicní ventilátor s HFO pro novorozence se zvlhčovačem

- Plicní ventilátor pro novorozence a kojence

- Široká nabídka ventilačních režimů (min. CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, HFO, VG)

- Nastavitelná HFO frekvence ventilace v rozmezí minimálně 5 – 20 Hz

- Nastavitelná hodnota středního tlaku (MAP) v rozmezí minimálně 5 – 50 cm H2O

- Amplituda musí být nastavená nezávisle na jiných parametrech v absolutní tlakové jednotce a rozmezí minimálně 5 – 100 cm H2O

- Nastavitelná hodnota VG pro HFO v rozmezí 0,8 – 100 ml

- Monitorování parametru DCO2 s nastavitelným alarmem pro minimální/maximální hodnotu

- Výkonný systém HFO (efektivní do 20-ti kg) s aktivní exhalací a širokým rozsahem nastavení parametrů. Pro stabilitu oscilačního dechového objemu v celém rozsahu nastavení ve všech věkových kategorií akceptujeme pouze oscilátor na základě pístu s membránou

- Nastavitelný poměr I:E od 1:1 do 1:3

- Plynulé nastavení základního průtoku (Bias Flow) i v režimu HFO

- Nastavení PEEP min 0 - 30 cm H2O

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 5 - 50 cm H2O

- Nastavitelný dechový objem od 2 – 200 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 5-150 dechů/min

- Nastavitelný flow trigger minimálně 0,2-1 l/min

- Nastavitelný náběh tlaku

- Plynulé a nezávislé nastavení jak inspiračního, tak exspiračního kontinuálního průtoku.

- Nastavitelný expirační trigger

- Automatická kompenzace poddajnosti okruhů nebo proximální měření tlaku u pacienta

- Nastavení O2: 21-100%

- Monitorace: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách

- Monitorace plicní mechaniky – minimálně rezistence, poddajnost,

- Integrovaná kapnometrie metodou Sidestream

- Akustické a optické alarmy chybových stavů

- Integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji

- Closed Loop FiO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta) - obecně známé jako „Funkce smyčka SpO2“

- Automatická kalibrace O2 při uvedení přístroje do provozu

- Ovládání v českém jazyce

- Ovládání pomocí dotykového displeje

- Funkce StandBy

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů

- Vozík pro přístroj s držákem infuzních vaků, háky pro zavěšení hadic nebo kabelů a eurolištou

- Kompletní zvlhčovač (pro novorozence) ke každému kusu

- Zvlhčovač se servorežimem

  - Kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem

  - Automatické i manuální nastavení

  - Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních při zachování stejné cílové teploty u pacienta

  - Nastavení vyhřívání expirační větve dýchacího okruhu bez vlivu na teplotu inspirační větve

  - Monitorace množství vody ve zvlhčovači

  - Alarmy min. nízké a vysoké hladiny vody

  - Manuální nastavení teploty dýchacího plynu minimálně od 28°C do 40°C

  - Držák

  - Teplotní sonda

  - 10 ks komora jednorázová

  - Kompletní příslušenství ke zvlhčovači, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta

- Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz) minimálně na 30min provozu v ceně nabídky

- Napájení 230 V/50 Hz

- Příslušenství:

  - 1 ks	Tlaková hadice na přívod kyslíku minimálně 4 metry

  - 1 ks	Tlaková hadice na přívod vzduchu minimálně 4 metry

  - 1 ks	Držák dýchacího okruhu

  - 10 ks	Pacientský okruh pro novorozence a malé děti

### Ventilátory s nCPAP k resuscitačním inkubátorům

Popis:

nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem pro novorozeneckou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Požadujeme nCPAP generátor se zvlhčovačem umístěný na pojízdném stojanu. Na novorozenecké klinice je poskytována nejvyšší úroveň intenzivní péče novorozeneckých pacientů, kteří díky moderním technologiím nCPAP generátorů nemusí být řízeně ventilování nebo se urychlí jejich extubace.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem

- Aktivní nCPAP generátor

- Barevný displej pro grafické zobrazení ventilace

- Přístroj musí být připojitelný k nasálním nCPAP aplikátorům s jednou inspirační větví a otevřenou expirační větvi bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku

- Pro snížení dechové práce novorozeneckého pacienta musí být okruh s otevřenou expirační větví – bez ventilu PEPP nebo CPAP

- Provoz na 230V / 50Hz

- Provoz i na nabíjecí akumulátor minimálně 2 hodiny

- Integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji

- Closed Loop FiO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta) - obecně známé jako „Funkce smyčka SpO2“

- Automatická kalibrace O2 při uvedení přístroje do provozu

- Průtokový trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5 stupních minimálně u jednoho přístroje

- Musí být umožněn variabilní průtok automaticky se přizpůsobující změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách

- Primární nastavený parametr v režimech CPAP a CPAP na dvou tlak.úrovních musí být tlak v dýchacích cestách

- Musí umět spuštění manuálního dechu v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou

- Automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních a to v rozsahu minimálně do 35 %

- Alarmy vizuální i zvukové

- Ukládání trendů ventilačních parametrů na minimálně 5 dnů

- Aplikace pomocí nasální masky nebo nasálních kanyl

- Musí být umožněn výběr z minimálně 5 velikostí nasálních kanyl a minimálně 5 velikostí nasálních masek

- Plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu pro nCPAP s materiálem obecně známým jako například výrobky nFlow, Infant Flow nebo Inspire, které se v současné době na oddělení používají

- Příslušenství ke každému přístroji:

  - 5ks čepička od každé velikosti pro novorozenecké pacienty

  - Nasální kanyly o velikosti S, M, L nebo odpovídající velikosti

  - Nasální maska o velikosti S, M, L nebo odpovídající velikosti

  - Dýchací okruh znovu použitelný nebo 10ks jednorázových okruhů

  - Tlaková hadice na přívod kyslíku a vzduchu minimálně 4 metry

- Zvlhčovač

  - Zvlhčovač se servorežimem

  - Kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem

  - Automatické i manuální nastavení

  - Přehledný barevný displej zobrazující všechny parametry

  - Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních při zachování stejné cílové teploty u pacienta

  - Vyhřívání inspirační i expirační větve

  - Nastavení vyhřívání expirační větve dýchacího okruhu bez vlivu na teplotu inspirační větve

  - Monitorace množství vody ve zvlhčovači

  - Alarmy minimálně nízké a vysoké hladiny vody

  - Automatické alarmy teplot

  - Manuální nastavení teploty dýchacího plynu minimálně od 28°C do 40°C

  - Teplotní sonda

  - 10ks komora jednorázová ke každému kusu

  - Kompletní příslušenství ke zvlhčovači kompatibilní s dýchacím okruhem výše uvedeného přístroje, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta

- Výše požadovaný systém musí být umístěn na pojízdném výškově nastavitelném stojanu s držákem infuzních vaků, košem na příslušenství, háky pro zavěšení hadic / kabelů a eurolištou

### Ventilátory s nCPAP

Popis:

nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem pro dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Požadujeme nCPAP generátor se zvlhčovačem umístěný na pojízdném stojanu. Na oddělení je poskytována nejvyšší úroveň intenzivní péče novorozeneckých pacientů, kteří díky moderním technologiím nCPAP generátorů nemusí být řízeně ventilování nebo se urychlí jejich extubace.

Seznam požadovaných položek:

- 5 ks 	nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem

- 4 ks	nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem

- 2 ks	nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem

- 1 ks	nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem

- 1 ks	nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

nCPAP generátor pro novorozence se zvlhčovačem

- Aktivní nCPAP generátor

- Barevný displej pro grafické zobrazení ventilace

- Přístroj musí být připojitelný k nasálním nCPAP aplikátorům s jednou inspirační větví a otevřenou expirační větvi bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku

- Pro snížení dechové práce novorozeneckého pacienta musí být okruh s otevřenou expirační větví – bez ventilu PEPP nebo CPAP

- Provoz na 230V / 50Hz

- Provoz i na nabíjecí akumulátor minimálně 2 hodiny

- Automatická kalibrace O2 při uvedení přístroje do provozu

- Průtokový trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5 stupních minimálně u jednoho přístroje

- Musí být umožněn variabilní průtok automaticky se přizpůsobující změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách

- Primární nastavený parametr v režimech CPAP a CPAP na dvou tlak.úrovních musí být tlak v dýchacích cestách

- Musí umět spuštění manuálního dechu v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou

- Automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních a to v rozsahu minimálně do 35 %

- Alarmy vizuální i zvukové

- Ukládání trendů ventilačních parametrů na minimálně 5 dnů

- Aplikace pomocí nasální masky nebo nasálních kanyl

- Musí být umožněn výběr z minimálně 5 velikostí nasálních kanyl a minimálně 5 velikostí nasálních masek

- Plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu pro nCPAP s materiálem obecně známým jako nFlow, Infant Flow nebo Inspire

- Uveďte, jaké pacientské rozhraní lze použít s nabízeným přístrojem

- Příslušenství ke každému přístroji:

  - 5ks čepička o velikosti pro novorozenecké pacienty

  - Nasální kanyly o velikosti S, M, L nebo odpovídající velikosti

  - Nasální maska o velikosti S, M, L nebo odpovídající velikosti

  - Dýchací okruh znovu použitelný nebo 10ks jednorázových okruhů

- Zvlhčovač

  - Zvlhčovač se servorežimem

  - Kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem

  - Automatické i manuální nastavení

  - Přehledný barevný displej zobrazující všechny parametry

  - Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních při zachování stejné cílové teploty u pacienta

  - Vyhřívání inspirační i expirační větve

  - Nastavení vyhřívání expirační větve dýchacího okruhu bez vlivu na teplotu inspirační větve

  - Monitorace množství vody ve zvlhčovači

  - Alarmy minimálně nízké a vysoké hladiny vody

  - Automatické alarmy teplot

  - Manuální nastavení teploty dýchacího plynu minimálně od 28°C do 40°C

  - Teplotní sonda

  - 10ks komora jednorázová ke každému kusu

  - Kompletní příslušenství ke zvlhčovači kompatibilní s dýchacím okruhem výše uvedeného přístroje, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta

- Výše požadovaný systém musí být umístěn na pojízdném výškově nastavitelném stojanu s držákem infuzních vaků, košem na příslušenství, háky pro zavěšení hadic / kabelů a eurolištou

### Vysokofrekvenční plicní ventilátor

Popis:

Plicní ventilátor s HFO pro dětské a dorostové oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Ventilátor bude použit na novorozence a kojence.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Plicní ventilátor s HFO

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- plicní ventilátor pro novorozence a kojence

- široká nabídka ventilačních režimů (min. CMV, SIMV, PCV, P-SIMV,  APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, ventilace na dvou tlakových hladinách, NIV, HFO, VG)

- nastavení PEEP min 0 - 30 cm H2O

- nastavitelný inspirační tlak min 5 - 50 cm H2O

- nastavitelný dechový objem od 2 – 200 ml

- nastavitelná dechová frekvence min. 5-150 dechů/min

- nastavitelný flow trigger min. 0,2-1 l/min

- nastavitelný náběh tlaku

- nastavitelný expirační trigger

- automatická kompenzace poddajnosti okruhů

- nastavení O2: 21-100%

- monitorace: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách

- monitorace plicní mechaniky – min. rezistence, poddajnost,

- akustické a optické alarmy chybových stavů

- ovládání v českém jazyce

- funkce StandBy

- připojení na stávající rozvod medicinálních plynů

- vozík pro přístroj

- kompletní zvlhčovač (pro novorozence) ke každému kusu

  - zvlhčovač se servorežimem

  - automatické i manuální nastavení

  - nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních

  - vyhřívání inspirační i expirační větve

  - monitorace množství vody ve zvlhčovači

  - alarmy min. nízké a vysoké hladiny vody

  - manuální nastavení teploty dýchacího plynu min. od 28°C do 40°C

  - držák

  - teplotní sonda

  - 10ks komora jednorázová

  - kompletní příslušenství ke zvlhčovači, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta

- rezervní zdroj napětí (bateriový provoz) min. na 30min provozu v ceně nabídky

- napájení 230 V/50 Hz

- Příslušenství:

  - Tlaková hadice na přívod kyslíku min. 4 metry

  - Držák dýchacího okruhu

  - 2ks pacientský okruh pro dětské, pro opakované použití

### Vysokoprůtoková zvlhčovací kanyla (HFNC)

Popis:

Systém pro sofistikovanou vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii nasální kanylou (HFNC) (4 kusy) pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks	Systém pro sofistikovanou vysokoprůtokovou O2 terapii nasální kanylou (HFNC - High Flow Nasal Cannula)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Systém pro sofistikovanou vysokoprůtokovou O2 terapii nasální kanylou (HFNC - High Flow Nasal Cannula)

- Využití přístroje pro všechny věkové skupiny, především však pro nezralé (nedonošené) novorozence s hmotností minimálně od 600 g a pro novorozence s nízkou porodní váhou (doložit návodek k použití)

- Přístroj v sobě obsahuje směšovač, průtokoměr, měřič koncentrace vdechovaného kyslíku a aktivní zvlhčovač pro vysoký průtok

- Plynule nastavitelný směšovač, nastavitelná koncentrace kyslíku minimálně od 21% do 100% O2

- Zabudované monitorování vdechované koncentrace kyslíku s automatickou kalibrací senzoru a rozsahem měření minimálně od 21 % do 100 %, součástí dodávky senzor pro měření koncentrace kyslíku

- Nastavitelný rozsah průtoku minimálně 2 až 40 l/min

- Musí mít vyhřívání pacientského okruhu, vyhřívaný jednorázový okruh

- Nastavitelný rozsah teploty, minimálně ve třech krocích například 31 °C, 34 °C a 37 °C nebo v rozsahu od 33 °C do 37 °C s krokem 1 °C, tento rozsah nastavení musí být možný pro všechny věkové skupiny

- Systém musí umožnit nastavit teplotu 37 °C pro nezralé (nedonošené) novorozence

- Zabezpečení zvlhčení hygienickým způsobem (bez přímého kontaktu mezi vodou a dýchacími plyny)

- Připojení na centrální rozvod kyslíku, buď tlakovou hadicí o délce minimálně 2 m, (Součástí dodávky budou i přívodní tlakové hadice na O2 a vzduch), nebo pomocí redukčního ventilu a kyslíkové kanyly či cévky

- Součástí dodávky tepelný zvlhčovač s možností manuálního nastavení teploty (například Fischer & Pikel) ke každému kusu směšovače, pokud není integrován do požadovaného přístroje

- Součástí dodávky redukční ventil na redukci O2

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Součástí dodávky musí být záložní zdroje napájení celého systému pro sofistikovanou vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii nasální kanylou minimálně u dvou nabízených kusů systémů

- Součástí dodávky bude ke každému systému O2 terapie i pojízdný, výškově nastavitelný stojan s infuzním držákem, na minimálně 4 kolečkách s minimálně dvěma brzděnými a košem na příslušenství

- Celý nabízený systém O2 terapie musí být umístěn pouze na jednom stojanu

- Držák či držáky pro umístění systému na pojízdný stojan součástí dodávky

- Vybavení systémů zvukovými i optickými alarmy s automatickým nastavením, sledující minimálně koncentraci O2 a teploty

- Přehledné zobrazení všech provozních parametrů, minimálně pro nastavený průtok, teplotu a FiO2

- Ovládání celého systému v českém jazyce nebo pomocí srozumitelných piktogramů

- Tichý chod

- Veškeré části komplexního systému kyslíkové terapie musí být vzájemně kompatibilní, zachovávající plnou funkčnost a zabezpečení požadovaného terapeutického efektu

- Součástí dodávky kompletní aplikační pacientské okruhy v jednorázovém provedení, pro 1 až 30 denní použití, pro 5 dětských pacientů ke každému kusu

- Aplikační pacientské okruhy dostupné i v několika velikostech přímo určených pro nedonošence a novorozence s nízkou porodní váhou (doložit návodem k použití)

- Součástí dodávky veškeré další příslušenství a kabely potřebné pro provoz přístroje