# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Monitory a monitorovací stanice

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Bed-side monitory životních funkcí s centrálním monitorem	2

2. část:	Bed-side monitory životních funkcí	4

3. část:	Monitory životních funkcí k resuscitačním inkubátorům	6

4. část:	Monitory životních funkcí k intenzivním inkubátorům	8

5. část:	Monitory životních funkcí k resuscitačním vyhřívaným lůžkům	10

6. část:	Monitor životních funkcí k resuscitačnímu vyhřívanému lůžku	11

7. část:	Monitor životních funkcí MR kompatibilní	13

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.	14

### Bed-side monitory životních funkcí s centrálním monitorem

Popis:

Bed-side monitory životních funkcí pro Gynekologicko–porodnickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 8 ks	Bed-side monitory životních funkcí

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Bed-side monitory životních funkcí

- Pacientský monitor kompaktní, přenosný, dospělé pacienty

- Dotykový display, barevný s LED podsvícením

- Monitor musí být vhodný pro sledování životních funkcí také při transportu pacienta

- Napájení ze sítě (230 V/50 Hz) i z baterie

- Provoz na baterie minimálně 240 minut

- Mód obrazovky s velkými čísly, náhled jiného monitoru

- Parametry (pro každý monitor):

  - EKG 3/5 svodové monitorované tři-žilovým kabelem, možnost využití pěti-žilového kabelu, odolnost před defibrilací (360 J) typ CF a to pro všechny monitorované parametry, analýza arytmií a ST

  - SpO2 v rozsahu 0 - 100 % s rozlišením maximálně 1 %, měření SpO2 se saturačním čidlem na prst originální technologií a algoritmem Masimo Set a originální technologií a algoritmem Nellcor (monitor musí podporovat obě technologie)

  - Respirace v rozsahu 0 - 100 rpm s rozlišením 1 rpm

  - Srdeční frekvence v rozsahu 20 - 300 bpm s rozlišením 1 bpm

  - NIBP systém měření s režimy manuálního a automatického měření tlaku

  - 1x IBP integrované ve všech monitorech, funkce

  - Teplota v rozsahu 10 - 45°C s rozlišením maximálně 0,1°C

- Opticko-akustické alarmy s možností nastavení mezí u požadovaných parametrů a s viditelností indikátoru alarmů ze všech úhlů, nastavitelnost a dělení alarmů dle jejich priority minimálně ve 3 úrovních

- Zobrazení měřených parametrů numerickými údaji i pomocí křivek

- Ukládání dat – minimálně 24 hodin plného záznamu u všech požadovaných parametrů

- Uživatelský software a ovládání v českém jazyce

- Hmotnost monitoru včetně baterie maximálně 7 kg

- Konektivita RJ45, USB, VGA, připravenost pro síťové připojení s centrální monitorovací stanicí (lze i bezdrátově)

- Musí umožnit pokračování monitorace přepojením modulu/monitoru na stávající monitor anesteziologického přístroje (GE Carescape B850) při akutním operačním výkonu v periporodním období bez nutnosti přepojování pacientských senzorů a bez ztráty dat

- Musí umožnit připojení na stávající HL7 gateway server, musí umožnit náhled na monitor ze vzdáleného počítače připojeného do nemocniční sítě (není-li možné připojení na stávající infrastrukturu, lze v rámci dodávky dodat potřebné síťové prvky vlastní)

- Monitor s madlem pro snadnou manipulaci, adaptér pro uchycení k lůžku součástí každého monitoru

- Součástí dodávky musí být plnohodnotný centrální monitorovací systém (CMS) pro zobrazení a archivaci dat pro 3 kusy monitorů vitálních funkcí, které budou umístěny na porodním sále:

  - PC vhodné pro centrální monitoraci včetně příslušenství, tj. klávesnice, myš

  - Barevný LCD monitor s LED podsvícením a úhlopříčkou minimálně 22“, umístitelný na stůl, s garancí 24 hodinového provozu, vhodný pro nepřetržitý provoz

  - Řešení počítačem all-in-one

  - Monitorování pro minimálně 3 pacienty současně s funkcí detailního zobrazení vybraného pacienta na celé obrazovce centrální jednotky

  - Grafické i numerické zobrazení monitorovaných parametrů od všech monitorů připojených v síti na monitoru centrální stanice

  - Licence pro připojení 5 kusů monitorů životních funkcí do centrály (3 licence pro monitory + 2 náhradní licence), licence musejí být platné po celou dobu používání CMS – po dobu minimálně 10 let

  - Veškeré ovládání a komunikace v českém jazyce

  - Komunikace s monitory vitálních funkcí prostřednictvím LAN či Wi-Fi

  - Uživatelsky nastavitelné akustické a vizuální alarmy s textovou informací

  - Ovládání funkcí monitorů z centrály

- Příslušenství:

  - Základní příslušenství pro dospělé pacienty pro všechny požadované parametry nezbytné pro jejich provoz

### Bed-side monitory životních funkcí

Popis:

Bed-side monitory životních funkcí pro Gynekologicko–porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks	Bed-side monitory životních funkcí

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Bed-side monitory životních funkcí

- Pacientský monitor kompaktní, přenosný, vhodný pro péči o pacienty

- Dotykový display, barevný (s LED podsvícením), úhlopříčka minimálně 12''

- Monitor musí být vhodný pro sledování životních funkcí také při transportu pacienta

- Provoz na baterie minimálně 120 minut

- Zobrazení měřených parametrů s minitrendy, mód obrazovky s velkými čísly, náhled jiného lůžka

- Na displeji konfigurovatelná "tlačítka" rychlé volby pro nejčastěji používané funkce

- Napájení ze sítě (230 V/50 Hz)

- Monitorovaní:

  - EKG 3/5 svodové monitorované tři-žilovým kabelem, možnost využití pěti-žilového kabelu, odolnost před defibrilací (360 J) typ CF a to pro všechny monitorované parametry, analýza arytmií a ST

  - SpO2 v rozsahu 0 - 100 % s rozlišením maximálně 1 %, PI, simulace NIBP pro možnost měření SpO2 a NIBP na jedné ruce

  - Respirace v rozsahu 0 - 150 rpm s rozlišením 1 rpm

  - Srdeční frekvence v rozsahu 20 - 250 bpm s rozlišením 1 bpm

  - NIBP systém měření s režimy manuálního a automatického měření tlaku

  - EtCO2 metodou sidestream integrované ve všech monitorech

  - IBP dvoukanálové integrované ve všech monitorech, funkce overlap - přepisování křivek

  - Teplota v rozsahu 10 - 45°C s rozlišením maximálně 0,1°C

- Opticko – akustické alarmy s možností nastavení mezí u požadovaných parametrů a s viditelností indikátoru alarmů ze všech úhlů, nastavitelnost a dělení alarmů dle jejich priority minimálně ve 3 úrovních a dělení na alarmy vitálních funkcí a technické, funkce tzv. AUTOLIMITŮ

- Zobrazení měřených parametrů numerickými údaji i pomocí křivek

- Ukládání dat - minimálně 72 hodin grafických a tabulkových trendů v intervalu minimálně 1 minuty u všech požadovaných parametrů, minimálně 100 alarmových událostí a 100 událostí arytmií s přidruženou křivkou, 1000 měření NIBP

- Uživatelský software a ovládání v českém jazyce

- Hmotnost monitoru včetně baterie maximálně 5 kg

- Konektivita minimálně RJ 45, USB

- Pracovní režim monitoru - monitorovací mód, noční mód, privátní mód, stand-by mód

- Monitor s madlem pro snadnou manipulaci

- Ekologický systém pasivního chlazení monitoru bez použití větráku

- Instalace monitoru na vozík, který musí být součástí dodávky

- Součástí dodávky musí být základní příslušenství pro dospělé pacienty pro všechny požadované parametry nezbytné pro jejich provoz

### Monitory životních funkcí k resuscitačním inkubátorům

Popis:

Monitory vitální funkcí pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 5 ks	Monitor životních funkcí, Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Barevný LCD displej pro zobrazení monitorace a parametrů s úhlopříčkou minimálně 12“

- Zobrazení minimálně 6 křivek současně na displeji

- Světelné a zvukové alarmy s nastavitelnou intenzitou

- Nastavitelné horní i dolní limity alarmů

- Minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů

- Paměť minimálně 24 hodin s minimálně 10s rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy s automatickou synchronizací na centrálu

- Specifické softwarové vybavení pro monitorování novorozenců všech hmotnostních kategorií (500g a výše)

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- Napájení ze sítě (230V/50 Hz) i baterii

- Nabíjecí baterie součástí nabídky

- Výdrž baterie minimálně 3 hod.

- Připojení externích zařízení např. ventilátor, inkubátor (včetně zobrazení a ukládání přenesených dat na centrálním monitoru) včetně dodání potřebného HW a SW

- Monitor musí být kompatibilní se stávající centrální monitorovací stanicí - Infinity Central Station Dräger Medical, včetně potřebných licencí pro komunikaci mezi monitorem a centrálou

- Komunikace s centrálním monitorem pomocí LAN

- Připevnění k lůžku – závěsné nebo připevněné na tyč popř. eurolištu včetně dodání všech potřebných komponent k připevnění

- Řešení vhodné pro transport - hmotnost maximálně 6 kg

- Technologie filtrace pohybových artefaktů

- Monitorované parametry:

  - 3 svodové EKG a jeho analýza, musí umět zobrazit dva libovolné svody

  - NIBP

  - Minimálně 2x IBP

  - SpO2 - technologie Masimo

  - Minimálně 2x teplota

  - Měření kapnometrie – metodou mainstream

  - EEG

  - Dechová frekvence - křivka impedanční metodou

  - Transkutánní plyny O2/CO2

  - Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, oxymetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1% do 100%

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30 do 240 tepů/minutu

- Příslušenství ke každému monitoru:

  - Pacientský kabel pro připojení EKG elektrod včetně dodání EKG elektrod vhodných pro novorozence

  - Novorozenecká čidla pro připojení pulzního oxymetru

  - Hadice a sady manžet pro měření NIBP

  - Minimálně 10ks kožní teplotní čidlo

  - Minimálně 10ks rektální teplotní čidlo

  - Příslušenství pro měření IBP

  - Senzor pro měření kapnometrie

  - Příslušenství pro měření EEG signálu

  - Příslušenství pro měření dechové křivky pomocí impedančního senzoru

- Veškeré příslušenství určené pro novorozence o hmotnosti 500g a výše

### Monitory životních funkcí k intenzivním inkubátorům

Popis:

Monitory vitální funkcí pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks	Monitor životních funkcí, Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Barevný LCD displej pro zobrazení monitorace a parametrů s úhlopříčkou minimálně 12“

- Zobrazení minimálně 6 křivek současně na displeji

- Světelné a zvukové alarmy s nastavitelnou intenzitou

- Nastavitelné horní i dolní limity alarmů

- Minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů

- Paměť minimálně 24 hodin s minimálně 10s rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy s automatickou synchronizací na centrálu

- Specifické softwarové vybavení pro monitorování novorozenců všech hmotnostních kategorií (500g a výše)

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- Napájení ze sítě (230V/50 Hz) i baterii

- Nabíjecí baterie součástí nabídky

- Výdrž baterie minimálně 3 hod.

- Připojení externích zařízení např. ventilátor, inkubátor (včetně zobrazení a ukládání přenesených dat na centrálním monitoru) včetně dodání potřebného HW a SW

- Monitory musí umožňovat budoucí propojení do centrální monitorace

- Komunikace s centrálním monitorem pomocí LAN

- Připevnění k lůžku – závěsné nebo připevněné na tyč popř. eurolištu včetně dodání všech potřebných komponent k připevnění

- Řešení vhodné pro transport - hmotnost maximálně 6 kg

- Technologie filtrace pohybových artefaktů

- Monitorované parametry:

  - 3 svodové EKG a jeho analýza, musí umět zobrazit dva libovolné svody

  - NIBP

  - SpO2 - technologie Masimo

  - Minimálně 2x teplota

  - Dechová frekvence - křivka impedanční metodou

  - Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, oxymetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1% do 100%

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30 do 240 tepů/minutu

- Příslušenství ke každému monitoru:

  - Pacientský kabel pro připojení EKG elektrod včetně dodání EKG elektrod vhodných pro novorozence

  - Novorozenecká čidla pro připojení pulzního oxymetru

  - Hadice a sady manžet pro měření NIBP

  - Minimálně 10ks kožní teplotní čidlo

  - Minimálně 10ks rektální teplotní čidlo

  - Příslušenství pro měření dechové křivky pomocí impedančního senzoru

- Veškeré příslušenství určené pro novorozence o hmotnosti 500g a výše

### Monitory životních funkcí k resuscitačním vyhřívaným lůžkům

Popis:

Monitory vitální funkcí pro Neonatologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 5 ks	Monitory životních funkcí, Novorozenecké oddělení, MNUL o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Barevný LCD displej pro zobrazení monitorace a parametrů s úhlopříčkou minimálně 12“ určený pro novorozenecké pacienty

- Zobrazení minimálně 6 křivek současně na displeji

- Světelné a zvukové alarmy s nastavitelnou intenzitou

- Nastavitelné horní i dolní limity alarmů

- Minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů

- Paměť minimálně 24 hodin s minimálně 10s rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy

- Specifické softwarové vybavení pro monitorování novorozenců všech hmotnostních kategorií (500g a výše)

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- Napájení ze sítě (230V/50 Hz) i baterii

- Nabíjecí baterie součástí nabídky

- Výdrž baterie minimálně 3 hod.

- Připevnění k lůžku – závěsné nebo připevněné na tyč popř. eurolištu včetně dodání všech potřebných komponent k připevnění

- Řešení vhodné pro transport - hmotnost maximálně 6 kg

- Technologie filtrace pohybových artefaktů

- Monitorované parametry:

  - 3 svodové EKG, musí umět zobrazit dva libovolné svody

  - SpO2 - technologie Masimo

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1% do 100%

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30 do 240 tepů/minutu

- Příslušenství ke každému monitoru:

  - Pacientský kabel pro připojení EKG elektrod včetně dodání EKG elektrod vhodných pro novorozence

  - Novorozenecká čidla pro připojení pulzního oxymetru

  - Veškeré příslušenství určené pro novorozence o hmotnosti 500g a výše

### Monitor životních funkcí k resuscitačnímu vyhřívanému lůžku

Popis:

Monitory vitální funkcí pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Monitor životních funkcí, Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Barevný LCD displej pro zobrazení monitorace a parametrů s úhlopříčkou minimálně 12“

- Zobrazení minimálně 6 křivek současně na displeji

- Světelné a zvukové alarmy s nastavitelnou intenzitou

- Nastavitelné horní i dolní limity alarmů

- Minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů

- Paměť minimálně 24 hodin s minimálně 10s rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy s automatickou synchronizací na centrálu

- Specifické softwarové vybavení pro monitorování novorozenců všech hmotnostních kategorií (500g a výše)

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- Napájení ze sítě (230V/50 Hz) i baterii

- Nabíjecí baterie součástí nabídky

- Výdrž baterie minimálně 3 hod.

- Připojení externích zařízení např. ventilátor, inkubátor (včetně zobrazení a ukládání přenesených dat na centrálním monitoru) včetně dodání potřebného HW a SW

- Komunikace s centrálním monitorem pomocí LAN

- Připevnění k lůžku – závěsné nebo připevněné na tyč popř. eurolištu včetně dodání všech potřebných komponent k připevnění

- Řešení vhodné pro transport - hmotnost maximálně 6 kg

- Technologie filtrace pohybových artefaktů

- Monitorované parametry:

  - 3 svodové EKG a jeho analýza, musí umět zobrazit dva libovolné svody

  - NIBP

  - SpO2 - technologie Masimo

  - Minimálně 2x teplota

  - Dechová frekvence - křivka impedanční metodou

  - Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, oxymetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1% do 100%

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30 do 240 tepů/minutu

- Příslušenství ke každému monitoru:

  - Pacientský kabel pro připojení EKG elektrod včetně dodání EKG elektrod vhodných pro novorozence

  - Novorozenecká čidla pro připojení pulzního oxymetru

  - Hadice a sady manžet pro měření NIBP

  - Minimálně 10ks kožní teplotní čidlo

  - Minimálně 10ks rektální teplotní čidlo

  - Příslušenství pro měření dechové křivky pomocí impedančního senzoru

- Veškeré příslušenství určené pro novorozence o hmotnosti 500g a výše

### Monitor životních funkcí MR kompatibilní

Popis:

Monitor vitálních funkcí MRI kompatibilní pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o. z. Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Monitor vitálních funkcí MRI kompatibilní

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Monitor vitálních funkcí MRI kompatibilní

- Monitor vitálních funkcí na podvozku  pro použití v prostředí magnetické rezonance 3T

- Měření:

  - EKG 2 kanály – bezdrátově

  - SpO2 – bezdrátově (omotávající saturační čidlo pro novorozence + klip na prst na více použití pro děti i dospělé)

  - RESP – bezdrátově

  - NIBP

  - ETCO2

- Barevný displej kompatibilní s MRI 3T s úhlopříčkou minimálně 12“

- Dotykový barevný displej s úhlopříčkou minimálně 12“ jako vzdálený displej komunikující se stanicí bezdrátovou technologií

- Alarmy barevně a zvukově odlišitelné

- Provoz na 230 V/50 Hz i vyměnitelné nabíjecí baterie

- Provoz na baterie minimálně 4 hodiny

- Alarm stavu baterie

- Vozík s minimálně 2 brzděnými kolečky

- Použití monitoru pro všechny věkové kategorie

- Kompletní příslušenství pro všechny věkové kategorie kompatibilní s MRI

### Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - DICOM node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své DICOM hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

- ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

- ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

- ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odbor obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného DICOM nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.