# IROP - Specializovaná zdravotní péče v onkogynekologii III.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Ultrazvukový přístroj high-end	2

2. část:	Ultrazvukový přístroj	4

3. část:	Odsavač zplodin A	6

4. část:	Odsavač zplodin B	7

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.	8

### Ultrazvukový přístroj high-end

Požadovaný počet: 1

Popis

Ultrazvukový přístroj v high-end kvalitě SW a HW vybavený pro porodnické a fetální vyšetřovací postupy, s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, 3D, 4D a dopplerovského zobrazování k prenatální detekci těžkých VVV, poruch prenatálního vývoje CNS, srdce, plic a dalších orgánových systémů, s možností kalkulací a reportů pro porodnické aplikace.

Parametry

Lehce ovladatelný, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu, s technologií matrixových sond nebo obdobnou technologií.

Parametry přístroje:

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný,

- stranově i výškově nastavitelná klávesnice

- s pulzním generátorem umožňujícím aktuálně měnit modulaci signálu

- čisté harmonické zobrazení, bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)

- s možností připojení minim. 4 sond současně,

- s možností elektronického přepínání sond,

- barevný min. 10,1“ ovládací touchpanel

- LCD monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 23“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- Alfanumerická klávesnice

- možnost připojení originální (od výrobce přístroje) externí pracovní stanice s možností postprocessingu na uložených datech (možnost měření, možnost rekonstrukce 3D dat, možnost automatického měření objemů, tomografického zobrazení, 3D renderingu)

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 500 GB,

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD, 2x USB, barevnou profesionální fototiskárnou

- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS

- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. (viz níže)

Požadovaná zobrazení:

- dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení, s možností duálních dynamických zobrazení, multiplanární zobrazení

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- CW – kontinuální doppler na konvexní a lineární sondě

- PW – pulzní doppler

- barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku (power a angio doppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí se zobrazením rychlostí v barevné škále

- mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství

- zobrazení krevního toku nedopplerovskými metodami

- ZOOM s vysokou citlivostí, vysokou rozlišovací schopností

- automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky

- vysoká obrazová frekvence, přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

- Na 3D/4D vaginální sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy)

Požadovaný post processing :

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur

- SW pro prohlížení a semiautomatické měření objemu ze 3D, 4D nasnímaných datasetů (v přístroji)

- 3D/4D rendering

- 3D/4D MPR

- Fetální echokardiografie

- automatická měření biometrických parametrů (minimálně FL, BPD, AC, HC)

- automatické měření NT a IT (schválené FMF) pomocí 2D sondy a také 3D/4D sondy ze 2D obrazu

- měření i v MPR

Parametry sond:

- 3D/4D matrixová konvexní abdominální sonda, 1 - 6 MHz, min. 8000 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 85° ve 2D, min. 90° x 85° ve 3D/4D zobrazení, včetně software pro provádění prenatálního echokardiografického vyšetřování

- 3D/4D mikrokonvexní vaginální sonda, 4 - 8 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel: min. 130° ve 2D, min. 156*85° ve 3D/4D zobrazení, + bioptický kit

- 2D konvexní abdominální sonda, 2 - 5 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 85° ve 2D, měření NT

Zvláštní požadavky:

Součástí dodávky bude i pracovní stanice – výkonný PC s diskovým úložištěm cca. 4TB a vyhodnocovacím SW (shodný s SW v UZ přístroji) umožňující práci s daty z UZ přístroje v RAW formátu. Pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj a musí mít plnou DICOM 3.0 kompatibilitu (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)

### Ultrazvukový přístroj

Požadovaný počet: 1

Popis

Ultrazvukový přístroj v high-end kvalitě SW a HW vybavený pro gynekologické a fetální vyšetřovací postupy, s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, 3D, 4D a dopplerovského zobrazování k prenatální detekci těžkých VVV, poruch prenatálního vývoje CNS, srdce, plic a dalších orgánových systémů, s možností kalkulací a reportů pro porodnické a gynekologické aplikace.

Parametry

- Plně digitální přístroj, lehce ovladatelný

- Plovoucí panel s motorovým zdvihem

- Stranově i výškově nastavitelná klávesnice

- Čisté harmonické zobrazení, bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)

- Připojení minim. 4 sond současně

- Elektronického přepínání sond

- Automatické zmražení sond při nečinnosti po určeném čase

- Barevný min. 13“ ovládací touchpanel

- LCD monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 21,5“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 500 GB,

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD, 2x USB, barevnou profesionální fototiskárnou

- Bateriový provoz

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF

- Nahrávání celého vyšetření na USB nebo DVD

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

- Výstup na externí analogový i digitální monitor

- Splnění požadavků na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s. (viz níže)

Požadovaná zobrazení:

- Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení, s možností duálních dynamických zobrazení, multiplanární zobrazení

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- PW – pulzní doppler

- Barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku (power a angio doppler)

- Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- Nedopplerovské zobrazení pomalých toků

- Compaudní zobrazení

- Potlačení ultrazvukových speklí

- Mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství

- ZOOM s vysokou citlivostí, vysokou rozlišovací schopností

- Automatické zvětšení místa měření formou lupy

- Automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky

- Vysoká obrazová frekvence, přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- Na 3D/4D vaginální sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy)

- Elastografie pro cervix

Požadovaný post processing :

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur

- SW pro prohlížení a automatické měření objemu ze 3D, 4D nasnímaných datasetů (v přístroji)

- 3D/4D rendering

- Nastavení pozice virtuálního světelného toku pro renderování ve 4D

- 3D/4D MPR

- Fetální echokardiografie

- Automatická měření biometrických parametrů (minimálně FL, BPD, AC, HC)

- IOTA adnex protokol implementovaný přímo do UZ systému

- Automatické měření NT a IT (schválené FMF) pomocí 2D sondy a také 3D/4D sondy ze 2D obrazu

- SW pro kontrastní vyšetření

- Měření i v MPR

- Panoramatické zobrazení

- Algoritmus pro automatické hodnocení mammárních nálezů

Parametry sond:

- 3D/4D konvexní abdominální sonda (single-crystal technologie), 1 - 6 MHz, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 80° ve 2D, včetně software pro provádění prenatálního echokardiografického vyšetřování

- 3D/4D mikrokonvexní vaginální sonda, 5 - 8 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, minimálně 150*80° ve 3D/4D zobrazení, + bioptický kit

- 2D konvexní abdominální sonda, frekvenční rozsah minimálně 2 - 5 MHz pro gynekologické a porodnické aplikace

### Odsavač zplodin A

Požadovaný počet: 3

Popis

Odsávač elektrochirurgického kouře pro laparoskopickou i otevřenou operativu.

Parametry

- Odsávací jednotka pro odtah a filtraci zplodin elektrochirurgického kouře

- Tři metody použití odtahu kouře: laparoskopický přístup, odtahová hadice nad otevřeným polem, koagulační pero s odtahovou hadičkou či hadicový nástavec na pero

- Nastavitelný průtok plynu

- Čtyřstupňový filtrační systém

- Filtrace plynu přes ULPA filtr na velikost částic od 0,15 µm

- Box filtru s přístupem pro 3 různé průměry hadic

- Životnost filtru minimálně 30 provozních hodin

- Indikace zbývající životnosti filtru

- Odlučovač kapalin

- Snímač pro aktivaci použitím elektrochirurgické jednotky

- Nožní ovládací spínač

- Hadicový set  pro otevřenou operativu

### Odsavač zplodin B

Požadovaný počet: 1

Popis

Specializovaný insuflátor s integrovaným odsáváním elektrochirurgického kouře pro laparoskopickou operativu.

Parametry

- Technologické řešení zajišťující kontinuální (neustálé) odsávaní elektrochirurgického kouře při využití bezmembránového trokaru pro  přístup do dutiny břišní za současného udržení kapnoperitonea bez kolapsu insuflované dutiny

- Nízkotlakové udržení stabilního kapnoperitonea se současným odsáváním kouře při použití jediného trokaru (přístupového portu) s obousměrným průtokem (insuflace a zároveň desuflace)

- Systém složený z řídicí jednotky (pumpy) regulující průtoku plynu, hadicového setu a přístupového portu

- Systém fungující nezávisle na funkci elektrochirurgické jednotky

- Systém musí umožňovat použití standardního trokaru

- Systém nastavitelný minimálně na 3 různé rychlostní úrovně regulace průtočnosti plynu

- Nastavitelný pracovní tlak

- Nejvyšší pracovní tlak maximálně do 30 mmHg

- Ochrana proti přetlaku (automatické vypouštění plynu při přetlaku)

- Připojení na tlakovou láhev s CO2

- Filtrace plynu přes ULPA filtr na velikost částic od 0,1 µm

- Hadicový set s filtrem

  - 12 ks – pro jednobodový přístup

  - 12 ks – pro standardní dvoubodový přístup s odsáváním kouře

- Trokar umožňující použití různých velikostí laparoskopických nástrojů bez nutnosti použití přechodky

- Trokar včetně optického obturátoru pro jednobodový přístup

  - 6 ks – průměr 12 mm, délka 100 mm

  - 6 ks – průměr 12 mm, délka 120 mm

  - 6 ks – průměr 12 mm, délka 150 mm

### Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - DICOM node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své DICOM hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

- ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

- ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

- ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odbor obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného DICOM nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.