# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Ultrazvuky

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

Obsah:	1

1. část:	Ultrazvukový přístroj střední třídy I.	2

2. část:	Ultrazvukový přístroj střední třídy II.	5

3. část:	Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy I.	8

4. část:	Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy II.	10

5. část:	Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy III.	13

6. část:	Ultrazvukový přístroj přenosný	16

7. část:	Ultrazvukový přístroj pro novorozence I.	18

8. část:	Ultrazvukový přístroj pro novorozence II.	21

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.	24

### Ultrazvukový přístroj střední třídy I.

Popis:

Ultrazvukový přístroj pro porodnické aplikace pro gynekologicko-porodnickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Ultrazvukový přístroj softwarově a hardwarově vybavený pro porodnické a fetální vyšetřovací postupy, s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D dopplerovského zobrazování k prenatální detekci těžkých VVV, poruch prenatálního vývoje CNS, srdce, plic a dalších orgánových systémů, s možností kalkulací a reportů pro porodnické aplikace, s možností budoucího rozšíření o 3D/4D aplikace a ultrazvukovou sondu.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj pro porodnické aplikace

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plně digitální přístroj, lehce ovladatelný

- Čisté harmonické zobrazení (příp. druhé i vyšší harmonické)

- Připojení minimálně 4 sond současně

- Elektronické přepínání sond

- Plochý LCD monitor, minimálně 21“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení

- Zobrazená ultrazvuková výseč na monitoru minimálně 18x24 cm

- Ovládací panel výškově nastavitelný, otočný nezávisle na LCD monitoru

- Pomocný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 10“

- Obrazová frekvence musí být minimálně 400 obr./s

- Přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minimimálně 500 GB

- Stand-by mód

- Provoz na 230V / 50 Hz i na baterie po dobu minimálně 30 minut (součástí nabídky)

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

- Splnění dalších a zvláštních požadavků uvedených níže

Požadovaná zobrazení:

- Anatomický M mód

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- PW – pulzní doppler

- Barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku (power a angio doppler)

- Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- Spektrální doppler

- Úhlové zobrazení (compound)

- ZOOM s vysokou citlivostí, vysokou rozlišovací schopností

- Mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky i ve vysokém stupni těhotenství

- Automatická optimalizace obrazu jak v B-módu tak i doppler

- Redukce ultrazvukových speklí ve více krocích

- Požadovaný post-processing:

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

- Gynekologická měření

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur

- Možnost budoucího rozšíření o SW pro prohlížení a semiautomatické měření objemu ze 3D, 4D nasnímaných datasetů (v přístroji)

- Možnost budoucího rozšíření o 3D/4D rendering

- Možnost budoucího rozšíření o 3D/4D MPR

- Fetální měření včetně sledování gestačního věku

- Automatická měření biometrických parametrů (minimálně FL, BPD, AC, HC)

- Automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu

- Možnost budoucího rozšíření o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat

- Měření i v MPR

- Měření i ZOOM v reálním čase i hold image (zmrazený obraz)

- Funkce Cine Lope minimálně 30s

Parametry sond:

- Abdominální konvexní sonda (single-crystal) s minimálním frekvenčním rozsahem 2 - 5 MHz, s pozorovacím úhlem minimálně 69°

- Vaginální sonda, elektronická, sektorová s minimálním frekvenčním rozsahem 4 - 8 MHz, se zobrazovacím úhlem minimálně 150°

- Možnost budoucího rozšíření o abdominální sondu (single-crystal) pro vyšetření dutiny břišní a pánve, umožňující zobrazení 3D s možností zobrazení na harmonických kmitočtech s minimálním frekvenčním rozsahem 2-5 MHz

Zvláštní požadavky:

  - Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

  - Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

### Ultrazvukový přístroj střední třídy II.

Popis:

Ultrazvukový přístroj  vyšší střední, pro gynekologickou, porodnickou, kardiologickou, neonatologickou, a genetickou diagnostiku pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Ultrazvukový přístroj vyšší střední třídy

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Základní požadavky:

Je požadován přístroj nejvyšší a nejmodernější technologické úrovně, který schopen provádět  vyšetření pro výše uvedené obory bez jakýchkoliv omezení.

Přístroj musí být vysoce mobilní, s váhou do max. 140 kg, dobře převozitelný, umožňovat rychlou dobou startu po převozu do 30 sec. Musí být vybaven vysoce kvalitním, plochým monitorem s uhlopříčkou alespoň 21,5“ (55 cm). Dynamika systému musí přesahovat 210 dB, rozsah pracovních frekvencí 1 – 18 MHz a snímková frekvence musí dosahovat alespoň 1000 snímků/sec. Přístroj musí být vybaven dostatečnou paměťovou kapacitou na HDD, alespoň 2,0 TB (2000GB). Přístroj musí umožňovat automatickou optimalizaci zobrazovacích parametrů s dynamickým obnovováním pro každý snímek ve všech druzích provozu, tedy 2D, v Dopplerských zobrazeních, 3D a 4D. Přístroj musí využívat nízkošumové připojení („pinless“) všech sond. Přístroj musí mít čtyři elektronicky přepínatelné vstupy ultrazvukových sond.

Konstrukce musí být robustní, odolná vysokému provoznímu zatížení, obsluha přístroje musí být založena na dotykovém panelu, nicméně klasická mechanická „QWERTY“ klávesnice pro zápis dat pacientů musí být součástí přístroje.

V dalším musí nezbytně splňovat tyto parametry:

Základní zobrazení B mód

- Alespoň 18 volitelných frekvencí na sondě

- Trapezoidní zobrazení na všech lineárních sondách alespoň 60º

- B mód steering alespoň  +/- 20 º i proti D steeringu

- Zoom dostupný v živém, zamraženém i duálním obrazu

- HD zoom

- Automatická dynamická optimalizace obrazu v každém snímku aktivovaná kontaktem sondy s tělem pacientky

- Kompoundní zobrazení s volitelným stupněm compoundingu

- Software pro redukci obrazových „specklí“ (speckle reduction)

- Nastavitelná rychlost ultrazvuku pro lipidózní struktury

- Všechna základní měření v 2D  obrazu, 3D objektech a dopplerských modalitách

- Automatická detekce a konturování rozhraní a plně automatické měření biometrických parametrů plodu (BPD, AC,HC, CRL APBD, TBD, FL, HL …..) ve volitelném pořadí a s automatickým záznamem do protokolu.

Dopplerovská zobrazení

- Barevný Doppler CDV, CDE s detekovatelnou rychlostí 450 cm/sec

- Spektrální PW Doppler s rychlostí až 20 m/ sec

- Tkáňový Doppler  DTI, barevný i spektrální

- Dopplerovský steering alespoň +/-20 º i proti B steeringu

- M mód kombinovatelný s barevným Dopplerem a THI a compoun

- Základní doplerovská měření, automatické hodnocení spektra v reálném čase

Panoramatické a objemové zobrazení,  zobrazení tkáňové elasticity

- Panoramatické zobrazení alespoň 200 cm včetně barevného mapování a možnosti měření v panoramatu

- 3D zobrazení na všech sondách

- 4D zobrazení na abdominální sondě, alespoň 33 vps

- 3D a 4D kompatibilní s THI, compoundingem

- Zobrazení série řezů – „Multi slice“

- Kontrastní zobrazení (CEUS) na konvex a lineár  sondě včetně sondy vaginální

- Měření a evaluace kontrastních studií a perfuzních parametrů

- Zobrazení, mapování a kvantifikace elasticity tkáně ( strain elastografie)

- na všech sondách

- Zobrazení , mapování a kvantifikace střihové tuhosti tkáně ( „shear vawe) na  všech typech sond (lineár, sektor, konvex)

- Přístroj musí umožňovat simultánní zobrazení z jiných modalit např. MR, CT

Konektivita systému

- Kompletní komunikace DICOM (minimálně Storage, Worklist, Query/Retrieve, Print)

- Přístroj musí umožňovat wireless připojení (WLAN 802.11), šíře pásma sítě 300Mbps, Dual Band 2,4/5,0 GHz, integrovaný v těle přístroje

- Nejméně 4 porty USB 2.0, z toho alespoň 2 přímo na ovládacím panelu

- 100/1000 Mb/s - base T ethernet

- 1 x Vstup / Výstup  HDMI

- 1 x Výstup  HDMI  pro přídavný monitor

Management obrazů, klipů a dat, záznamová media

- Záznam DICOM i PC kompatibilních formátů obrazů, protokolů a klipů na HD, kapacita HD minimálně 2TB (2000GB)

- Možnost sekvenčně otevírat záznamy konkrétních pacientů a přidávat další vyšetření pod jedno ID

- Integrovaná mechanika 25 – 100 GB  R/W BluRay, CD, DVD  ( video formát HD BluRay )  a možností záznamu s volitelnou kompresí

Požadované sondy

- Jsou požadovány sondy s možností fokuzace ve 3 kolmých rovinách (maticové) s nízkošumovým (pinless) připojením

- Konvexní abdominální 2D, frekvence  1 – 6 MHz

- Konvexní abdominální 2D, frekvence  3 – 8 MHz

- Vaginální mikrokonvexní sonda 2D, frekvence 4 – 9 MHz

- Sektorová sonda  pro fetální echo, frekvence 2,5 – 8 MHz

- Abdominální 4D sonda, frekvence 1 – 7 MHz

Požadovaná záznamová zařízení

- Černobílý digitální termoprinter obsluhovaný z klávesnice přístroje

- Přídavný monitor minimálně 21,5“ (55 cm) s připojením DVI

### Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy I.

Popis:

Prémiový ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Prémiový ultrazvukový přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Požadavky na vlastní přístroj

- Nový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie (třída Premium)

- Dobrá mobilita přístroje, šířka maximálně 60 cm, váha maximálně 125 kg

- Rychlý start přístroje maximálně do 30 sec po převozu, velmi tichý provoz, maximálně do 40 dB

- OLED monitor s uhlopříčkou minimálně 22‘ (56cm) zajišťující zobrazení diagnostické výseče 2D obrazu o velikosti minimálně 20 x 30 cm

- Integrovaný dotykový LCD panel o velikosti minimálně 15´´ (39 cm) s nastavitelným úhlem sklonu

- Minimálně čtyři aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových, maticových snímačů s pinless nízkošumovým připojením

- Aktivace vybrané sondy pouhým dotykem prstu, bez nutnosti jakékoliv další akce

- TGC/DGC realizována pomocí klasických mechanických tahových potenciometrů, nebo plně automatická

- Obslužný panel výškově stavitelný, s vysouvatelnou, mechanickou QWERTY klávesnicí

Požadované režimy zobrazení

- 2D (B-mód), s automatickou fokuzací  v každém obrazovém bodě u všech sond

- Volitelně 2D (B-mód) s manuálně řízeným fokusem s volitelným počtem bodů

- Reálně dosažitelná maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy minimálně 40 cm (nejenom stupnice - nutno prokázat na objektivním fantomu, nebo autorizovaných datech výrobce)

- Panoramatické zobrazení minimálně 60cm

- Všechny módy Dopplerského zobrazení – CFM, spektrum, Power, DTI, Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase

- Automatická optimalizace 2D obrazu i dopplerovského spektra bez nutnosti další aktivace uživatelem

- Simultánní triplexní režim v reálném čase na všech sondách

- Kompaundní zobrazení – nastavení minimálně ve více krocích (nejen On/Off)

- Redukce speklí – nastavení ve více krocích (nejen On/Off)

- Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (možnost nastavení ve více krocích)

- Automatická optimalizace 2D obrazu i dopplerovského spektra bez nutnosti další aktivace uživatelem

Požadavky na měření, výpočty a hodnocení obrazů

- Všechna standardní měření pro perinatologii v automatické a manuální formě, dále pak pro gynekologii a obecnou radiologii

- Automatická detekce, konturování a proměřování těžko diferencovatelných lezí

- Měření a evaluace kontrastních studií (zobrazení s kontrastní látkou, CEUS) v módu HMI, LMI i ADI

- Hodnocení perfuze včetně detailní grafické analýzy a možností vícečetného měření perfuzních parametrů ve více volitelných bodech dané oblasti

- Zobrazení, mapování a kvantifikace elasticity tkáně ( strain elastografie) na všech typech sond, konvexních, sektorových (vektorových) a lineárních

- Zobrazení, mapování a kvantifikace střihové tuhosti tkáně („shear vawe“) na všech typech sond, konvexních, sektorových (vektorových) a lineárních

- Možnost vícečetného měření rychlosti střihové vlny (m/sec) nebo E modulu (kPa) v SW kódovaném obrazu, měření „displacement“ a hodnocení kvality

Požadavky na dokumentaci a archivaci

- Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení v délce alespoň 5 min. resp. pro CEUS s neomezenou délkou.

- Ukládání dat v nativním formátu (RAW data) nebo Dicom formátu, která lze dále upravovat, při exportu možná konverze do běžných nelicencovaných formátů windows (JPG, BMP, TIFF, AVI, …)

- Alespoň 4 USB vstupy pro připojení externích zařízení typu Flash disk – z toho alespoň 2 na obslužném panelu.

- Kombinovaná disková jednotka pro BluRay, DVD, CD

- Možnost zobrazení obrázků z minulých vyšetření „side by side“ s vyšetřením živým (aktuálním)

- Termoprinter, kompletní komunikace DICOM (minimálně Storage, Worklist, Query/Retrieve, Print) po kabelu i bezdrátově

Požadavky na ultrazvukové sondy

- Konvexní sonda pro velmi obtížná abdominální vyšetření v rozsahu minimálně 1 – 3,5 MHz, reálná dosažitelná hloubka 2D zobrazení minimálně 40 cm

- Konvexní sonda pro běžná abdominální vyšetření s rozsahem 1 – 5 MHz, dosah 30 cm

- Konvexní sonda pro perinatologická a gynekologická vyšetření s rozsahem 2 – 9 MHz

- Sektorová sonda pro fetální echo, rozsah 1 – 5 MHz, footprint maximálně 28 mm

- Konvexní endokavitální sonda, frekvence 4 -9 MHz

### Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy II.

Popis:

Ultrazvukový přístroj s 3D/4D technologií pro gynekologicko-porodnickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Ultrazvukový přístroj v high-end kvalitě SW a HW vybavený pro porodnické a fetální vyšetřovací postupy, s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, 3D, 4D a dopplerovského zobrazování k prenatální detekci těžkých VVV, poruch prenatálního vývoje CNS, srdce, plic a dalších orgánových systémů, s možností kalkulací a reportů pro porodnické aplikace.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj s 3D/4D technologií

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Lehce ovladatelný, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu, podpora technologie matrixových sond

- Plně digitální přístroj, lehce ovladatelný

- Stranově i výškově nastavitelná klávesnice

- Plovoucí ovládací panel s elektronickým zdvihem

- S pulzním generátorem umožňujícím aktuálně měnit modulaci signálu

- Čisté harmonické zobrazení, bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)

- Připojení minim. 4 sond současně

- Elektronické přepínání sond

- Barevný min. 10,1“ ovládací touchpanel

- LCD monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 23“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení

- Alfanumerická klávesnice

- Držáky na obě dvě vaginální sondy

- Připojení originální (od výrobce přístroje) externí pracovní stanice s možností postprocessingu na uložených datech (možnost měření, možnost rekonstrukce 3D dat, možnost automatického měření objemů, tomografického zobrazení, 3D renderingu)

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 500 G

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD, 2x USB, barevnou profesionální fototiskárnou

- Barevná laserová tiskárna pro tisk komerčních fotografií připojená přes USB port

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF, RAW formát

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

- Splnění dalších a zvláštních požadavků uvedených níže

Požadovaná zobrazení:

- Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení, s možností duálních dynamických zobrazení, multiplanární zobrazení

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- CW – kontinuální doppler na konvexní a lineární sondě

- PW – pulzní doppler

- Barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku (power a angio doppler)

- Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí se zobrazením rychlostí v barevné škále

- Mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství

- Zobrazení krevního toku nedopplerovskými metodami

- ZOOM s vysokou citlivostí, vysokou rozlišovací schopností

- Automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky

- Vysoká obrazová frekvence, přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

- Na 3D/4D vaginální sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy)

Požadovaný post processing :

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur

- SW pro prohlížení a semiautomatické měření objemu ze 3D, 4D nasnímaných datasetů (v přístroji)

- 3D/4D rendering

- 3D/4D MPR

- Fetální echokardiografie

- Automatická měření biometrických parametrů (minimálně FL, BPD, AC, HC)

- Automatické měření NT a IT (schválené FMF) pomocí 2D sondy a také 3D/4D sondy ze 2D obrazu

- Měření i v MPR

- Automatické optimalizace náhledové roviny pro 3D/4D zobrazení (k odrušení překrývajících struktur před objektem zájmu ve 3D/4D)

- Automatického nastavení (optimalizace) boxu pro 3D/4D rendering jedním tlačítkem

Parametry sond:

- 3D/4D matrixová konvexní abdominální sonda, 1 - 6 MHz, min. 8000 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 85° ve 2D, min. 90° x 85° ve 3D/4D zobrazení, včetně software pro provádění prenatálního echokardiografického vyšetřování, s elektronickým vychylováním bez mechanických součástí

- 3D/4D mikrokonvexní vaginální sonda, 4 - 8 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel: min. 130° ve 2D, min. 156*85° ve 3D/4D zobrazení, + bioptický kit

- 2D konvexní abdominální sonda, 2 - 5 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 85° ve 2D, měření NT´ + bioptický kit

- 2D vaginální sonda, s frekvenčním rozsahem minimálně 4 – 9 MHz, harmonické zobrazení

- Součástí dodávky bude i pracovní stanice – výkonný PC s diskovým úložištěm cca. 4TB a vyhodnocovacím SW (shodný s SW v UZ přístroji) umožňující práci s daty z UZ přístroje v RAW formátu. Pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj a musí mít plnou DICOM 3.0 kompatibilitu (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)

### Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy III.

Popis:

Ultrazvukový přístroj s 3D/4D technologií pro gynekologicko-porodnickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Ultrazvukový přístroj v high-end kvalitě SW a HW vybavený pro porodnické a fetální vyšetřovací postupy, s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, 3D, 4D a dopplerovského zobrazování k prenatální detekci těžkých VVV, poruch prenatálního vývoje CNS, srdce, plic a dalších orgánových systémů, s možností kalkulací a reportů pro porodnické aplikace.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj s 3D/4D technologií

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plně digitální přístroj, lehce ovladatelný

- Stranově i výškově nastavitelná klávesnice

- Plovoucí ovládací panel s motorovým zdvihem

- Čisté harmonické zobrazení, bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)

- Připojení minim. 4 sond současně,

- Elektronické přepínání sond,

- Barevný min. 13“ ovládací touchpanel

- LCD monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 21,5“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení

- Digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu, nikoliv mechanické jezdce

- Automatické zmražení sond při nečinnosti po určeném čase

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 500 GB,

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD, 2x USB, barevnou profesionální fototiskárnou

- Bateriový provoz

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF

- Nahrávání celého vyšetření na USB nebo DVD

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

- Výstup na externí analogový i digitální monitor

- Splnění dalších a zvláštních požadavků uvedených níže

Požadovaná zobrazení:

- Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení, s možností duálních dynamických zobrazení, multiplanární zobrazení

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- PW – pulzní doppler

- Tkáňový doppler na konvexní sondě

- Barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku (power a angio doppler)

- Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- Nedopplerovské zobrazení pomalých toků

- Compaudní zobrazení

- Potlačení ultrazvukových speklí

- Mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství

- ZOOM s vysokou citlivostí, vysokou rozlišovací schopností

- Automatické zvětšení místa měření formou lupy

- Automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky

- Vysoká obrazová frekvence, přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

- Na 3D/4D vaginální sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy)

- Elastografie pro cervix pro predikci předčasného porodu

Požadovaný post processing :

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur

- SW pro prohlížení a automatické měření objemu ze 3D, 4D nasnímaných datasetů (v přístroji)

- SW pro provádění měření užívaných v porodnictví včetně parametrů pro vyšetření v I. Trimestru dle FMF

- 3D/4D rendering

- Nastavení pozice virtuálního světelného toku pro renderování ve 4D

- 3D/4D MPR

- Fetální echokardiografie

- Automatická měření biometrických parametrů (minimálně FL, BPD, AC, HC)

- Automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu

- Automatické měření NT a IT (schválené FMF) pomocí 2D sondy a také 3D/4D sondy ze 3D obrazu

- SW pro měření výkonu fetálního srdce vycházející z průtokových parametrů pravostranných oddílů srdce měřených PW dopplerem

- Měření i v MPR

- SW pro automatické zobrazení řezů fetálního mozku ve 3D

- SW pro automatizované zobrazení 9 řezů fetálního srdce ze 4D včetně barevného dopplera

Parametry sond:

- 3D/4D konvexní abdominální sonda (single-crystal technologie), 1 - 6 MHz, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 80° ve 2D, včetně software pro provádění prenatálního echokardiografického vyšetřování

- 3D/4D mikrokonvexní vaginální sonda, 5 - 8 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, minimálně 150*80° ve 3D/4D zobrazení, + bioptický kit

- 2D konvexní abdominální sonda, frekvenční rozsah minimálně 2 - 5 MHz pro gynekologické a porodnické aplikace

- 2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, s frekvenčním rozsahem minimálně 3 – 10 MHz, úhel zobrazení minimálně 170°

### Ultrazvukový přístroj přenosný

Popis:

Přenosný ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Ultrazvukový přístroj pro gynekologické a fetální vyšetřovací postupy s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, dopplerovského zobrazování. Je požadován software pro kompletní měření a výpočty v gynekologii, perinatologii i porodnictví. Přístroj musí umožňovat diagnostiku fetálního srdce.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Přenosný ultrazvukový přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Přenosný ultrazvukový přístroj

- Notebookový typ

- Nízká hmotnost max. 7,5kg včetně baterie

- Alespoň jedna hodina provozu na baterii, neomezená doba síťového provozu mimo vozík

- Obrazovka s úhlopříčkou min. 15“

- Interní SSD disk (bez pohyblivých součástí) s kapacitou min. 180 GB

- Možnost připojení externí obrazovky přes DVI nebo HDMI

- Snadná obsluha a QWERTY klávesnice přes mechanické ovládací prvky (tlačítka/přepínače/klávesy/páčky), ostatní funkce a výběry měření na dotykovém displeji

- Dynamický rozsah více než 200dB, snímková frekvence více než 1250 snímků/sec.

- Rychlý start do plné funkce, maximálně do 30 sec.

- Automatická optimalizace obrazu (auto gain)

- Mody zobrazení:

  - B-mód

  - Duální zobrazení

  - Duplexní zobrazení

  - Panoramatické zobrazení minimálně 50 cm

  - M-mód včetně anatomického M módu

  - Doppler barevný (CFM)

  - Doppler pulzní (PW)

  - Doppler výkonový (Power)

  - Tkáňový doppler barevný i spektrální

- Současné připojení alespoň 3 sond (možné řešit přepínačem na vozíku nebo adaptérem)

- Možnost nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování

- Zobrazování v harmonických frekvencích (harmonické zobrazování)

- Multipaprsková technologie snímání (compounding nejméně ve třech stupních)

- Software pro redukci specklí v obrazu

- Software pro zvýraznění punkční jehly

- Hloubka vyšetření minimálně 30 cm

- Alespoň 10x zoom v živém i zmrazeném obrazu

- Aplikace/funkce pro gynekologicko-porodnickou diagnostiku včetně měření

- Záznam jednotlivých snímků i videosekvencí (smyček)

- Maximální délka smyčka alespoň 20 vteřin

- Editace smyček (střih)

- Měření a popisy v uložených obrazech

- Snadné a rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (dočasné/emergentní ID)

- Rozhraní pro export či archivaci záznamů:

  - Alespoň 4 x USB

  - Síťové připojení k PACS a to i bezdrátově, DICOM Store, Worklist, Query/Retrieve, Print

  - Formáty exportovaných záznamů: DICOM 3, JPEG, AVI

- Možnost připojení čtečky čárového kódu pacienta (QR i 1D)

- Vozík pro fixaci a převoz s držáky na sondy a gel – součástí nabídky

- Vozík musí mít integrovaný systém nabíjení přístroje automaticky po fixaci přístroje ve vozíku

- Sondy:

  - Konvexní abdominální, minimální frekvenční rozsah cca. 1,5 – 5 MHz

  - Endovaginální, minimální frekvenční rozsah cca. 4 - 10 MHz s punkčním zařízením

### Ultrazvukový přístroj pro novorozence I.

Popis:

Ultrazvukový přístroj pro novorozeneckou kliniku Masarykovy nemocnice, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Mobilní diagnostický ultrazvukový přístroj pro interní a kardiovaskulární diagnostiku v neonatologii pro novorozeneckou kliniku, který bude využit jako převozný mezi inkubátory dětských pacientů. Ultrazvukový přístroj softwarově a hardwarově vybavený pro interní a kardiovaskulární vyšetřovací postupy novorozenců. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D a dopplerovské zobrazování srdce a cév, s možností kalkulací a reportů.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plně digitální mobilní přístroj

- Pojízdný s váhou do 85 kg

- Širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách,

- Plochý barevný LCD monitor min. 21" s vysokou rozlišovací schopností, výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni

- Otočný a výškově nastavitelný ovládací panel

- Pomocný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 10“

- Minimálně 4 aktivní porty pro připojení sond

- Dynamický rozsah min. 250 dB

- Frekvenční rozsah přístroje min. 1 - 18 MHz

- Nastavení TGC na dotykovém displeji

- QWERTY klávesnice zajíždějící do ovládacího panelu nebo jako součást ovládacího panelu nebo na dotykovém displeji

- Obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec

- Archivační zařízení – integrovaná pracovní databázová stanice včetně softwaru pro uchovávání obrázků a smyček a možnost jejich následného exportu (integrovaná mechanika)

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 1 TB

- Standby režim

- Start systému z úplného vypnutí do 100 s, do 30 s z režimu spánku

- Bateriový provoz

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Minimálně 2x USB porty na ovládacím panelu

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- Ohřívač ultrazvukového gelu s termostatem a regulací teploty

- Nožní pedál s dvěma programovatelnými pedály

Požadovaná zobrazení:

- B-mód

- M-mód

- Anatomický M-mód

- Barevný M-mód

- Barevné dopplerovské mapování

- PW Doppler

- CW Doppler na všech kardiologických sondách

- Doppler včetně HPRF módu

- Automatického nastavení úhlové korekce

- Tkáňové dopplerovské zobrazení pro kardiologické vyšetření

- Duplexní i triplexní režim zobrazení

- Aplikační software kardiologický, vaskulární, radiologický

- Laterální gain nebo obdobná technologie umožňující zlepšit kvalitu obrazu v laterálním směru

- Systém pro automatickou optimalizaci 2D obrazu včetně optimalizace dopplerovského spektra

- Automatická optimalizace nastavení energie Dopplera

- Automatická optimalizace zesílení barevného dopplerovského módu na základě detekovaných toků

- Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM

- Panoramatické zobrazování

- Software pro zvýraznění punkční jehly

- Systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)

- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách

- Možnost budoucího rozšíření o SW pro automatizované měření IMT

- Možnost budoucího rozšíření o 3D/4D zobrazení

Požadovaný post processing :

- Standardní výpočty pro cévní vyšetření, kardiologií a obecnou radiologii

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- software pro kardiovaskulární aplikace (měření a výpočty) již v přístroji – konfigurovatelnost nabídky funkcí (minimálně 40 uživatelských přednastavení na jednu sondu)

- měření a kalkulace délek, ploch, objemů (simpsonova a l-A metody včetně bi- a multiplane kalkulací)

- M-mód měření délek, času, akcelerace

- doppler. měření rychlosti, tlak. gradientu, srdečního výdeje, rovnice kontinuity, PHT, podílová měření, pulsatilní a resistenční index,

- průtok včetně časového integrálu rychlosti, indexů, diferenciálních parametrů(dp/dt atd.)

- volumetrie levé komory, kalkulace objemů, stroke volume a ejekční frakce

- měření srdeční frekvence v M-módu tak I PW a CW módu

Požadavek na sondy:

- Přístroj musí umět pracovat se sondami typu "Single Crystal", popř. s akustickým zesilovačem a technickým řešením zlepšující axiální a laterální rozlišení.

- konvexní abdominální sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 3 - 9 MHz typu „Single Crystal“

- kardiologická sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 3 – 8 MHz

- kardiologická sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 4 – 12 MHz

- mikrokonvexní sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 5 – 8 MHz

- lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 5 – 16 MHz s šíři max. 40mm

- lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 7 – 16 MHz typu „hokejka“

### Ultrazvukový přístroj pro novorozence II.

Popis:

UZ přístroj pro dětské a dorostové oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Mobilní diagnostický ultrazvukový přístroj pro interní a kardiovaskulární diagnostiku v neonatologii pro novorozeneckou kliniku, který bude využit jako převozný mezi inkubátory dětských pacientů. Ultrazvukový přístroj softwarově a hardwarově vybavený pro interní a kardiovaskulární vyšetřovací postupy novorozenců. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D a dopplerovské zobrazování srdce a cév, s možností kalkulací a reportů.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	UZ přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plně digitální mobilní přístroj

- Pojízdný s váhou do 85kg

- Širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách,

- Plochý barevný LCD monitor min. 17" s vysokou rozlišovací schopností, výškově a stranově stavitelný

- Výškově nastavitelný ovládací panel

- Pomocný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 8“

- Minimálně 3 aktivní porty pro připojení sond

- Dynamický rozsah min. 250 dB

- Frekvenční rozsah přístroje min. 1 - 18 MHz

- QWERTY klávesnice zajíždějící do ovládacího panelu nebo jako součást ovládacího panelu nebo na dotykovém displeji

- Obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec

- Archivační zařízení – integrovaná pracovní databázová stanice včetně softwaru pro uchovávání obrázků a smyček a možnost jejich následného exportu (integrovaná mechanika)

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 500GB

- Standby režim

- Start systému z úplného vypnutí do 70 s, do 30 s z režimu spánku

- Bateriový provoz

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Minimálně 1x USB porty na ovládacím panelu

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- Programovatelný nožní pedál

Požadovaná zobrazení:

- B-mód

- M-mód

- Anatomický M-mód

- Barevný M-mód

- Barevné dopplerovské mapování

- PW Doppler

- CW Doppler na všech kardiologických sondách

- Doppler včetně HPRF módu

- Automatického nastavení úhlové korekce

- Tkáňové dopplerovské zobrazení pro kardiologické vyšetření

- Duplexní i triplexní režim zobrazení

- Aplikační software kardiologický, vaskulární, radiologický

- Laterální gain nebo obdobná technologie umožňující zlepšit kvalitu obrazu v laterálním směru

- Systém pro automatickou optimalizaci 2D obrazu včetně optimalizace dopplerovského spektra

- Automatická optimalizace nastavení energie Dopplera

- Automatická optimalizace zesílení barevného dopplerovského módu na základě detekovaných toků

- Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM

- Software pro zvýraznění punkční jehly

- Systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off)

- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách

- Možnost budoucího rozšíření o SW pro automatizované měření IMT

- Možnost budoucího rozšíření o 3D/4D zobrazení

Požadovaný post processing :

- Standardní výpočty pro cévní vyšetření, kardiologií a obecnou radiologii

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- veškerý software pro kardiovaskulární aplikace (měření a výpočty) již v přístroji – konfigurovatelnost nabídky funkcí (minimálně 40 uživatelských přednastavení na jednu sondu)

- měření a kalkulace délek, ploch, objemů (simpsonova a l-A metody včetně bi- a multiplane kalkulací)

- M-mód měření délek, času, akcelerace

- doppler. měření rychlosti, tlak. gradientu, srdečního výdeje, rovnice kontinuity, PHT, podílová měření, pulsatilní a resistenční index,

- průtok včetně časového integrálu rychlosti, indexů, diferenciálních parametrů(dp/dt atd.)

- volumetrie levé komory, kalkulace objemů, stroke volume a ejekční frakce

- měření srdeční frekvence v M-módu tak I PW a CW módu

Požadavek na sondy:

- sondy s vysokým axiálním a laterálním rozlišením, typu "Single Crystal", popř. s akustickým zesilovačem a technickým řešením zlepšující axiální a laterální rozlišení.

- konvexní abdominální sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 3 - 9 MHz typu „Single Crystal“, poloměr zakřivení musí být maximálně do 40 mm

- kardiologická sonda pro vyšetření nejmenších dětí, s frekvenčním rozsahem minimálně 4 – 9 MHz

- mikrokonvexní sonda pro neonatologická vyšetření, s frekvenčním rozsahem minimálně 5 – 8 MHz

- lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 7 – 15 MHz typu „hokejka“, s aktivní šíří maximálně 40 mm, sonda bude určena pro metody PICC (periferní zavádění centrálního katetru)

### Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - DICOM node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své DICOM hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

- ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

- ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

- ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odbor obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného DICOM nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.