# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Lůžka a stoly  - II.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Nemocniční lůžko polohovatelné	3

2. část:	Porodní lůžko	10

3. část:	Polohovací postele pro první dobu porodní	11

### Nemocniční lůžko polohovatelné

Popis: Polohovatelné nemocniční lůžko se zábranami, hrazdou a zdravotní matrací pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Konstrukce lůžka přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu.

Seznam požadovaných položek:

- 30 ks	Nemocniční lůžko

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Nemocniční lůžko

- Shoda s platnou normou EN 60601-2-52, v platném znění, bez výhrad, doložení certifikátem o shodě (prohlášení o shodě odpovídající konkrétnímu typu lůžka v konkrétní modifikaci)

- Stabilní konstrukce lůžka

- Vnější šířka lůžka maximálně 105 cm (vnější šířkou lůžka je myšlena nejdelší vzdálenost mezi vnějšími obrysy lůžka bez uživatelsky odnímatelného příslušenství lůžka), lůžko s nesklopenými postranicemi musí projet dveřmi o šířce 110 cm

- Rozměr ložní plochy minimálně délka 200 cm, šířka 88 cm v základním postavení (myšleno bez prodloužení, tedy nejmenší možný vnitřní rozměry lůžka)

- Běžná pracovní zátěž (nosnost) minimálně 250 kg

- Zdvih ložné plochy od podlahy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 42 cm až 75 cm

- Čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů

- Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil (prevenci dekubitů)

- Polohování lýtkové části mechanicky

- Integrované prodloužení/zkrácení lůžka včetně aretace

- Prodloužení/zkrácení lůžka o 15 cm

- Lehce omyvatelné ložní díly lůžka

- Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost – povrch plastových dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci

- Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně +12°/-12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta

- Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač pro CRP musí výt volně přístupný v jakékoliv poloze lůžka a jeho částí se sklopenými a bez sklopených postranic

- Kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací (zámky) proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů (barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce), povrch čel nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci

- Kompaktní plastové dělené svisle sklopné tříčtvrteční postranice s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla, sklopení musí být brzděné (tlumené) a musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení s přesáhnutím půdorysu lůžka o maximálně 10 cm, nepřipouští se překlopení postranic, možnost výběru barevných dekorů (barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce), povrch čel nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci

- Kolečka

  - Průměr minimálně 150 mm

  - centrální ovládání brzd minimálně dvěma nožními dvouramennými překlopnými brzdovými pákami v nožní části lůžka nebo s nožní pákou po celé šířce nožní části lůžka, v případě dvouramenné nožní překlopné brzdové páky nesmí být hlouběji od půdorysného obrysu lůžka do jeho středu ze strany postranic o více než 80mm,

  - brzditelná se směrovou aretací

  - antistatická kolečka

  - kolečka nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka

- Páté centrální kolečko mechanicky zdvihatelné a odpružené usnadňující manipulaci a pro bezpečný a jednodušší transport

  - odpružené centrální kolečko musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce 30mm

  - ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka) nebo samostatné nožní ovládání, které nesmí být hlouběji od půdorysného obrysu lůžka do jeho středu ze strany postranic o více než 80mm

  - v případě konstrukce centrálního kolečka s trvale nastaveným směrem, musí být odpružené a musí umožňovat spuštění a nadzdvižení vzhledem k podlaze, toto ovládání musí být realizováno na nožních dvouramenných překlopných brzdových pákách

  - v případě konstrukce centrálního kolečka jako otočného prvku, musí být odpružené a aretace kolečka do přímého směru musí být ovládána na společné nožní dvouramenné překlopné brzdové páce nebo samostatném ovládání

- Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka, možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (resuscitační poloha CRP, Trendelenburgova poloha, Kardiacké křeslo)

- Pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka

- Symboly u ovládacích prvků na ovladačích musejí být jasné a zřejmé, co vyjadřují (opatření proti mylné manipulaci),

- Oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství na bocích lůžka

- Výsuvná polička na lůžkoviny u nožního čela

- Ochrana proti nárazu (ochranná nárazová kolečka) v rozích lůžka

- Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači

- Bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený (spirálový) přívodní (napájecí) kabel o délce minimálně 3 m od čela lůžka při natažení s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, dezinfekci a UV záření

- Svod elektrického potenciálu - potenciálové propojení včetně minimálně 3m kabelu s koncovkami

- Nedestruktivní proudová ochrana motorů před přetížením (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)

- Příslušenství

  - Teleskopický infuzní stojan nerezový nebo ze slitiny nepodléhající korozi, 4 kovové háčky, aretace proti samovolnému otáčení, s možností použití ve všech rozích postele

  - Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu lůžka

- Zdravotnická matrace ke každému lůžku

  - Pasivní antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu

  - Jádro ze studeného nebo PUR pěny, zajišťující zónovou tuhost ve 3 zónách

  - Rozměr matrace dokonale kopírující tvar lůžka

  - minimálně 3 zóny (hlava, tělo, paty)

  - zpevněné okraje tužší pěnou

  - Výška matrace 14 cm

  - Potah snadno snímatelný se zipem dokola 360° s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný (2000mm vodního sloupce), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech

### Porodní lůžko

Popis: Porodní postel pro pacientky před, po a během porodu na porodní sál.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Porodní lůžko

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Porodní lůžko

- Mobilní na 4 kolečkách o průměru 150 mm nebo 200 mm

- Alespoň 3 brzditelná kolečka

- Pacientské (uživatelské) zatížení lůžka alespoň 220 kg

- Pacientské (uživatelské) zatížení nožní části alespoň 90 kg

- Ložná plocha alespoň ze 3 dílů

- Elektricky nastavitelný zádový díl

- Elektricky nastavitelný sedací díl

- Elektricky nastavitelná výška ložné plochy

- Nastavení ložné plochy do Trendelenburgovy polohy

- Rozsah nastavení výšky alespoň od 62 do 95 cm včetně matrace

- Úhel nastavení zádového dílu v rozsahu alespoň 0 až +65 stupňů

- Podnožní díl zasunutelný pod sedací nebo odstranitelný

- Podnožní díl samostatně polohovatelný

- Jeden pár dělitelných podpěr nohou nastavitelných do polohy lýtkových opěr nebo opěr chodidel

- Úchyty pro rodičku u pánve rodičky

- Boční zábrany

- Bezešvé polstrování

- Odnímatelné čelo u hlavy pacientky

- Odpadní nádoba na sekrety – nerezová

- Pacientská hrazda

- Infuzní stojan součástí

- Držák/závěs pro ruční ovladač

- Výškově nastavitelná lékařská židle součástí nabídky

### Polohovací postele pro první dobu porodní

Popis: Polohovací lůžka pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.. Nemocniční elektrické lůžko se zábranami, hrazdou a zdravotní matrací.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Polohovací lůžko pro první dobu porodní včetně příslušenství

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- shoda s platnou normu EN 60601-2-52

- velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka

- vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100 cm

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg

- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta, vizuální indikace bezpečné (tj. nejnižší) pozice lůžka

- čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90 cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor (sklonoměr) náklonu zádového dílu

- ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta

- ložná plocha RTG transparentní s držákem kazety pod ložnou plochou

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm

- náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta, integrovaný indikátor (sklonoměr) TR/ATR náklonu

- oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)

- kompaktní (velmi snadno čistitelná) plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů, hlavové čelo s konstantní výškou pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů, apod.

- kompaktní (velmi snadno čistitelné) plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním shora (na nebo nad úrovní ložné plochy)

- možnost výběru barevných dekorů

- plynulé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř

- v postranicích integrované oboustranné ovladače s ochranou proti nechtěnému polohování

- oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, náklon zádového dílu 30°, případně další)

- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm

- systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.)

- systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení

- postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství

- zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou stavu na sesterském panelu

- bezpečnostní noční podsvícení lůžka

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel

- Příslušenství:

  - teleskopický nerezový infuzní stojan, 4 kovové háčky, aretace proti samovolnému otáčení

  - hrazda lakovaná zesílená, hrazdička plastová včetně popruhu s navijákem

  - kovový držák nádoby a kovový držák sáčku na moč

  - veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu lůžka

- Zdravotní matrace:

  - pasivní antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu

  - jádro matrace kombinované ze studených PU pěn, nosná část z pěny o hustotě minimálně 40 kg/m3, odpor proti stlačení maximálně 4,0 kPa/m2, na povrchu vrstva minimálně 5 cm z pěny o hustotě minimálně 50 kg/m3, odpor proti stlačení maximálně 3,6 kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny se sníženou hořlavostí (CRIB 5)

  - potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené

  - materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (CRIB 7)

  - na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci

  - nosnost minimálně 200kg

  - rozměr dle lůžka, výška minimálně 14 cm

Další a zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást předkládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem (produktové datasheety apod.).

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.