### Operační lampa s LED technologií a kamerou

Požadovaný počet: 1

Popis

Operační lampa s LED technologií, 2 rameny, full HD kamerou v těle satelitního svítidla

Parametry

- Operační světlo na stropní závěs

- Dvouramenné (dvou svítidlové)

- Zdroj studeného světla - LED diody

Hlavní světlo:

- Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 160 000 lux

- Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně 27 cm

- Nejnižší nastavitelná pozice hlavy alespoň 150 cm od země pro svícení v horizontálním směru

Satelitní světlo:

- Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 120 000 lux.

- Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně 20 cm

Ostatní parametry svítidel:

- Systém LED diod umístěných do korpusu svítidla s mísením světla přímo v jednotce LED

- Nastavitelný průměr osvětleného pole

- Elektronická fokusace světla

- Pracovní vzdálenost v rozsahu alespoň 700-1500mm

- Teplota chromatičnosti CCT 4500°K (±700°K)

- Index podání barev Ra minimálně 95

- Hloubka osvětlení L1 + L2 (20%) minimálně 1100 mm

- Hloubka osvětlení L1 + L2 (60%) minimálně 400 mm

- Plynulé nastavení intenzity obou světel i samostatně pro hlavní či satelitní svítidlo v rozsahu alespoň od 20% do 100%

- Mód endoskopického osvětlení

- Homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů

- Celkové vyzařování každého svítidla při 130 000 luxech ve vzdálenosti 1m maximálně 500 W/m2 tj. maximálně 3,85 mW/m2.lux

- Multifunkční ovládací panel kombinovaný (nástěnný či mobilní) pro volbu funkcí operačního svítidla i kamerového systému s funkcemi on/off, adjustace intenzity světla, hloubky osvětlení, elektronické fokusace světla, synchronizace hlavního / satelitního světla a endoosvětlení pro laparoskopii

- Dálkové ovládání světel (remote control)

- Třetí rameno s plochou obrazovkou o úhlopříčce minimálně 26" a maximálně 36" k zobrazení videosignálu z kamery

- Ke každému svítidlu minimálně 3 sterilizovatelné rukojeti

- Snadné čištění a dezinfekce svítidel

- Kompatibilita s laminárním prouděním

- Snadné polohování a malé prostorové nároky

- Garance životnosti LED zdrojů minimálně 40 000 hodin s kontrolním mikroprocesorem

- Výškově nastavitelné, naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité kovové materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany)

  - Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutí vlivem UV záření nebo stáří

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení

  - Veškerý pohyb bez akustických projevů (např. vlivem tření, volnosti spojů a jiné)

HD kamera :

- HD kamera umístěná do satelitního svítidla

- Minimálně 10 x optický ZOOM

- Minimálně 12 x digitální ZOOM

- Odstup signál-šum minimálně 50dB

- Otáčení obrazu

- Vyvážení bílé barvy

- Nastavení kontrastu

- Ostření obrazu

- Medicínské provedení

- Výstup signálu (přípojka)pro zpracování videa bude umístěn na stěně vedlejší přilehlé místnosti

- Ovládání kamery sdruženo v ovládacím panelu či dálkovém ovládání operačního svítidla

Stavební připravenost:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvody energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu)

- Součástí dodávky musí být dodání a instalace elektrického rozvaděče (pokud je technologií vyžadován), dodávka kotvících komponent či úpravu stávajících a dalšího spotřebního a instalačního materiálu, zakrytí a začištění otvorů po původním technickém řešení