Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Ventilátor pro dlouhodobou ventilaci pro Nemocnici Teplice, o.z.“

Popis:

Plicní ventilátor pro interní oddělení JIP nemocnice Teplice, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Ventilační přístroj pro dlouhodobou ventilaci pacientů na Jednotce intenzivní péče. Ventilační přístroj s automatickým režimem ventilace po zadání základních údajů o pacientovi tj. se snadnou ventilací pro lékaře s menšími zkušenostmi s UPV pracující na JIP.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Plicní ventilátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Ventilační parametry: ventilace dospělých pacientů a dětí, široká nabídka ventilačních režimů: CMV, PCV, P-SIMV, V-SIMV, ventilační režimy s garantovaným objemem /P-CMV VG, P-SIMV VG/ ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou, APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, BiLEVEL – ventilace na dvou tlakových hladinách, režim automatizovaného odvykání, adaptivní ventilační režim

- I: E dle měření plicní mechaniky pacienta, apnoe zálohová

- Nastavitelná kompenzace odporu endotracheální rourky, tracheostomické kanyly

- Sledování minimálně objem a průtok

- Objem: jednotlivý a minutový objem

- Tlak: PEEP/CPAP, peak, mean

- Čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechové frekvence

- Průtok: inspirační a expirační špička

- Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu

- Monitorace plicní mechaniky – alespoň poddajnost, rezistence, expirační časová konstanta, automatické měření

- Vestavěná kapnometrie

- Měření autopeep a inflekčních bodů včetně grafiky

- Měření dechové frekvence a spontánní dechové frekvence minimálně v rozsahu 0 – 300 dechů/minutu

- Vypočítávání parametrů z křivek:

  - Kompliance v rozsahu minimálně 0 – 600 ml / mbar

  - Rezistence v rozsahu minimálně 0 – 900 mbar

- Akustické a optické alarmy chybových stavů – alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnoe interval, koncentrace O2, vadná čidla

- Přehledná, barevná dotyková obrazovka minimálně 15“

- Jednoduché intuitivní ovládání - změna režimů pomocí dotykové obrazovky i ovládacího kolečka v českém jazyce

- 3 stopy na obrazovce uživatelsky konfigurovatelné

- Připojení na rozvod medicinálních plynů

- Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz na min. 30min)

- Pojízdný vozík / podvozek pro přístroj

- Příslušenství:

  - Tlaková hadice na přívod o délce min. 3m

  - Držák dýchacího okruhu

  - 2ks pacientský okruh

  - 2ks expirační ventil s membránou

- Vestavěná nebulizace min. 8ml pro podávání léků

- Tepelný zvlhčovač podobný typu HME Booster

- Procedury: podání 100 % O2, odsávání, manuální ventilace, měření okluzního tlaku, Intrinsic PEEP, pozastavení inspirace a exspirace, index mělkého dýchání RSBI

- Snadná dekontaminace po použití u infekčního pacienta – je tím myšlena snadná a především příliš času déletrvajícími procedurami neobnášející dekontaminace přístroje při použití u infekčně rizikového pacienta se záchytem rezistenčních kmenů v dýchacích cestách (např. nutnost výměn častějších součástí okruhů, nebo nutnost rozebírání komponentů přístroje při styku s takovýmto pacientem)

- Záruka min. 24 měsíců na přístroj i na příslušenství

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis