# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Monitory a monitorovací stanice II - Monitory životních funkcí - část 1

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

Monitory životních funkcí k resuscitačním inkubátorům	1

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.	2

### Monitory životních funkcí k resuscitačním inkubátorům

Popis:

Monitory vitálních funkcí pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 5 ks	Monitor životních funkcí, Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Barevný LCD displej pro zobrazení monitorace a parametrů s úhlopříčkou minimálně 12“

- Zobrazení minimálně 6 křivek současně na displeji

- Světelné a zvukové alarmy s nastavitelnou intenzitou

- Nastavitelné horní i dolní limity alarmů

- Minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů

- Paměť minimálně 24 hodin s minimálně 10s rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy s automatickou synchronizací na centrálu

- Specifické softwarové vybavení pro monitorování novorozenců všech hmotnostních kategorií (500g a výše)

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- Napájení ze sítě (230V/50 Hz) i baterii

- Nabíjecí baterie součástí nabídky

- Výdrž baterie minimálně 3 hod.

- Připojení externích zařízení např. ventilátor, inkubátor (včetně zobrazení a ukládání přenesených dat na centrálním monitoru) včetně dodání potřebného HW a SW

- Monitor musí být kompatibilní se stávající centrální monitorovací stanicí - Infinity Central Station Dräger Medical, včetně potřebných licencí pro komunikaci mezi monitorem a centrálou

- Komunikace s centrálním monitorem pomocí LAN

- Připevnění k lůžku – závěsné nebo připevněné na tyč popř. eurolištu včetně dodání všech potřebných komponent k připevnění

- Řešení vhodné pro transport - hmotnost maximálně 6 kg

- Technologie filtrace pohybových artefaktů

- Monitorované parametry:

  - 3 svodové EKG a jeho analýza, musí umět zobrazit dva libovolné svody

  - NIBP

  - Minimálně 2x IBP

  - SpO2 - technologie Masimo

  - Minimálně 2x teplota

  - Měření kapnometrie – metodou mainstream

  - EEG

  - Dechová frekvence - křivka impedanční metodou

  - Transkutánní plyny O2/CO2

  - Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, oxymetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie, extrasystoly)

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1% do 100%

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30 do 240 tepů/minutu

- Příslušenství ke každému monitoru:

  - Pacientský kabel pro připojení EKG elektrod včetně dodání EKG elektrod vhodných pro novorozence

  - Novorozenecká čidla pro připojení pulzního oxymetru

  - Hadice a sady manžet pro měření NIBP

  - Minimálně 10ks kožní teplotní čidlo

  - Minimálně 10ks rektální teplotní čidlo

  - Příslušenství pro měření IBP

  - Senzor pro měření kapnometrie

  - Příslušenství pro měření EEG signálu

  - Příslušenství pro měření dechové křivky pomocí impedančního senzoru

- Veškeré příslušenství určené pro novorozence o hmotnosti 500g a výše

- Veškeré příslušenství nutné k měření výše uvedených parametrů

### Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - DICOM node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své DICOM hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

- ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

- ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

- ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odbor obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného DICOM nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.