# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Dodávka zdravotnických přístrojů

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Přístroj pro řízenou hypotermii se servořízením teploty pacienta	2

2. část:	Mobilní odsávačka	4

3. část:	12-svodové EKG s vysokým rozlišením pro novorozence	5

4. část:	Elektrická odsávačka dýchacích cest	7

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.	8

### Přístroj pro řízenou hypotermii se servořízením teploty pacienta

Popis:

Přístroj pro řízenou hypotermii pro Neonatologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a pro dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o. z. Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

Přístroj č. 1 – 1 ks (Masarykova nemocnice, Neonatologická klinika)

Přístroj č. 2 – 1 ks (Nemocnice Most, Dětské a dorostové oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Přístroj pro řízenou hypotermii

- Hypotermický systém udržující teplotu těla novorozeneckého pacienta v rozsahu ± 0,3 °C

- Jednoduchý a kompaktní systém se snadnou manipulací

- Možnost umístění na polici inkubátoru nebo vyhřívaného lůžka

- Hlasitost maximálně 55 dB

- Specializovaný systém pro použití u novorozenců

- Pro okamžitý provoz, bez nutnosti dalších doplnění/rozšíření

- Přednastavené profily pro hypotermii i ohřívání pacienta dle aktuálně platných protokolů a doporučení pro tento terapeutický postup:

  - Přednastavení doby chlazení a ohřevu

  - Přednastavení doby chlazení a ohřevu a kontrola teploty pomocí rektální sondy

  - Možnost úpravy průběhu jednotlivých fází terapie s vytvořením individuálního automatického terapeutického profilu

  - Možnost uložení obsluhou naprogramovaného režimu jako přednastaveného režimu pro další využití

- Nastavení teploty od 12 °C do 38 °C

- Kontrolní monitorovací systém teploty pomocí kožní teplotní sondy

- Rozlišení měřené teploty maximálně 0,3 °C

- Servo režim řízení teploty novorozence pomocí rektální/ezofageální teplotní sondy

- Barevný displej pro zobrazení průběhu terapie

- Software pro ovládání a řízení v českém jazyce

- Hygienicky bezpečný - uzavřený systém chladícího média s objemem maximálně 2 L (pro rychlou reakci na změny tělesné teploty)

- Přístroj musí umožňovat uchování všech měřených a nastavených dat, formou externí (USB, paměťové karty) nebo interní paměti

- Chlazení kapalinou

- Příslušenství:

  - 6 kusů podložek obepínající novorozence pro chlazení/ohřev

  - 10 kusů rektální/ezofageální sonda – jednorázové

  - 2 kusy kožní sondy – na vícero použití

  - Propojovací tepelně izolované hadice pro připojení matrace k přístroji

  - Veškeré příslušenství nutné pro provoz přístroje

- Alarmy: vysoká teplota, málo kapaliny, žádná kapalina

- Vozík umožňující umístění CFM (aEEG) monitoru

- Napájení: 230 V/50 Hz

- Provoz i na interní baterii - minimálně pro uchování aktuálního terapeutického profilu v případě výpadku zdroje elektrické energie

- Hmotnost maximálně 15 kg včetně náplně

### Mobilní odsávačka

Popis:

Mobilní odsávačka pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Mobilní odsávačka

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Mobilní odsávačka

- Mobilní elektrická odsávačka s vozíkem pro dospělé pacienty

- Pojízdná na zabrzditelných kolečkách

- Nastavitelný podtlak, plynulá regulace vakua

- Manometr pro snadnou orientaci nastavení podtlaku

- Dosažitelný odsávací podtlak minimálně 0,9 bar (90 kPa)

- Maximální sací výkon minimálně 40 l/min

- Vícestupňová ochrana s nádobou proti přesátí či jiný ochranný mechanismus

- Možnost používání nádob na sekret různých objemů

- Uchycení pro minimálně dvě lahve různého objemu vedle sebe (součástí dodávky veškeré potřebné držáky pro uchycení 2 kusů lahví a dalšího potřebného příslušenství)

- Součástí dodávky musí být ke každé odsávačce:

  - 5 ks	odsávacích lahví o nejmenším možném objemu, který lze u nabízené odsávačky použít, lahve musí být buď:

    - znovupouživatelné, autoklávovatelné, omyvatelné, z nereznoucího materiálu, včetně víka a veškerého nutného příslušenství, nebo pokud nelze dodat pouze autoklávovatelné lahve, do kterých lze odsávat přímo, tak dodat

    - znovupouživatelné, autoklávovatelné nebo dezinfikovatelné, omyvatelné, z nereznoucího materiálu včetně minimálně 5 jednorázových vaků na sekret ke každé odsávačce

  - 5 ks 	odsávacích lahví o objemu přibližně 2000 ml, znovupouživatelných, autoklávovatelných nebo dezinfikovatelných, omyvatelných, z nereznoucího materiálu včetně minimálně 5 jednorázových vaků na sekret o objemu přibližně 2000 ml ke každé odsávačce

- Silikonový odsávací okruh včetně veškerého nutného příslušenství, po 1 kusu ke každé odsávačce

- Hlučnost maximálně 55 dB

- Snadné ovládání a manipulovatelnost

- Světelná indikace chodu

- Provoz na 230 V /50 Hz

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství potřebné k uvedení přístroje do provozu

### 12-svodové EKG s vysokým rozlišením pro novorozence

Popis:

12 svodový EKG přístroj s vysokým rozlišením s interpretací od novorozeneckého věku pro Neonatologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	12 svodový EKG přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

12 svodový EKG přístroj

- Přenosný 12 svodový EKG přístroj včetně tiskárny

- Přístroj vhodný pro novorozence a malé děti

- Barevný LCD displej

- Rozměr obrazovky minimálně 120 x 90 mm

- Displej s kvalitním rozlišením se zobrazením minimálně 3 kanálů

- Citlivost 5/10/20 mm/mV

- Automatické vyhodnocení EKG záznamu s měřením intervalů, amplitud a os

- Filtry:

  - Síťový

  - Stabilizátor izolinií

  - Vyhlazovací

  - Svalového třesu

- Detekce kardiostimulátoru

- Ochrana proti defibrilaci

- Interní paměť na minimálně 40 záznamů

- Export EKG záznamu ve formátu PDF

- Přenos dat do PC buď

  - pomocí USB flash disku nebo

  - pomocí datového kabelu přes pomocný program, který je součástí dodávky včetně minimálně dvou licencí pro použití na minimálně dvou počítačích, tento software musí být plně použitelný se stávajícím počítačem s operačním systémem Windows 10 Pro CZ OEM, žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění, uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

- Nastavení různých formátů tisku

- EKG přístroj musí mít více rychlostí posuvu v interní tiskárně, minimálně však musí mít rychlosti 25 mm/s a 50 mm/s

- Tisk na termoaktivní skládaný papír formátu A4 s perforací na konci každého jednotlivého papíru, pro snadnější odtrhnutí vytištěného EKG záznamu

- Na vytištěném protokolu údaje pacienta, datum, čas, pracoviště

- Alfanumerická klávesnice s popiskami tlačítek v českém jazyce

- Menu v českém jazyce

- Napájení ze sítě (230 V/50 Hz) i z akumulátoru

- Příslušenství:

  - 4 kusy končetinových znovupouživatelných, neadhezivních, standardně barevně označených elektrod pro novorozence a malé děti – svorkový (klipsový) typ, na každou končetinu jedna elektroda (Neadhezivní elektrody požadovány z důvodu zamezení poškození velmi jemné, slabé a citlivé kůže extrémně nedonošených novorozenců.)

  - 6 kusů hrudních znovupouživatelných neadhezivních elektrod pro novorozence a malé děti připevněné na hrudním pásu – hrudní pás musí umožnit měření EKG při použití 3 i 6 hrudních elektrod (Neadhezivní elektrody požadovány z důvodu zamezení poškození velmi jemné, slabé a citlivé kůže extrémně nedonošených novorozenců.)

  - EKG kabel

  - EKG papír

  - Napájecí kabel

  - Nabíjecí baterie

  - Vozík pojízdný na 4 kolečkách pro převoz EKG, minimálně 2 brzditelná

  - Další příslušenství nutné k uvedení do provozu

### Elektrická odsávačka dýchacích cest

Popis:

Elektrická odsávačka dýchacích cest pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Odsávačka musí umožnit odsávat dýchací cesty novorozence přerušovaným podtlakem 30 l/min.

Seznam požadovaných položek:

- 6 ks	Elektrická odsávačka dýchacích cest

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Elektrická odsávačka dýchacích cest

- Pojízdná na zabrzditelných kolečkách

- Nastavitelný podtlak, plynulá regulace vakua

- Bezpečnostní regulátor podtlaku

- Manometr pro snadnou orientaci nastavení podtlaku

- Dosažitelný odsávací podtlak minimálně 0,9 bar (90 kPa)

- Maximální sací výkon minimálně 35 l/min

- Musí umožnit odsávat novorozence přerušovaným podtlakem 30 l/min

- Vícestupňová ochrana s nádobou proti přesátí či jiný ochranný mechanismus

- Možnost používání nádob na sekret různých objemů

- Uchycení pro minimálně dvě lahve různého objemu vedle sebe (součástí dodávky veškeré potřebné držáky pro uchycení 2 kusů lahví a dalšího potřebného příslušenství)

- Součástí dodávky musí být 4 kusy láhví ke každé odsávačce (2 kusy součástí odsávačky a 2 náhradní kusy)

  - o objemu minimálně 1000 ml

  - znovupouživatelné, autoklávovatelné nebo dezinfikovatelné, omyvatelné, z nereznoucího materiálu

- Jednorázový vak na sekret s veškerým potřebným příslušenstvím pro vložení do lahve a připojení na odsávací okruh, o objemu minimálně 1000 ml vhodný pro výše požadované láhve, po 5 kusech ke každé odsávačce

- Silikonový odsávací okruh včetně veškerého nutného příslušenství, po 1 kusu okruhu ke každé odsávačce

- Hlučnost maximálně 55 dB

- Snadné ovládání a manipulovatelnost

- Světelná indikace chodu

- Provoz na 230 V, 50 Hz

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství potřebné k uvedení přístroje do provozu

### Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - DICOM node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své DICOM hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

- ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

- ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

- ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odbor obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného DICOM nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.