# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně vč. měření SpO2	2

2. část:	Monitor mozkových funkcí vč. monitorování obou hemisfér EEG a EEG vhodný i pro transport		4

3. část:	EEG přístroj diagnostický s videomonitoringem	6

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.	8

### Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně vč. měření SpO2

Popis:

Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně u novorozenců Neonatologickou kliniku Masarykovy nemocnice, o.z. a pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně u novorozenců (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Neonatologická klinika)

- 1 ks	Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně u novorozenců (Nemocnice Most, o.z., Dětské a dorostové oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně u novorozenců

- Kontinuální, neinvazivní monitorování a měření regionální saturace kyslíkem ve tkáni (rSO2) včetně mozkové tkáně novorozenců včetně nedonošených novorozenců velmi nízké porodní váhy

- Barevný displej

- Systém musí umožnit použití cerebrálních i necerebrálních jednorázových neadhezivních senzorů určených pro novorozence včetně nedonošených novorozenců s velmi nízkou porodní váhou. Senzory se musí dát přiložit na kůži novorozence bez nutnosti lepení. (Požadováno z důvodu zamezení poškození velmi jemné, slabé a citlivé kůže extrémně nedonošených novorozenců.)

- Součástí dodávky musejí být senzory, které nepodléhají expiraci

- Hloubka penetrace u novorozeneckých pacientů minimálně 1,25 cm

- Počet vlnových délek minimálně 2

- Přístroj musí umožnit současné snímání minimálně ze dvou různých senzorů

- Numerické a trendové zobrazení měřených hodnot

- Frekvence aktualizace dat maximálně každých 6 sekund

- Ukládání dat do paměti monitoru

- Musí umožnit přenos dat do PC

- Odolnost vůči defibrilaci

- Provoz na 230 V/ 50 Hz, na baterii po dobu minimálně 20 minut – baterie musí být součástí dodávky

- Příslušenství:

  - Pokud je pro cerebrální a necerebrální měření potřeba použít stejné senzory (cerebrální a necerebrální senzory se neliší tvarem, velikostí atd.), požadujeme dodání 20 kusů jednorázových neadhezivní senzorů pro novorozence včetně nedonošených novorozenců s extrémně nízkou porodní váhou pro jednorázové použití

  - Pokud je pro cerebrální a necerebrální měření potřeba použít odlišné senzory (cerebrální a necerebrální senzory se liší tvarem, velikostí atd.), požadujeme dodání 10 kusů cerebrálních a 10 kusů necerebrálních jednorázových neadhezivních senzorů pro novorozence včetně nedonošených novorozenců s extrémně nízkou porodní váhou pro jednorázové použití

  - Moduly, kabely nutné k okamžitému plnému zprovoznění přístroje bez dodatečného příslušenství

  - Další příslušenství nutné k provozu

### Monitor mozkových funkcí vč. monitorování obou hemisfér EEG a aEEG

Popis:

Přístroj pro monitoraci elektrické aktivity mozku novorozence metodou aEEG (integrovaná amplituda EEG signálu) pro hodnocení neurologického stavu pacienta, případně pro volbu hypotermie apod..

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Monitor mozkových funkcí vč. monitorování obou hemisfér EEG a aEEG,  DDO Nemocnice Most, o.z.

- 1 ks	Monitor mozkových funkcí vč. monitorování obou hemisfér EEG a aEEG, Neonatologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- monitor pro monitoring mozkové aktivity pacientů na novorozeneckém oddělení

- monitorace elektrické aktivity mozku novorozence metodou aEEG (integrovaná amplituda EEG signálu) pro hodnocení neurologického stavu pacienta, případně pro volbu hypotermie

- maximálně 8 monitorovací kanály pro zajištění záznamu z obou hemisfér separátně

- snadná manipulace s nízkými provozními náklady

- bipolární snímání s jedno i dvoukanálovým režimem (záznam obou hemisfér separátně)

- musí umožňovat snímání pomocí 4 elektrod

- průběžné monitorování a záznam mozkové aktivity aEEG

- zobrazování aEEG grayscale nebo inside (rozdílní intenzita záznamu) pro lepší interpretaci záznamu

- automatický výpočet a zobrazení prediktivního indexu BSR (Burst Suppresion Ratio) a IBI (Inter Burst Interval)

- pro monitorovaní novorozenců požadována možnost použití EEG čepiček (vedle možnosti použití hydrogelových a jehlových elektrod) ve velikosti i pro novorozence s hmotností pod 1000 g

- on-line monitorace impedance EEG elektrod

- vkládání značek (markery) do záznamu, vč. jejich ukládání - záznam vlivu léků, manipulace a terapií na funkci mozku

- automatická detekce nefyziologických signálů (artefaktů) s vkládáním upozorňujících markerů do záznamu aEEG

- monitorování EEG/EKG a impedance v reálném čase

- mobilní provedení s madlem a úložným prostorem, vhodným pro umístění hypotermické jednotky

- přehledný displej s úhlopříčkou minimálně 15“, s certifikací pro medicínské aplikace (prostory JIP)

- dotykové ovládání pomocí obrazovky

- musí umožňovat nastavení alarmů

- musí umožňovat generovat zprávy/screenshoty pro následný tisk/založení/sdílení

- archivace dat v přístroji nebo v lokální síti

- export dat do PC pro následnou hlubší analýzu

- export dat do PC pro následnou hlubší analýzu. Export datového souboru v proprietárním formátu, nebo standardizovaný strukturovaný export (DICOM apod.). Připouští se varianta přes přenosné médium.

- dodání SW pro analýzu exportovaných dat

  - plně použitelný s operačním systémem Microsoft Windows 10 Pro CZ OEM

  - žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

  - uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- kompaktní lehká CFM základní jednotka připojitelná k zobrazovací/vyhodnocovací jednotce propojovacím kabelem pro minimalizaci rušení

- Integrovaný akumulátor pro plnohodnotný provoz na 4 hodiny.

- požadováno připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. (viz požadavky níže)

### EEG přístroj diagnostický s videomonitoringem

Popis:

EEG přístroj diagnostický s videomonitoringem pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	EEG přístroj diagnostický s videomonitoringem

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

EEG přístroj diagnostický s videomonitoringem

- EEG přístroj s kamerou vhodný pro monitorování malých dětí a novorozenců včetně nedonošených novorozenců velmi nízké porodní váhy

- Nahrávací stanice:

  - Notebook s operačním systémem minimálně Windows 10 CZ Pro (včetně licence) nebo operační systém Linux, s procesorem minimálně Intel Core i5 nebo stejně výkonným procesorem jako je Intel Core i5, s operační pamětí minimálně 8 GB RAM, SSD diskem a softwarem (vyspecifikovaný níže) včetně příslušenství, které je nutné pro funkční provoz přístroje

  - EEG hlavice musí mít minimálně 8 kanálů (Požadováno z důvodu monitorování i nedonošených novorozenců.)

  - EEG hlavice se musí dát připojit k notebooku a napájet pomocí USB

  - Ochrana vůči rušení vnějších vlivů

  - Vzorkovací frekvence minimálně 1 kHz

  - Frekvenční rozsah přibližně 0,05–200 Hz

  - Konektor pro připojení EEG čepic

  - Musí umožnit ukládání dat na externí médium (USB flash, DVD, CD)

  - Mikrofon pro nahrávání zvuku

- Kamera:

  - Video musí být plně synchronizované s EEG záznamem

  - Snímkovací frekvence minimálně 25 fps

  - Rozlišení videozáznamu minimálně 640x480

- Software (SW)

  - SW v Českém jazyce

  - SW musí umět synchronní prohlížení EEG záznamu a videomonitorace

  - Pacientská databáze pro přiřazení uložených dat k danému pacientovi

  - SW pro záznam, analýzu a archivaci naměřených dat a videa

  - Filtrace signálů

  - Informace o impedancích o jednotlivých elektrodách

  - SW musí umět amplitudový a frekvenční brainmapping a spektrální analýzu

  - Prohlížení záznamu ve volitelných i přednastavených montáží

  - Snadná definice libovolných montáží

  - Současné zobrazení několika záznamů nebo jednoho záznamu v rozdílných montážích

  - Definice filtrů uživatelem a standardní přednastavené filtry

  - SW musí umožnit výřez určitých událostí

  - Včetně licence popisovacího SW

  - MS Office včetně licence pro popis vyšetření

- Možnost budoucího připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. (viz požadavky níže)

- Součástí dodávky musí být tiskárna, externí disk pro zálohování záznamů a záložní zdroj UPS k celému systému

- Veškerý EEG systém (notebook, záložní zdroj, EEG hlavice, kamera) musí být umístěn na jednom přístrojovém vozíku pro snadný převoz mezi odděleními, který je součástí dodávky

- Základní příslušenství a spotřební materiál pro novorozence o hmotnosti 1500 g a výše:

  - 1 ks EEG čepice s co nejmenším počtem drátků

  - Minimálně 15 kusů samolepících EEG elektrod pro nedonošené děti nebo dodat minimálně 15 kusů nelepivých elektrod pro nedonošené děti s vodivou pastou

  - EEG gel

  - Další příslušenství nutné k uvedení EEG přístroje do provozu a ke splnění účelu použití

### Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - DICOM node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své DICOM hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

- ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

- ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

- ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odbor obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného DICOM nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.