# IROP - Specializovaná zdravotní péče v onkogynekologii IV.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Chirurgický CO2 laser

Popis: Chirurgický CO2 laser pro otevřenou i laparoskopickou operativu v gynekologii a onkogynekologii.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

CO2 laser

- Vzduchem chlazený CO2 laser o výkonu 30 W s možností upgradu na 60 W

- Vlnová délka 10,6 µm

- Emisním paprsek TEM00

- Určený minimálně pro tyto výkony:

  - Řezání tkáně

  - Koagulace tkáně

  - Laparoskopie

  - Kondylomata

  - Karcinom

  - Papillomata

  - Cysty

  - Hysteroskopie

  - Dysplasie / Neoplasie

  - Labiotomie

  - Leukoplakie

  - Vaginální atrofie

- 3 pracovní módy (audio identifikace zvoleného režimu):

  - Kontinuální vlna, regulovatelný výkon min. 0,4 – 30 W (0,4 – 60 W v případě 60 W verze)

  - Pulzní režim, regulovatelný výkon min. 0,1 – 30 W (0,1 – 60 W v případě 60 W verze)

  - Superpulzní režim, regulovatelný výkon min. 0,1 – 20 W (0,1 – 30 W v případě 60 W verze)

- Plynulá regulace pulzního režimu min. v rozsahu 0,1 ms do 5 s pro použití scanneru

- Pilotní paprsek o vlnové délce 635/640/650 nm (možnost volby) s energií min. 10 mW pro dobrou viditelnost na osvětlené tkáni kolposkopem

- Centrálně umístěné min. sedmi kloubové rameno s rotací 360° a dosahem min. 150 cm pro snadné připojení ke kolposkopu

- Rameno laseru musí jít složit souběžně s přístrojem pro lepší skladování a odolnost v případě, že laser není používán

- Ovládání pomocí barevného dotykového monitoru s úhlopříčkou min. 10,4“

- Ovládání v českém jazyce

- Systém musí mít integrované procedury pro Gynekologii a další obory, které zahrnují přednastavené parametry laseru a popis jednotlivých zákroků v českém jazyce

- Možnost uložení individuálních nastavení se jménem lékaře a procedury s rychlým přístupem ve všech menu systému

- Paměť pro min. 50 000 uživatelských účtů a procedur

- Ukládání nastavených parametrů laseru u již provedených zákroky včetně informace o datu a čase operace, se jménem pacienta, celkovou a průměrnou energií a s možností exportu na USB pro dokumentaci zákroku a výzkumné účely.

- Update softwaru pomocí USB

- Možnost bezdrátového spojení s odsávačem kouře pomocí interní sítě technologie BLE, která je pro tento účel schválena. Vzhledem k možným rizikům musí být BLE modul integritní součástí laseru i odsávačky.

- Vzduchové chlazení laseru pro minimální náklady na údržbu a dlouhou životnost přístroje

- Možnost rozšíření o modul pro flexibilní dutá vlákna pro přenos CO2 paprsku o vlnové délce 10,6 µm bez nutnosti externího chlazení, nezávislý výstup na vrchní straně přístroje, přepnutí mezi vláknem a volným paprskem pomocí motoru ovládaného z displeje přístroje

- Tichý provoz přístroje < 40 dB

- Napájení 100-240 VAC, 50 / 60 Hz

- Kovová masivní konstrukce s hmotností max. 60 Kg

- Stojná konstrukce na kolečkách

Mikromanipulátor

- Zrcadlový mikromanipulátor určený pro gynekologické výkony

- Pracovní vzdálenost od max. 200 do min. 600 mm

- Rozměr bodu max. 0,1 mm a menší

- Plynulá defokuzace pro koagulaci do min. 9,5 mm

- Možnost nastavení joystiku pro levou a pravou ruku

- Automatické pozicování při montáži na mikroskop (bez nutnosti hledání vhodné polohy)

- Transparentní zrcadlo v ose mikroskopu pro optimální viditelnost optické dráhy mikroskopu a kamery

Ochranné pomůcky

- Ochranné brýle – 3 ks

- Značící propriety k označení zón laserového pracoviště dle vyhlášky