# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně vč. měření SpO2	2

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.	4

### Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně vč. měření SpO2

Popis:

Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně u novorozenců Neonatologickou kliniku Masarykovy nemocnice, o.z. a pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně u novorozenců (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Neonatologická klinika)

- 1 ks	Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně u novorozenců (Nemocnice Most, o.z., Dětské a dorostové oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně u novorozenců

- Kontinuální, neinvazivní monitorování a měření regionální saturace kyslíkem ve tkáni (rSO2) včetně mozkové tkáně novorozenců včetně nedonošených novorozenců velmi nízké porodní váhy

- Barevný displej

- Systém musí umožnit použití cerebrálních i necerebrálních jednorázových neadhezivních senzorů určených pro novorozence včetně nedonošených novorozenců s velmi nízkou porodní váhou. Senzory se musí dát přiložit na kůži novorozence bez nutnosti lepení. (Požadováno z důvodu zamezení poškození velmi jemné, slabé a citlivé kůže extrémně nedonošených novorozenců.)

- Součástí dodávky musejí být senzory, u nichž je doba expirace v čase dodání na pracoviště delší než 1,5 roku

- Hloubka penetrace u novorozeneckých pacientů minimálně 1,25 cm

- Počet vlnových délek minimálně 2

- Přístroj musí umožnit současné snímání minimálně ze dvou různých senzorů

- Numerické a trendové zobrazení měřených hodnot

- Frekvence aktualizace dat maximálně každých 6 sekund

- Ukládání dat do paměti monitoru

- Musí umožnit přenos dat do PC

- Odolnost vůči defibrilaci

- Provoz na 230 V/ 50 Hz, na baterii po dobu minimálně 20 minut – baterie musí být součástí dodávky

- Příslušenství:

  - Pokud je pro cerebrální a necerebrální měření potřeba použít stejné senzory (cerebrální a necerebrální senzory se neliší tvarem, velikostí atd.), požadujeme dodání 20 kusů jednorázových neadhezivní senzorů pro novorozence včetně nedonošených novorozenců s extrémně nízkou porodní váhou pro jednorázové použití

  - Pokud je pro cerebrální a necerebrální měření potřeba použít odlišné senzory (cerebrální a necerebrální senzory se liší tvarem, velikostí atd.), požadujeme dodání 10 kusů cerebrálních a 10 kusů necerebrálních jednorázových neadhezivních senzorů pro novorozence včetně nedonošených novorozenců s extrémně nízkou porodní váhou pro jednorázové použití

  - Moduly, kabely nutné k okamžitému plnému zprovoznění přístroje bez dodatečného příslušenství

  - Další příslušenství nutné k provozu

### Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - DICOM node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své DICOM hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

- ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

- ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

- ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odbor obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného DICOM nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.