Ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení

Popis:

Ultrazvukový přístroj v high-end kvalitě SW a HW vybavený pro porodnické a fetální vyšetřovací postupy, s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, 3D, 4D a dopplerovského zobrazování k prenatální detekci těžkých VVV, poruch prenatálního vývoje CNS, srdce, plic a dalších orgánových systémů, s možností kalkulací a reportů pro porodnické aplikace.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj s 3D/4D technologií

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Lehce ovladatelný, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu, podpora technologie matrixových sond

- Plně digitální přístroj, lehce ovladatelný

- Stranově i výškově nastavitelná klávesnice

- Plovoucí ovládací panel s nezávislým polohováním

- Čisté harmonické zobrazení, bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)

- Připojení minimálně 4 sond současně

- Elektronické přepínání sond

- Maximální obrazová frekvence minimálně 1200 FPS

- Maximální kmitočtový rozsah 1-16MHz

- Hloubka zobrazení minimálně 30 cm

- Barevný minimálně 10,1“ ovládací touchpanel

- LCD monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minimimálně 23“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení

- Alfanumerická klávesnice

- Připojení originální (od výrobce přístroje) externí pracovní stanice s možností postprocessingu na uložených datech (možnost měření, možnost rekonstrukce 3D dat, možnost automatického měření objemů, tomografického zobrazení, 3D renderingu)

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minimálně 500 G

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD, 2x USB, a černobílým termoprinterem

- Barevná laserová tiskárna -externí

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, RAW formát

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. viz níže

Požadovaná zobrazení:

- Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení, s možností duálních dynamických zobrazení, multiplanární zobrazení

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- CW – kontinuální doppler

- PW – pulzní doppler

- Barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku (power a angio doppler)

- Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí se zobrazením rychlostí v barevné škále

- Mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství

- Zobrazení krevního toku nedopplerovskými metodami

- ZOOM standardní plus HD zoom s vysokou citlivostí, vysokou rozlišovací schopností

- Automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky

- Vysoká obrazová frekvence, přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

Požadovaný post processing :

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur

- SW pro prohlížení a semiautomatické měření objemu ze 3D, 4D nasnímaných datasetů (v přístroji)

- 3D/4D rendering

- 3D/4D MPR

- Fetální echokardiografie

- Automatická měření biometrických parametrů (minimálně FL, BPD, AC, HC)

- Automatické měření NT a IT (schválené FMF) pomocí 2D sondy a také 3D/4D sondy ze 2D obrazu

- Měření i v MPR

- Součástí dodávky bude i pracovní stanice – výkonný PC s diskovým úložištěm minimálně 4TB a vyhodnocovacím SW (shodný s SW v UZ přístroji) umožňující práci s daty z UZ přístroje v RAW formátu. Pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj a musí mít plnou DICOM 3.0 kompatibilitu (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)

Parametry sond:

- 3D/4D  konvexní abdominální sonda, minimální frekvenční rozsah 2 - 8 MHz, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel minimálně 90° x 70° ve 3D/4D zobrazení, včetně software pro provádění prenatálního echokardiografického vyšetřování

- 3D/4D mikrokonvexní vaginální sonda, minimální frekvenční rozsah 4 - 9 MHz, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel: minimálně 150° ve 2D, minimálně 180*120° ve 3D/4D zobrazení, + bioptický kit

- 2D konvexní abdominální sonda, minimální frekvenční rozsah 3 - 9 MHz, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel minimálně 70° ve 2D, měření NT´ + bioptický kit

- 2D lineární sonda s vysokým rozlišením, maticového typu, minimální frekvenční rozsah 5-15 MHz apertura minimálně 40mm

Požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.