Technická specifikace - Mamograf pro RDG oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Digitální mamografický přístroj pro mamografické centrum.

Technická specifikace:

Digitální detektor

Flat panel s nepřímou konverzí signálu na bázi a-Si se scintilátorem CsI nebo s přímou konverzí na bázi a-Se

Velikost aktivní plochy detektoru min. 23 x 29 cm

Velikost pixelu max. 100 mikronů

Dynamický rozsah min. 14 bitů

Rentgenka a kolimátor

Rotační anoda vysokootáčková min. 8500 ot./min.

Materiál anody: wolfram, nebo molybden/rhodium

Dvě ohniska: max. 0,1 a 0,3 mm

tepelná kapacita anody rentgenky minimálně 300 kHU

Automatická filtrace

Možnost manuální i automatické kolimace

Generátor

Vysokofrekvenční generátor řízený mikroprocesorem integrovaný v mamografu případně samostatný

Výkon min. 3,2 kW

Nastavení napětí v krocích po 1 kV

Rozsah napětí min. 23 – 35 kV

Rozsah mAs min. 5 – 500 mAs

Automatické i manuální nastavení expozičních parametrů

Expoziční automatika

Úplná expoziční automatika, AEC s automatickým kV

Možnost manuálního nastavení expozice

Expoziční automat- nastavení napětí dle tloušťky a složení prsu

Integrovaná kontrola kvality Q/A

Minimální počet 45 samostatně vyhodnocovaných polí nebo vyhodnocení denzity prsu z prepulsu

Gantry - C rameno

SID min. 65 cm pro snímkování

Ovládací a kontrolní panely na obou stranách přístroje

Digitální zobrazení úhlu rotace

Digitální zobrazení reálné kompresní síly

Digitální zobrazení tloušťky prsu

Magnifikace min. 1,5

Motorizovaná komprese

Motorizovaná izocentrická rotace C-ramene,

Uživatelské přednastavení projekčních úhlů

Systém pro otevření pracovního prostoru pro polohování odsunem, nebo odklonem rentgenky, v případě SID ≥ 70 cm tento systém není vyžadován

Příslušenství v základní konfiguraci

Magnifikačni základna pro zvětšení min. 1,5

Kompresní tubus cca 18x24 cm

Kompresní tubus cca 24x30 cm

Spotové tubusy pro zvětšení

Stolek pro příslušenství

Ochranná skleněná zástěna s ekvivalentem stínění 0,3 mm Pb

Akviziční stanice pro obsluhu

Akviziční PC včetně SW pro akvizicí snímku

Monitor s rozlišením min. 1 MPix

DICOM 3.0 - Storage SCU/SCC, Worklist, Query/Retrieve, Single Media Archiv

Kapacita pro interní uložení min. 15 000 snímků

Záložní zdroj min. 700 VA

Kompletní sada pro testy stálosti

Automatická kalibrace přístroje

Diagnostická mamografická stanice

Požadavky na diagnostický barevný monitor pro mamografii a grafickou kartu: 
-       diagnostický barevný monitor musí mít certifikaci ve třídě zdravotnického prostředku IIa nebo vyšší dle zákona o zdravotnických prostředcích
-       aktivní úhlopříčka obrazovky min. 33“ 
-       rozlišením min. 4200 x 2800 pixelů
-       kalibrovaná svítivosti na bílé světlo min. 1000cd/m²
-       kontrast min. 1200:1
-       technologie podsvitu LED
-       technologie pro stabilizaci podsvitu zadní stěny a přední stěny výstupního světla
-       integrovaný HW senzor pro zajištění nepřetržité kontroly obrazu a jeho stabilizace
-       technologie pro garanci  homogenity podsvícení
-       technologie pro krátkodobé dvojnásobné zvýšení svítivosti
-       technologie pro korekci svítivosti monitoru v závislosti na okolním osvětlení
-       ochranné antireflexní sklo
-       výkonná medicínská grafická karta podporující  DICOM zobrazení a kalibraci
-       paměť grafické karty min. 4GB, 4 display porty
-       SW pro zajištění DICOM kalibrace, kontinuální  kontroly kvality zobrazení a v případě nevyhovující parametrů automatické, okamžité upozornění do servisního centra formou emailu
-       SW sestavení reportu aktuálního stavu monitoru (statisticky provozních hodnot) vč. vzdáleného zabezpečeného přístupu a  vzdálené DICOM kalibrace

Pracovní stanice
-       procesor min. Intel Core i5-4690K či ekvivalent s přídavným heatpipe chlazením s pulsní šířkovou modulací
-       min. 16 GB RAM DDR3 1600MHz (rozšiřitelná až na 32GB) 
-       2x min. 240 GB SSD SATA 3 v RAID1 pro systém 
-       1x min. 480 GB SSD SATA 3 pro data
-       vypalovací mechanika DVD+RW
-       podsvícená klávesnice pro lepší popis v tmavých místnostech, laserová myš 
-       odhlučněný case se zdrojem min. 360W s certifikací 80 PLUS GOLD
-       OS min. Windows 7 Pro OEM CZ 64bit
-       záložní zdroj napájení min. 1100VA 
-       min. 19" náhledový monitor Full HD pro NIS s funkcí "pivot" (nastavitelná výška)

Speciální mamografický software podporující specifika mamografie
-       software v českém jazyce 
-       kompatibilita s digitálním PACS archivem, možnost vypalování na CD nebo DVD včetně prohlížeče
-       možnost uložení upravených dat do centrálního PACS i na lokální stanici
-       předdefinované projekce pro mamografii
-       možnost výběru a třídění podle modality, data vyšetření, odesílajícího oddělení
-       srovnání se staršími vyšetřeními v předdefinovaných projekcích pro mamografii
-       různé zobrazení čtyř snímků v rámci jednoho vyšetření
-       různé zobrazení snímků z posledního a vybraného staršího vyšetření
-       možnost zvětšení obrazu či jeho výřezu, změna jasu, kontrastu, zostření, zvýraznění
-       rozložení snímku na ploše podle definice uživatele
-       podpora Dicom Send, Query/Retrieve, Print
-       speciální klávesnice pro rychlé rutinní volby obvyklé při mamografické diagnostice
-       podpora pro sledování stavu vyšetření (prvního a druhého čtení) s evidencí a ukládání jména lékaře a výsledku prvního a druhého čtení

Další požadavky:

- Přístroj musí být možné pro další rozvoj mamografického centra rozšířit o 3D tomosyntézu

Obecné požadavky:

- Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje.

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

  - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

  - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

  - Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).